| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Infuzní pumpy + Lineární dávkovače |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 150ks lineárního dávkovače,90ks infuzní pumpy a 4ks monitorovací centrály pro oddělení OARIM v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Technické požadavky monitorovací centrály: |  |  |
| PC s dotykovou obrazovkou o velikosti min. 23“ (All in one) | ANO |  |
| Switch datové sítě pro zajištění konektivity dokovacích (pracovních) stanic s centrálou | ANO |  |
| Licence minimálně pro 12 lůžek (s možností viditelnosti až 2 ks pracovních stanic u lůžka) | ANO |  |
| Software zobrazující stav všech infuzních přístrojů na oddělení | ANO |  |
| Zobrazení alarmu infuzní techniky | ANO |  |
| Dostupné informace u konkrétní infuze: název léku, rychlost dávky, rychlost průtoku, podaný objem, zbývající objem, zbývající čas, čas do konce podání infuze | ANO |  |
| Prostředí včetně všech funkcí v českém jazyce | ANO |  |
| Držák monitoru na stěnu nebo stůl | ANO |  |
| Kompletní instalace monitoringu infuzní techniky bude součástí dodávky | ANO |  |
| Identifikace alarmů (optické i akustické) s rozlišením závažnosti | ANO |  |
| Technické požadavky lineárního dávkovače: |  |  |
| Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3dílných stříkaček s Luer-Lock od různých výrobců o objemech | 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |  |
| Knihovna výrobců a typů kompatibilních injekčních stříkaček | ANO |  |
| Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez dalších dodatečných překalibrování) | ANO |  |
| Automatické rozpoznání typu injekční stříkačky vč. zobrazení detekovaného typu na displeji | ANO |  |
| Automatická kontrola správnosti vložené stříkačky | ANO |  |
| Systém dvojí detekce správného uchycení stříkačky (čidlo založení v místě těla a pístu stříkačky) | ANO |  |
| Přesnost dávkování dle normy | ± 2 % |  |

| Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, ng, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Nastavitelná rychlost dávkování v rozsahu | min. 1–1200 ml/h |  |
| Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozsahu | min. 0,1 – 999 ml |  |
| Bolus manuální i s přednastavením objemu/času | ANO |  |
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi | ANO |  |
| Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku | min. 3 úrovně |  |
| Knihovna výrobců a typů injekčních stříkaček: Požadováno zastoupení minimálně 4 typů injekčních stříkaček (z uvedeného seznamu 6 typů injekčních stříkaček níže) + 1 volitelná dle výrobce, a to: - Injectomat – Spritze 50ml – výrobce Fresenius Kabi (REF:9000711) - Braun Omnifix 20 mL (REF: 4617207V) - Braun Omnifix 10 mL- (REF: 4617100V) - Braun Omnifix 5 mL - (REF: 461705v) - BD Plastipak 20 mL - (REF: 300629) + - min. 1 volitelná dle výrobce | ano (uveďte Vaše řešení – min. 4 typy injekčních stříkaček z uvedeného seznamu + uveďte další možné) |  |
| Interní paměť na seznam minimálně 200 léků obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu | ANO |  |
| Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva | ANO |  |
| Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce | min. v délce 18 znaků |  |
| Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání | ANO |  |
| Regulace jasu displeje a podsvícení klávesnice, nebo noční režim s přednastavením časového rozsahu. | ANO |  |
| Napájení lineárního dávkovače z dokovací stanice | ANO |  |
| Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice | ANO |  |
| Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce | ANO |  |
| Optické a zvukové alarmy různých úrovní | ANO |  |
| Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze, předalarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy | ANO |  |
| V případě významného alarmu zastavení dávkování | ANO |  |
| Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce | ANO |  |
| Technické řešení přístroje zabraňující podání nechtěného bolusu | ANO |  |

| Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce) | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Pohotovostní režim | ANO |  |
| Režim KVO s více rychlostmi | ANO |  |
| Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze | ANO |  |
| Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru | ANO |  |
| Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo opačně při přechodu napájení z akumulátoru na síť 230 V | ANO |  |
| Kapacita interního akumulátoru - uchazeč uvede kapacitu baterie vztaženou k této rychlosti | minimálně 10 hodin provozu při rychlosti dávkování 5 ml/h – |  |
| Nabití vybitého akumulátoru do plné kapacity | max. 6 hodin |  |
| Hmotnost přístroje včetně akumulátoru | max. 2,3 kg |  |
| Možnost použití v prostředí MRI, popř. v kompatibilní stanici od stejného výrobce chránící infuzní pumpu před magnetickým polem při MRI vyšetření (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice) z důvodu ochrany budoucích investic, | ANO |  |
| Vzdálená monitorace techniky v kombinaci s dokovací stanicí | ANO |  |
| Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu | ANO |  |
| Nutnost vzájemné propojitelnosti dokovacích stanic LINK+ Agilia CZ mezi sebou i ve spojitosti s nově dodanou infuzní technikou s koncovým propojením do centrálního monitoringu* *Zadavatel tento parametr požaduje z důvodu ochrany investic z let minulých, tedy nákup dokovacích stanic, kterými OARIM v Karlových Varech disponuje | ANO |  |
| V rámci dodávky ke každému přístroji bude napájecí šňůra, madlo, mechanismus upevnění na infuzní stojan a euro lištu | ANO |  |
| Technické požadavky infuzní pumpy: |  |  |
| Přesnost dávkování | max. ± 5 % |  |
| Použití dedikovaných bezftalátových infuzních setů, transfuzních setů, setů pro podání parenterální výživy a světlocitlivých látek se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování | min. 72 hodin |  |
| Automatická kontrola správnosti založeného setu | ANO |  |
| Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase | ANO |  |
| Detekce vzduchu v systému, tedy vzduchových bublin | min. od 0,01ml |  |
| Přímé zadávání parametrů infuze - rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru po zadání jakýchkoliv dvou z uvedených | ANO |  |
| Nastavitelná rychlost dávkování v rozsahu | min. 1 – 999 ml/h |  |
| Nastavitelný objem podávaného roztoku v rozsahu | min. 0,1 – 2000 ml |  |
| Bolus manuální i s přednastavením objemu/času | ANO |  |
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi | ANO |  |
| Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku | min. 3 úrovně |  |
| Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva | ANO |  |
| Zobrazení názvu léčiva v délce | min. v délce 18 znaků |  |
| Interní paměť na seznam minimálně 200 léků obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů | ANO |  |
| Integrovaná ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje uživatelsky vizuálně kontrolovatelná | ANO |  |
| Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání | ANO |  |
| Regulace jasu displeje a podsvícení klávesnice, nebo noční režim s přednastavením časového rozsahu. | ANO |  |
| Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice | ANO |  |
| Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji v českém jazyce | ANO |  |
| Optické a zvukové alarmy různých úrovní | ANO |  |
| Nastavení hlasitosti akustického alarmu | ANO |  |
| Alarmy minimálně: slabá baterie, vybitá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, vzduch v setu, otevřená dvířka, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, při nečinnosti obsluhy opakování alarmu | ANO |  |
| V případě významného alarmu zastavení dávkování | ANO |  |
| Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce | ANO |  |
| Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při nečinnosti, při otevření dvířek nebo při vyjmutí bezpečnostního infuzního setu z přístroje | ANO |  |
| Provoz pumpy bez kapkového čidla s bezpečnou detekcí konce infuze | ANO |  |
| Pohotovostní režim | ANO |  |
| Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení dezinfekce nebo infuze | ANO |  |
| Režim KVO s více rychlostmi | ANO |  |
| Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru | ANO |  |
| Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo opačně při přechodu napájení z akumulátoru na síť 230 V | ANO |  |
| Kapacita interního akumulátoru – uchazeč uvede kapacitu baterie vztaženou k této rychlosti | min. 6 hodin provozu při rychlosti dávkování 25 ml/h |  |
| Nabití vybitého akumulátoru do plné kapacity | max. 6 hodin |  |
| Hmotnost přístroje včetně akumulátoru | max. 2 kg |  |

| Možnost použití v prostředí MRI, popř. v kompatibilní stanici od stejného výrobce chránící infuzní pumpu před magnetickým polem při MRI vyšetření (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice) z důvodu ochrany budoucích investic, | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Vzdálená monitorace techniky v kombinaci s dokovací stanicí | ANO |  |
| Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu | ANO |  |
| Nutnost vzájemné propojitelnosti dokovacích stanic LINK+ Agilia CZ mezi sebou i ve spojitosti s nově dodanou infuzní technikou s koncovým propojením do centrálního monitoringu* *Zadavatel tento parametr požaduje z důvodu ochrany investic z let minulých, tedy nákup dokovacích stanic, kterými OARIM v Karlových Varech disponuje | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..