| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Operační stoly | 5 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy operační stoly: 5 ks pro oddělení centrální operační sály (COS) v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. Předmětem veřejné zakázky zadavatel zamýšlí doplnit a obměnit stávající technologický systém tak, aby zůstal zcela funkční a jeho technické parametry splňovaly současné požadavky operativy napříč nemocnicí Karlovy Vary. V případě neshody s některými součástmi systému, musí uchazeč nabídnout takové, které zajistí stejný rozsah a možnosti použití, jako současně používaný. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Požadován univerzální systémový operační stůl pro všeobecnou operativu s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná využitelnost současně používaných segmentů | ANO |  |
| Požadovány operační stoly v konfiguraci: |  |  |
| Operační základna: |  |  |
| Systémová elektromotorická operační základna | 5 ks |  |
| Požadován zabudovaný záložní ovladač v boku základny (nikoli na straně nohou či hlavy) operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu a přístupné i s nasunutým transportním vozíkem. Jiné umístění záložního ovladače není přípustné | ANO |  |
| Součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače ke každé základně operačního stolu. Dálkový ovladač umožňuje ovládání operační desky i do boční strany. | ANO |  |
| Požadován dálkový bezdrátový ovladač nastavitelných pozic s pamětí min 5 přednastavených pozic, musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače. Funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, trendelenburg, antitrendelenburg, naklápění do stran, podélný posuv, polohování zádové sekce (horní i dolní) a podložek nohou synchronně i každá zvlášť včetně ovládání karbonové desky do boční strany. | ANO |  |
| Požadován je záložní kabelový ovladač se stejnými parametry jako bezdrátový s možností polohovat každý užívaný operační stůl | 1 ks |  |
| Řízené nabíjení akumulátorů pomocí mikroprocesoru | ANO |  |
| Požadovány záložní dobíjející baterie pro všechny typy operačních základen | 4 ks |  |
| Požadována výška základní desky u operačního sloupu | max. 30mm |  |
| Požadovány přemístitelné základny operačních stolů pomocí pedálového transportního vozíku | ANO |  |
| Transportní vozíky: |  |  |
| Transportní vozíky schopné výškové stavitelnosti a akceptující bez výjimky všechny současně používané operační desky. | 2 ks |  |
| Požadována možnost navážet operační desku na základnu systému obousměrně (směr hlava-nohy) | ANO |  |
| Požadována snadná mobilita transportních vozíků s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu. Podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportního vozíku s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou; vozík musí mít dvě rukojeti. | ANO |  |
| Nosnost transportního vozíku s operační deskou (bez pacienta) | min. 360 kg |  |
| Požadované transportní vozíky musí bez výjimky transportovat všechny operační základny, desky, včetně celokarbonové. Pokud uchazeč takové řešení nemá, může nabídnout adekvátní řešení, včetně odpovídajícího počtu desek, vozíků a příslušenství* *tj. 5 základen, 10 desek, celokarbonovou desku a 10 hydraulických transportérů. | ANO |  |
| Systémové operační desky: |  |  |
| Operační deska systému min. 6ti segmentová | 8 ks |  |
| Operační deska systému min. 5ti segmentová | 2 ks |  |
| Dvousegmentová podložka nohou k operační desce, polohovatelné ve tvaru U i V | 6 ks |  |
| Čtyřsegmentová podložka nohou k operační desce, polohovatelné ve tvaru U i V | 4 ks |  |
| Celokarbonová operační deska s podélným posunem min. 600mm, s příčným posunem min.120mm; min. délka desky 2000mm a min. šířka desky 520mm | 1 ks |  |
| RTG transparentní prostor pod hlavovou částí karbonové desky min.1450mm | ANO |  |
| Požadovány radiolucentní segmenty systémové desky operačních stolů vybavené bočními EURO lištami po celé délce operační desky. | radiolucentnost o šířce min. 370 mm |  |
| Požadována kompletní modularita systémové operační desky tj. k základním dvěma segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní, prolongační (urologicko-gynekologické), extenční i karbonové modulární segmenty. | ANO |  |
| Požadována modulární a variabilní zaměnitelnost segmentů operační desky pro kompletní operativu – s vyloučením možnosti vzniku nesprávné konfigurace. | ANO |  |
| Požadován plně elektricky nastavitelný systém základních poloh operačních desek – elektrické polohování zádové a nožní části v souladu s parametry dálkového ovládání. | ANO |  |
| Požadovány polstery odolné všem běžně používaným dezinfekčním roztokům s výškou min. 80mm | ANO |  |
| Požadované technické parametry: |  |  |
| Požadována nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu (operační deska bez polsterů, standardní operační deska). | min. 620 – 1 140mm |  |
| Požadovány operační desky s šířkou včetně EURO lišt | max. 600 mm |  |
| Délka operační desky při plném sestavení segmentů u šestisegmentové operační desky | min. 2000 mm |  |
| Požadován rozsah polohy trendelenburg/antitrendelenburg | min. 45°/45° |  |
| Požadován boční náklon operační desky v rozsahu | min. ±30° |  |
| Požadována možnost pozice „flex“ a „reflex“ operační desky. | ANO |  |
| Požadováno nastavení kombinace Trendelnburg/boční náklon | ANO |  |
| Požadován pohyb základního (spodního) zádového segmentu v rozsahu | min. +90°/-50° |  |
| Požadován pohyb horního zádového segmentu v rozsahu | min. +90°/-90° |  |
| Požadován elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu | min. ±90° |  |
| Požadován elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky | min. 400 mm |  |
| Požadováno akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh operační desky. | ANO |  |
| Požadována mechanická stabilita a nosnost operačního stolu a to i se všemi potřebnými zařízeními. | min. 400 kg |  |
| Požadovaná nosnost operačního stolu při maximálním polohování | min. 250 kg |  |
| Požadovaná nosnost karbonové desky při maximálním polohování | min. 160 kg |  |
| Požadován polohovatelný hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvoukloubovým nastavením pro všechny operační desky. | ANO |  |
| Základní příslušenství k operačnímu stolu: |  |  |
| Požadován rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, polohovatelný, s prodlužovacími tyčkami | 3 ks |  |
| Požadovány plně polohovatelné stranově i výškově kloubově nastavitelné podložky paže pacienta pro infusi, tvarované, délky min. 450mm, s upínacím pásem | 7 ks |  |
| Požadováno upnutí horní končetiny k hraně operační desky | 5 ks |  |
| Požadován fixační pás na tělo pacienta | 5 ks |  |
| Požadována podložka ruky pro pacienta, umístěného na boku – podložka ruky pro výše umístěnou horní končetinu | 1 ks |  |
| Požadován stolek na operace horní končetiny, s odnímatelnou nohou, s polstrem, s minimálním rozměrem 400x700mm | 1 ks |  |
| Zádový segment pro operace na ramenou, min. třídílný s odnímatelnými kraji a fixací těla | 1 ks |  |
| Fixace hlavy v podobě helmy | 1 ks |  |
| Fixace hlavy ve tvaru podkovy | 1 ks |  |
| Krátký karbonový operační díl min.1200mm s polstrem | 1 ks |  |
| Příslušenství pro možnost umístění podložek rukou ke karbonové desce | 1 ks |  |
| Adaptér pro extenční příslušenství s polstrem, RTG transparentní | 1 ks |  |
| Extenční tyče – pár, plně využitelné u jakékoli operační desky systému | 1 ks |  |
| Mechanické upnutí dolních končetin – Goepel schaut se svorkou – pro dospělé | 2 páry |  |
| Hydraulické podpěry nohou – „americký schaut“ s nosností do 160kg | 1 pár |  |
| Urologická miska se svorkou k euroliště | 1 ks |  |
| Zarážky nohou při využívání polohy Trende/anti-trendelenburg | 1 pár |  |
| Opakovaně použitelné zpětné pacientské elektrody: | 10 ks |  |
| Splňující požadavky normy IEC 60601-2-2: 2009 a je kompatibilní s elektrochirurgickými generátory: - Olympus ESG-400 - ERBE VIO 300 D - Covidien Valleylab ForceTriad | ANO |  |
| Flexibilní pro snadnou manipulaci na operačním sále | ANO |  |
| Radiolucentní a neobsahující latex | ANO |  |
| Ke každé podložce kabel pro připojení elektrochirurgické jednotky Olympus ESG-400 | ANO |  |
| Ke každé podložce kabel pro připojení elektrochirurgické jednotky ERBE VIO 300 S | ANO |  |
| Ke každé podložce kabel pro připojení elektrochirurgické jednotky Covidien Valleylab ForceTriad | ANO |  |
| Velikost podložek v rozsahu | délka 90 – 95 cm, šířka 50 – 55 cm |  |
| Tloušťka podložek v rozsahu | 0,6 – 1 cm |  |
| Hmotnost podložek | max. 3,8 kg |  |
| Použitelné na pacientech o váze | min. 0,36 kg |  |
| Varianta podložek s dvojitým kabelem pro použití se dvěma generátory. | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

*

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..