| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Analyzátory ABR | 1+1 |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1 ks analyzátor krevních plynů a 1 ks POCT analyzátor pro oddělení OKBH v KV Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Společné technické požadavky pro oba typy analyzátorů |  |  |
| Měřené parametry: pH, pCO2, pO2, saturace hemoglobinu kyslíkem (sO2), celkový hemoglobin (tHb), O2Hb, COHb, MetHb, HHb, Na+, K+, Ca2+, Cl-, glukoza, laktát | ANO |  |
| Počítané parametry: koncentrace bikarbonátů (HCO3-), base excess v krvi (BE), hematokrit (Hct), pH, pCO2 a pO2 korigované na teplotu pacienta, parciální tlak kyslíku při poloviční saturaci hemoglobinu (p50), celková koncentrace CO2 (tCO2), celková koncentrace O2 (tO2) | ANO |  |
| Analýza plné krve ze stříkačky i z kapiláry | ANO |  |
| Integrovaný oxymetr pro přesné stanovení saturace Hb a jeho derivátů | ANO |  |
| Oxymetr s automatickým potlačením a korekcí na interferující látky | ANO |  |
| Detekce chyb při nasátí vzorků (homogenita, vzduchové bubliny, sraženiny, množství vzorku). | ANO |  |
| Dodávka záložního zdroje UPS | ANO |  |
| Technické požadavky analyzátor krevních plynů |  |  |
| Možnost objemu vzorku potřebného pro analýzu všech požadovaných parametrů ze stříkačky a kapiláry | max. 100 µl |  |
| Mód pro analýzu vzorku o nestandardním objemu | 90 µl a méně |  |
| Měření parametrů pomocí elektrod | ANO |  |
| Integrovaný podavač s funkcí automatického promíchaní a změření vzorků | ANO |  |
| Automatická kontrola kvality na minimálně 3 koncentračních úrovních, multiparametrové kontroly | ANO |  |
| Statické vyhodnocení kontroly kvality s vizualizací na obrazovce (Levey-Jennings grafy) | ANO |  |
| Možnost naprogramování vlastní frekvence provádění kontrolních měření i kalibrací (jak úrovně, tak denní četnosti) | ANO |  |
| Obslužný SW analyzátoru kompletně v češtině | ANO |  |
| Ovládání přístroje a měření po přihlášení osobního ID operátora | ANO |  |
| Integrovaná čtečka čárového kódu pro načítání veškerých alfanumerických údajů (ID pacienta, ID operátora, možnost ručního zadání | ANO |  |
| Načtení elektrody, membrány, všech provozních roztoků a kontrolního materiálu přes čárový kód | ANO |  |
| Automatická detekce hladin provozních roztoků | ANO |  |
| Integrovaná tiskárna s volitelnou možností nastavení výtisku pacienta | ANO |  |
| Technické požadavky pro POCT analyzátor |  |  |
| Spotřební materiál ve formě kazet | ANO |  |
| Expirace spotřebního materiálu | min. 30 dní |  |
| Objem vzorku pro všechny požadované parametry ze stříkačky a kapiláry | max. 70 µl |  |
| Možnost měření vybraných parametrů v mikromódu ze stříkačky a kapiláry do 50 µl | ANO |  |
| Doba trvání kompletní analýzy vzorku | do 60 sekund |  |
| Možnost rozšíření měřených parametrů o močovinu a kreatinin | ANO |  |
| Integrovaný mixér pro automatické míchání vzorků | ANO |  |
| Signalizace výměny spotřebních materiálů | ANO |  |
| Automatická kalibrace a kontrola kvality na třech koncentračních hladinách | ANO |  |
| Statistické vyhodnocení kontroly kvality se zobrazením hodnot v závislosti na čase (Levey-Jenings grafy) | ANO |  |
| Uživatelský SW v českém jazyce včetně videonápovědy | ANO |  |
| Integrovaná tiskárna s volitelnou možností nastavení výtisku pacienta | ANO |  |
| Integrovaná čtečka čárového kódu pro načítání veškerých alfanumerických údajů (ID pacienta, ID operátora, možnost ručního zadání) | ANO |  |
| Konektivita pro oba analyzátory |  |  |
| Napojení na aktuální LIS a software pro vzdálenou správu, který zajišťuje sledování kontroly jakosti, umožňuje dohled nad všemi zadanými nebo naměřenými daty | ANO |  |
| Dálková správa zařízení v rámci nemocnice a ze servisního centra dodavatele včetně dnů pracovního klidu | ANO |  |
| Bezplatná možnost SW upgrade přístroje | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..