| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu |  |  |
| Požadované parametry: STANDARDNÍ INFUZNÍ SET | Předpokládané množství odběru za 5 let 50.000 ks |  |
| Obchodní název a typové označení setu |  |  |
| Výrobce setu |  |  |
| Kompatibilita s výrobcem schválenými nabízenými infuzními pumpami, viz příloha č. 1 | ANO |  |
| Napichovací hrot dle ISO normy | ANO |  |
| DEHP free | ANO |  |
| Zavzdušnění s membránovým bakteriálním filtrem | ANO |  |
| Bezpečnostní svorka automaticky uzavíratelná infuzní pumpou pro zamezení volného toku roztoku do pacienta | ANO |  |
| Silikonová část | ANO |  |
| Délka hadičky (celková délka setu je min. 250cm, délka od pumpy k pacientovi je min. 145cm) | min. 250/145 cm (uveďte Vaši hodnotu) |  |
| Kapková komůrka doplněná o bezpečnostní membránu jemnosti 4 μm, tvořenou z polyethersulfonu | ANO |  |
| Luer-lock zakončení | ANO |  |
| Doba pro použití setu | min. 72hod |  |
| Zadavatel požaduje, aby spotřební materiál STANDARDNÍ INFUZNÍ SET nebyl v rozporu s doporučeným spotřebním materiálem uvedeným v manuálu výrobce a dodavatele nové infuzní techniky | ANO |  |
| Požadované parametry: TRANSFUZNÍ SET | Předpokládané množství odběru za 5 let 7.000 ks |  |
| Obchodní název a typové označení setu |  |  |
| Výrobce setu |  |  |
| Kompatibilita s výrobcem schválenými nabízenými infuzními pumpami, viz příloha č. 1 | ANO |  |
| Bezpečnostní svorka automaticky uzavíratelná infuzní pumpou pro zamezení volného toku roztoku do pacienta | ANO |  |
| Napichovací hrot dle ISO normy | ANO |  |
| DEHP free | ANO |  |
| Silikonová část | ANO |  |
| Délka hadičky (celková délka setu je min.250cm, délka od pumpy k pacientovi je min.145cm) | min. 250/145 cm (uveďte Vaši hodnotu) |  |
| Kapková komůrka | ANO |  |
| Luer-lock zakončení | ANO |  |
| Plocha filtru | min. 10cm2 (uveďte Vaši hodnotu) |  |
| Doba pro použití setu | min. 72hod |  |
| Zadavatel požaduje, aby spotřební materiál TRANSFUZNÍ SET nebyl v rozporu s doporučeným spotřebním materiálem uvedeným v manuálu výrobce a dodavatele nové infuzní techniky | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..