| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní chladnička V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 9 ks laboratorních chladniček pro odd. OKBH Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Rozsah teploty minimálně +3°C až + 8°C | ANO |  |
| Digitální termostat, digitální ukazatel teploty | ANO |  |
| Čistý objem | min. 280 l |  |
| Prosklené dveře jednodílné | ANO |  |
| Chladící systém – dynamický/automatický | ANO |  |
| Možnost napojení na externí monitorovací systém | ANO |  |
| Ovládání mikroprocesorem | ANO |  |
| Automatický systém odmrazování | ANO |  |
| Samouzavíratelné dveře | ANO |  |
| LED osvětlení chladícího prostoru | ANO |  |
| Alarm při poruše – optický/akustický | ANO |  |
| Hlučnost | max.55 dB |  |
| Zaměnitelné otevírání dveří | ANO |  |
| Zadní kolečka | ANO |  |
| Variabilní roštové police | ANO |  |
| Integrovaný zámek | ANO |  |
| Splnění normy DIN 58345 | ANO |  |
| Rozměry [cm] (š x h x v) | max.61x65x195 |  |
| Napájení [V] | 230 V |  |
| Spotřeba za 24 h | max.1,350 kWh |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..