| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Analyzátor hematologický stolní | 1 |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1 ks Analyzátor hematologický stolní pro oddělení OTS v KV Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Společné technické požadavky pro oba typy analyzátorů |  |  |
| Měřené parametry vyšetření: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-CV, RDW-SD, MPV, PDW, P-LCR, LY%, MO%, GR%, LY#, MO#, GR# | ANO |  |
| Měření v otevřeném ručním i uzavřeném automatickém módu | ANO |  |
| Systém cap piercing pro jednu zkumavku | ANO |  |
| Aspirační objem v módu měření z plné krve | max. 20μl |  |
| Kapilární mód - možnost měření přímo z kapiláry | ANO |  |
| Průchodnost v otevřeném módu | min. 60 vzorků za hodinu |  |
| Měřící rozsah | WBC: 0 - 299 x 109/l RBC: 0 - 9,99 x 1012/l HGB: 0 - 299 g/l MCV: 20,0 - 199,0 fl PLT: 0 - 1490 x 109/l |  |
| Kapacita databáze změřených výsledků v přístroji včetně histogramů | 50 000 výsledků |  |
| K dispozici kontrolní materiál: 3 hladiny - nízká, normální, vysoká | ANO |  |
| QC program a databáze pro kontrolu kvality v přístroji | ANO |  |
| Grafické zobrazení výsledků kontroly kvality, statistické výpočty (průměr, SD, Westgardova pravidla) | ANO |  |
| Záloha naměřených dat na externí médium | ANO |  |
| Možnost zabezpečení přístupu obsluhy individuálním heslem | ANO |  |

| Identifikace vzorků pomocí čárového kódu - součástí přístroje ruční čtečka čárových kódů | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Systém automatického rozpoznání reagencií dle čárového kódu, sledování množství, šarže a doby expirace a to jako součást analyzátoru. | ANO |  |
| Archivace údajů o použitých reagenciích (šarže, expirace, datum vložení, jméno operátora). | ANO |  |
| Součástí dodávky je termotiskárna | ANO |  |
| Bezkyanidové reagencie | ANO |  |
| Expirace spotřebního materiálu a diagnostik od převzetí. | min. 6 měsíců |  |
| Rozměry analyzátoru | 25 cm x 50 cm x 50 cm (š x h x v) |  |
| Napojení na aktuální LIS | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..