| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Laminární box |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1 ks laminárního boxu pro OKM nemocnice v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Splňující normu ČSN EN 12469 | ANO |  |
| HEPA filtr H14 splňující normu ISO 14644 | 2 ks. (vstupní a výstupní) |  |
| Účinnost filtrace ˃ 99,999% pro částice 0,3 µm | ANO |  |
| Nezávislé ventilátory | min. 2 |  |
| Automatická regulace rychlosti proudění – kompenzace stavu filtrů | ANO |  |
| Neperforovaná pracovní plocha | min. 1200 mm |  |
| Vnější rozměry (š x h x v) v mm | max. 1305 x 800 x 2100 |  |
| Vnitřní rozměry (š x h x v) v mm | min. 1200 x 630 x 640 |  |
| Součástí samostatně polohovatelné opěrky | min. 2 |  |
| Rychlost laminárního proudění | 0,32 až 0,45 m/s |  |
| UV světlo s časovačem | ANO |  |
| Součástí zásuvky | min. 2 |  |
| Osvětlení pracovní plochy | min. 850 lux |  |
| Digitální ovládací displej | ANO |  |
| Prosklené nebo plné boční stěny | ANO |  |
| Zkosení předního okna | min. 8° |  |
| Výška pracovního okna | min. 200 mm |  |
| Posun předního okna možný manuálně i elektricky | ANO |  |
| Stavitelný stojan v rozmezí | min. 750 až 920 mm |  |
| Nízká hlučnost | max. 55 dB |  |
| Každá boční stěna osazena min. 1 samouzavíratelnou průchodkou průměr 60 mm, 2 průchodkami min. 25 mm pro média a ventily | ANO |  |

| Alarmy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Stavy filtrů | ANO |  |
| - Chybná pozice okna | ANO |  |
| - Chybné proudění | ANO |  |
| Součástí nabídky vstupní validace akreditovanou zkušební laboratoří | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..