| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Centrální měření glukózy |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1 ks centrální měření glukózy pro OKBH nemocnice v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Glukometry s dokovacími stanicemi s řídícím softwarem s přenosem výsledků do LIS | 35 ks |  |
| Možnost doplnění o přenosné glukometry bez připojení na stejný typ proužků jako síťové glukometry pro oddělení s malým počtem vzorků nebo oddělení bez připojení na LAN | ANO |  |
| Primární určení pro POCT | ANO |  |
| Připojení do LAN – ethernet RJ 45 nebo Wi-Fi | ANO |  |
| Objem vzorků | max. 2µl |  |
| Doba měření | max. 10 s |  |
| Měřící rozsah | 0,6 – 33,0 mmol/l |  |
| Typ vzorku – kapilární, venózní, arteriální, neonatální | ANO |  |
| Použitelný antikoagulant – heparin lithný, sodný | ANO |  |
| Metoda měření – elektrochemická, enzymatická | ANO |  |
| Kalibrace měřících proužků na plazmu | ANO |  |
| Rozsah provozního hematokritu | 20% – 65% |  |
| Doložitelné eliminace co největšího počtu interferencí, např. hematokritu, maltózym kyslíku | ANO |  |
| Chyba měření koncentrace glukózy vůči referenční metodě u více než 95% výsledků měření nesmí překročit tyto hodnoty: | ±0,83 mmol/l pro koncetrace < 5,6 mmol/l a ± 15% pro koncentrace ≥ 5,6 mmol/l |  |
| Samonasávací systém při aspiraci krve, automatická detekce naplnění a detekce chyb aspirací vzorku, proužek bez potřeby otírání přebytečného množství krve | ANO |  |
| Více hladinový systém QC výrobce | ANO |  |
| Zavedený systém EHK ( SEKK ) s dlouhodobě úspěšným vyhodnocením | ANO |  |
| Čtečka čárových kódů i možnost manuálního zadání | ANO |  |
| Displej barevný podsvícený, dotykový | ANO |  |
| Paměť na výsledky pacientů | min. 1000 |  |
| Glukometry lze bezpečně desinfikovat a čistit vlhkou cestou | ANO |  |
| Automatická synchronizace data a času jednotlivých přístrojů | ANO |  |
| SW na dálkovou správu glukometrů, jejich kontrolu a nastavení včetně vizualizace výsledků pacientů i QC, s možností kontroly exspirace měřících proužků s možností zablokování všech funkcí přístroje pro operátora bez příslušného oprávnění | ANO |  |
| Přenos výsledků do LIS dle standardních protokolů | ANO |  |
| Snadná dohledatelnost výsledků pacientů i kontroly kvality | ANO |  |
| Ejektor pro vyjímaní proužků | ANO |  |
| Systém bez zadávání kalibračních kódů proužků | ANO |  |
| Stanovení ketolátek | ANO |  |
| Možnost rozšíření systému pro další testy | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..