|  | # Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SpiroErgometrická sestava | 1ks |  |  |  |  |
|  | V rámci veřejné zakázky bude soutěžena SpiroErgometrická Sestava (SES) 1ks pro ambulanci tělovýchovné medicíny v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |  |  |  |
|  | Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |
|  | Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |
|  | Základní požadavky na Spiroergometrické zařízení |  |  |  |  |  |
|  | Vyšetření sloužící k zjištění funkční odezvy organismu na zátěž. V průběhu zátěže je sledována spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého, dále je monitorována plicní ventilace, srdeční činnost a frekvence. Ergometrický systém s EKG musí tvořit kompatibilní systém pod jedním řídícím softwarem. Externí automatická monitorace tlaku korotkovovou metodou. Zátěž pak formou bicyklového ergometru. | ano |  |  |  |  |
|  | Doprava na místo určení, instalace, uvedení do provozu, provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu a zaškolení obsluhy. | ano |  |  |  |  |
|  | Zajištění bezplatné údržby a servisu v záruční lhůtě, včetně periodických bezpečnostně technických prohlídek a revizí a kontrol nařízených výrobcem | ano |  |  |  |  |
|  | Vzájemná softwarová kompatibilita | ano |  |  |  |  |
|  | Kompatibilita s medicínským softwarem NIS s obchodním názvem FONSENTERPRISE* *Zadavatel tento parametr požaduje z důvodu snazšího uživatelského prostředí zadávání pacientů a databáze včetně kooperace, tedy konzilií s jinými odbornostmi v Karlovarské krajské nemocnici a.s. | ano |  |  |  |  |
|  | Komunikace mezi Nemocničním Informačním Systémem (NIS) a SpiroErgometrickým Systémem (SES) * 1*. Zadavatel požaduje, aby komunikace mezi NIS a SES byla na bázi příjmu z NIS s daty o pacientovi, a to minimálně v podobě s ID pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo). V modalitách SES se tyto data načtou a po vyšetření se protokoly s naměřenými parametry, zpětně zašlou do NIS, a to minimálně ve formátu.pdf - Zadavatel disponuje NIS s obchodním názvem FONSENTERPRISE a umožnuje síťový komunikační protokol formou: DICOM, HL7, FTP, WORKLIST - Zadavatel také umožňuje přenos naměřených dat i pomocí sdílené složky na síťovém úložišti, které poskytuje zadavatel - Zadavatel požaduje, aby SES umožňoval připojení na bázi VPN nebo obdobném technickém řešení pro možnost napojení ESE do interní sítě zadavatele - Ambulance s SES nebude umístěna v areálu nemocnice Karlovy Vary, ale v prostorách KV Arena - sportovně kulturní a kongresové centrum v Karlových Varech | ano |  |  |  |  |
|  | Základní požadavky na ergometr |  |  |  |  |  |
|  | Bicyklová varianta ergometru | ano |  |  |  |  |
|  | Ergometr musí být kompatibilní se SW spiro-ergometrie a SW musí přenášet a ovládat ve svém rozhraní min. zátěž | ano |  |  |  |  |
|  | Zátěž v rozsahu min. | min. 10 × 900watt |  |  |  |  |
|  | Zátěž nezávislá na otáčkách | ano |  |  |  |  |
|  | Elektricky nastavitelná výška sedla | ano |  |  |  |  |
|  | Manuálně nastavitelná výška řídítek, otočná řídítka |  | ano |  |  |  |
|  | Nastavení poloměru klik (úprava pro děti) | ano |  |  |  |  |
|  | Nosnost pacienta | min. 200 kg |  |  |  |  |
| Možnost připojení ergometru k systému provozující SW spiro-ergometrie pomocí min. USB |  | ano |  |  |  |  |
| Display znázorňující otáčky |  | ano |  |  |  |  |
| Autonomní provoz ergometrických vyšetření či tréninků |  | ano |  |  |  |  |
| Základní požadavky na automatický tonometr |  |  |  |  |  |  |
| Velký a dobře čitelný displej |  | ano |  |  |  |  |
| 2 velikosti manžet s mikrofonem v balení |  | ano |  |  |  |  |
| Velký rozsah měření tlaků |  | TKs 50-250 mmHg TKd 30-150 mmHg |  |  |  |  |
| Možnost volby měření TK bez triggeru |  | ANO/NE |  |  |  |  |
| Bezproblémová integrace a kompatibilita do spiroergometrického systému včetně automatického přenášení naměřených hodnot do SW ergospirometrie |  | ano |  |  |  |  |
| Základní požadavky na EKG |  |  |  |  |  |  |
| 12svodové počítačové bezdrátové EKG |  | ano |  |  |  |  |
| Měření klidového i zátěžového EKG |  | ano |  |  |  |  |
| Záznam klidového EKG s označením arytmií nebo artefaktů, které se vymykají sinusovému rytmu |  | ano |  |  |  |  |
| Automatická kontrola správnosti přiložení elektrod minimálně s vizuální signalizací o špatném kontaktu elektroda-pokožka |  | ano |  |  |  |  |
| Detekce kardiostimulátoru |  | ano |  |  |  |  |

| Automatické řízení ergometrie s možností manuálních zásahů v průběhu testu formou minimálně: - podržení zátěže - skoku na další zátěžový stupeň | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Nastavení zátěže-W, W/kg | ano |  |
| Automatické i manuální ukládání/vkládání TK | ano |  |
| Zobrazení 12 svodového EKG s interpretací libovolného úseku | ano |  |
| Interpretace srdečních arytmií (např. typu SVES, KES, FIS, atp.), na úrovni algoritmu min. v anglickém jazyce | ano |  |
| Zobrazení průměru QRS ze všech svodů | ano |  |
| Frekvence vzorkování min. 6000 Hz | ano |  |
| Tisk EKG záznamu s exportem do formátu min. .PDF | ano |  |
| Sdílená databáze s dalšími vyšetřeními – klidové EKG, zátěžové EKG, EKG holter | ano |  |
| Podpora standardů HL7 a GDT pro integraci do NIS | ano |  |
| Základní požadavky na Spirometr a měření dechové práce |  |  |
| Software pro klidovou spirometrii-průtok/objem a MVV | ano |  |
| Obousměrný průtokový senzor nezávislý na vlhkosti. | ano |  |
| Lineární rozsah měření | 0 až +/- 18 l/s 0 až +/- 20 l/s |  |
| Přesnost | <+/- 3 % nebo 50ml/s <+/- 2 % nebo 50ml/s |  |
| Možnost volby, zda pacient dosáhl VO2peak nebo VO2max | ANO/NE |  |
| Před zahájením CPET testu možnost v SW vyzkoušet připojení všech periferií a příslušenství | ANO/NE |  |
| Možnost provézt test CPET bez EKG | ANO/NE |  |
| Možnost volby různých studií referenčních hodnot* * Důležité pro nízké věkové kategorie | ANO/NE |  |
| Možnost snadné výměny O2 analyzátoru uživatelem | ANO/NE |  |
| Analyzátor O2 | ano |  |
| Rozsah O2 | 0-100 % |  |
| Doba náběhu | <130ms |  |
| Přesnost měření O2; 0,1 % | ano |  |
| Analyzátor CO2 | ano |  |
| Rozsah CO2 | min. 0-10 % |  |
| Přesnost měření CO2 0,1 % | ano |  |
| Zobrazení 9 grafů dle Wassermana s možností ruční editace | ano |  |
| Zobrazení grafu průtok/objem v klidu i průběhu zátěže | ano |  |

| Bezdrátové měření SpO2 s integrací hodnot do spiroergometrického systému* * Zadavatel požaduje, aby přístroj měření SpO2 bylo možné připevnit na zápěstí pacienta * Zadavatel připouští variantu měření SpO2 integrovaný v ergometru | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Masky Hans Rudolph ve velikost XS, S, M od každé velikost 3ks, tedy dohromady 9ks | 9ks |  |
| Automatické stanovení anaerobního prahu pomocí metod V-Slope s funkcí manuální korekce | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení k provozu včetně: |  |  |
| Pojízdný přístrojový stůl s hlavou/držákem pro dva monitory | ano |  |
| PC sestava k ovládání sestavy s parametry: - min. SSD disk s velikostí 512 GB - min. 16 GB RAM - min. i5 procesor vč. barevné, laserové tiskárny s wifi a LAN připojením | ano |  |
| 2x LCD monitor velikost min. 24“ | ano |  |
| Kalibrační pumpa 3 l | ano |  |
| Všechny přístroje musí být nové, nepoužívané, nerepasované | ano |  |
| Vakuové elektrody | 1 ks |  |
| Malá jednotka vytvářející požadované vakuum a velké rameno s elektrodami | ano |  |
| Rozsah vakua min. v rozsahu 60-260 mbar | ano |  |
| Možnost volby podtlaku min. ve 4 úrovních vakua | ano |  |
| Integrovaná ochrana proti defibrilaci | ano |  |
| 6 elektrod hrudních délky 1m, 4 elektrody končetinové délky 1,3m | ano |  |
| Pojízdná, robustná konstrukce* * Zadavatel tímto parametrem míní samostatnou pojízdnou konstrukci ramene, která není součástí „věže“, tedy SpiroErgometrického systému, na kterém budou uchyceny a umístěny LCD monitory, PC, atd. | ano |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..