| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Myčka laboratorní | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 2ks z toho1ks OKM a 1ks OKBH v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Sušení horkým vzduchem do injektorů a v komoře | ANO |  |
| Objem | min.140 l |  |
| Mycí prostor vybavený 2 nerezovými mycími rameny | ANO |  |
| Vnější i vnitřní konstrukce z nerezu | ANO |  |
| Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu | ANO |  |
| Dopředu výklopné celonerezové dveře | ANO |  |
| HEPA filtrace | ANO |  |
| Ochrana programů PIN kódem | ANO |  |
| Úložný prostor pro kapalné chemikálie součástí myčky | ANO |  |
| Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo | ANO |  |
| Zakrytá topná tělesa umístěná mimo mycí prostor nebo pod mycím prostorem | ANO |  |
| Během mycího cyklu elektricky blokované dveře | ANO |  |
| Automatické dovírání a uzamykání dveří | ANO |  |
| Možnost současného mytí skleněných pipet a úzkohrdlého laboratorního skla injektory | ANO |  |
| Nezávislý vstup do obou zakladačů v obou úrovních | ANO |  |
| Dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby | ANO |  |
| Ovládání pomocí dotykového displeje | min.15 zákl. programů |  |
| Vstup DEMI vody s elektroventilem | ANO |  |
| Horní koš vyjímatelný | ANO |  |
| Spodní koš / moduly | ANO |  |
| Mytí – kádinek, baněk, zkumavek, odměrné válce | ANO |  |
| Měřič vodivosti | ANO |  |
| Nejkratší doba programu | 20 min. |  |
| Teplota oplachu | max. 93°C |  |
| Hlučnost | max.70 dB |  |
| Dvě peristaltické pumpy automaticky dávkující kapalné chemikálie | ANO |  |
| Integrovaný změkčovač vody | ANO |  |
| Vestavěný dávkovač pro tekutou neutralizační chemii | ANO |  |
| Vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii | ANO |  |
| Alarm nedostatku solí | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..