| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Přístroj pro UZV čištění ran | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1ks přístroje pro UZV čištění ran pro oddělení Kožní v KV Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Ergonomická konstrukce handpiecu pro přesné ovládání a snížení únavy rukou | ANO |  |
| Kompaktní ultrazvukový generátor včetně vestavěné peristaltické pumpy pro debridement ran | ANO |  |
| Min. 2 druhy sond | ANO |  |
| Resterizovatelné sondy | ANO |  |
| Piezoelektrické konstrukce handpiecu pro velmi nízkou emisi tepla (není potřeba žádné další chlazení) | ANO |  |
| Provozní frekvence generátoru 25 kHz | ANO |  |
| Hmotnost handpiece | max. 166g |  |
| Handpiece a propojovací kabely pro opakované použití | ANO |  |
| Automatický test při zapnutí | ANO |  |
| Automatické rozpoznání připojeného handpiece a jeho kontrola | ANO |  |
| Optická a akustická zpětná vazba během aktivace | ANO |  |
| Zobrazení doby aktivace a chybových kódů na displeji přístroje | ANO |  |
| Pojízdný vozík s minimálně dvěma brzditelnými kolečky | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu 1ks handpiece se zakončením ve tvaru kopýtka 1ks handpiece se zakončením ve tvaru dvojité kuličky 1ks náhradní titanová koncovka ve tvaru kopýtka 1ks náhradní titanová koncovka ve tvaru dvojité kuličky | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..