| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-6712 lůžko sprchové včetně polstrované vany a odpadní hadice |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženy 3 ks T-6712 lůžko sprchové včetně polstrované vany a odpadní hadice pro oddělení Chirurgie, ORL, Interna nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN,a.s Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Sloupová konstrukce umožňující laterální náklon na obě strany | min. 10º |  |
| Konstrukce umožňující snadné čištění a údržbu s minimálním rizikem poškození motorových částí - plastový kryt podvozku | ANO |  |
| Nejnižší poloha ložné plochy | max. 46 cm |  |
| Zdvih pomocí elektromotoru | min. 40 cm |  |
| Součástí lůžka gumová vana s výplní molitanem, profilovaná pro odtok vody včetně polštáře | ANO |  |
| Šířka ložné plochy | min. 80 x 190 cm |  |
| Vnější rozměry | max. 210 x 88 cm |  |
| Elektrické nastavení do polohy Antitrendelenburg | min.13º |  |
| Záložní baterie odnímatelná s externí nabíječkou, lůžko nesmí disponovat přímým zapojením do elektrické sítě | ANO |  |
| Čela neodnímatelná , postranice sklopné – vše v nerezovém provedení | ANO |  |
| Nožní pedál s ovládáním výšky ložné plochy, laterálním náklonem a polohy Antitrendelenburg | ANO |  |
| Kolečka o průměru - umístěná pod ložnou plochou, centrální brzda koleček se směrovou aretací ovládaná pomocí dvou nožních pedálů | min.150 mm |  |
| Bezpečné zatížení | min. 200 kg |  |
| Nabíjecí stanice včetně 2 ks baterií | ANO |  |
| Veškeré příslušenství k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..