| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 2ks Centrifugy velkokapacitní pro oddělení transfúzní stanice (OTS), KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Centrifugy pro centrifugaci vaků s plnou krví a transfuzních přípravků | 2ks |  |
| Centrifuga č.1 kapacita alespoň 12 setů (čtyřvaky s filtrem) | ANO |  |
| Centrifuga č.2 kapacita alespoň 16 setů (čtyřvaky s filtrem) | ANO |  |
| Výkyvný rotor s krytem | ANO |  |
| RCF na rotor | min. 5000 xg |  |
| Převod otáček na xg | ANO |  |
| Chlazení v rozmezí 0°C až +37°C, trvale pod 5°C při maximálním výkonu pro kryoprecipitáty | ANO |  |
| Min. 10 náběhových a 10 brzdných profilů | ANO |  |
| Garance reprodukovatelnosti centrifugace bez ohledu na zatížení | ANO |  |
| Paměť programů | min. 15 |  |
| Ochrana programů heslem nebo zámkem | ANO |  |
| Software v českém jazyce | ANO |  |
| Rozměry centrifugy (výška x šířka x hloubka) | max. 1050 x 850 x 900 mm |  |
| Váha centrifugy | max. 500 kg |  |
| Elektrické napájení | 3f 400 V |  |
| Elektrický příkon | max. 5500 VA |  |
| Součástí dodávky musí být pro každou centrifugu toto příslušenství: |  |  |
| Adaptory pro 2 kompletní naplnění kapacity centrifugy | ANO |  |
| Protizávaží do adaptoru | 2 ks. |  |
| Gumové vyvažovací destičky | min. 16 ks |  |
| Podstavec pod adaptory | 1 ks |  |
| Centrifugy musí být dodány včetně veškerého příslušenství pro kompletní monitorování stavu centrifugace a správu naměřeních dat: |  |  |
| Dokumentační software pro záznam průběhu parametrů centrifugace | ANO |  |
| Identifikace vaků | ANO |  |
| Identifikace obsluhy | ANO |  |
| Řídící PC včetně monitoru, myši a klávesnice | ANO |  |
| Tiskárna | ANO |  |
| Záložní zdroj UPS | ANO |  |
| Součástí dodávky je připojení na TIS používaný zadavatelem (TIS Brno s.r.o.) | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..