| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Endoskopické vybavení |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo endoskopické vybavení pro gastroenterologické oddělení v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Endoskopické vybavení skládající se z: a) Gastroskop – 4 ks b) Nasální gastroskop – dětský – 1 ks c) Lateroskop – 2 ks d) Kolonoskop - dětský – 1 ks e) Gastroskopická věž – 2 ks f) Zkouška těsnosti – 1ks |  |  |
| a) Gastroskop | 4 ks |  |
| Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů. | ANO |  |
| Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). | ANO |  |
| Videogastroskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení. | ANO |  |
| Videogastroskop musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging). Jedná se o postprocesingové zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie TXI je zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí. | ANO |  |
| Zobrazovací systém - barevný čip s vysokým rozlišením ve formátu minimálně HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV) | ANO |  |
| Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů. | ANO |  |
| Optický systém: |  |  |
| Zorné pole | minimálně 140° |  |
| Směr pohledu | přímý pohled |  |
| Hloubka pole | 2,0 – 100,0 mm |  |
| Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce | 3,0 mm |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |
| Zevní průměr distálního konce | maximálně 9,0 mm |  |
| Zevní průměr tubusu | maximálně 9,0 mm |  |
| Pracovní délka | minimálně 1000,0 mm |  |
| Celková délka | maximálně 1400,0 mm |  |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr | minimálně 2,8 mm |  |
| Přídavný oplachový kanál | ANO |  |
| Ohybová část: |  |  |
| Rozsah angulace nahoru | minimálně 210° |  |
| Rozsah angulace dolu | minimálně 90° |  |
| Rozsah angulace doprava | minimálně 100° |  |
| Rozsah angulace doleva | minimálně 100° |  |
| Přístroj musí být plně propojitelný (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190). Kompatibilita musí být zajištěna i se stávající sušící skříní (EDC Plus) a s automatickými dezinfektory (ETD4, ETD3, miniETD2), které se nacházejí na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. | ANO |  |
| b) Nasální gastroskop - dětský | 1 ks |  |
| Videogastroskop pro diagnostiku | ANO |  |
| Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). | ANO |  |
| Videogastroskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení. | ANO |  |
| Zobrazovací systém - barevný čip s vysokým rozlišením ve formátu minimálně HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV). | ANO |  |
| Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů. | ANO |  |
| Optický systém: |  |  |
| Zorné pole | minimálně 140° |  |
| Směr pohledu | přímý pohled |  |
| Hloubka pole | 3,0 – 100,0 mm |  |
| Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce | 2,0 mm |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |
| Zevní průměr distálního konce | maximálně 5,4 mm |  |
| Zevní průměr tubusu | maximálně 5,8 mm |  |
| Pracovní délka | minimálně 1100,0 mm |  |
| Celková délka | maximálně 1500,0 mm |  |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr | minimálně 2,2 mm |  |
| Ohybová část: |  |  |
| Rozsah angulace nahoru | minimálně 210° |  |
| Rozsah angulace dolu | minimálně 90° |  |
| Rozsah angulace doprava | minimálně 100° |  |
| Rozsah angulace doleva | minimálně 100° |  |
| Přístroj musí být plně propojitelný (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190). Kompatibilita musí být zajištěna i se stávající sušící skříní (EDC Plus) a s automatickými dezinfektory (ETD4, ETD3, miniETD2), které se nacházejí na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. | ANO |  |
| c) Lateroskop | 2 ks |  |
| Terapeutický videoduodenoskop je vhodný pro terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotézy a litotrypse žlučových kamenů | ANO |  |
| Terapeutický videoduodenoskop je vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária drážkou v můstku, která slouží pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě. Drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035" ve středu drážky a vodícího drátu 0,025" ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku, a to vždy v úhlu 90° k ose videoduodensokopu | ANO |  |
| Terapeutický videoduodenoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). | ANO |  |
| Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: |  |  |
| Endoskop musí umožňovat účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy | ANO |  |
| Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů | ANO |  |
| Optický systém: |  |  |
| Zorné pole | minimálně 100° |  |
| Směr pohledu | 15° šikmý pohled |  |
| Hloubka pole | 5,0 – 60,0 mm |  |
| Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce | 10,0 mm |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |
| Zevní průměr distálního konce | maximálně 13,5 mm |  |
| Zevní průměr tubusu | maximálně 11,3 mm |  |
| Pracovní délka | minimálně 1200,0 mm |  |
| Celková délka | maximálně 1600,0 mm |  |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr | minimálně 4,2 mm |  |
| Ohybová část: |  |  |
| Rozsah angulace nahoru | minimálně 120° |  |
| Rozsah angulace dolu | minimálně 90° |  |
| Rozsah angulace doprava | minimálně 110° |  |
| Rozsah angulace doleva | minimálně 90° |  |
| Přístroj musí být plně propojitelný (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190). Kompatibilita musí být zajištěna i se stávající sušící skříní (EDC Plus) a s automatickými dezinfektory (ETD4, ETD3, miniETD2), které se nacházejí na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. | ANO |  |

| d) Kolonoskop - dětský | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí a stenózami rekta | ANO |  |
| Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). | ANO |  |
| Videokolonoskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení. | ANO |  |
| Videokolonoskop musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging). Jedná se o postprocesingové zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie TXI je zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí. | ANO |  |
| Zobrazovací systém - barevný čip s vysokým rozlišením ve formátu minimálně HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV). | ANO |  |
| Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: |  |  |
| Endoskop musí umožňovat účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy | ANO |  |
| Endoskop musí mít flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující hladký průchod ostrými zahnutími střeva | ANO |  |
| Nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích | ANO |  |
| Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů | ANO |  |
| Optický systém: |  |  |
| Zorné pole | minimálně 170° |  |
| Směr pohledu | přímý pohled |  |
| Hloubka pole | 2,0 – 100,0 mm |  |
| Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce | 3,0 mm |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |
| Zevní průměr distálního konce | maximálně 12,0 mm |  |
| Zevní průměr tubusu | maximálně 11,5 mm |  |
| Pracovní délka | minimálně 1600 mm |  |
| Celková délka | maximálně 2100 mm |  |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr | minimálně 3,2 mm |  |
| Přídavný oplachový kanál | ano |  |
| Ohybová část: |  |  |
| Rozsah angulace nahoru | minimálně 180° |  |
| Rozsah angulace dolu | minimálně 180° |  |
| Rozsah angulace doprava | minimálně 160° |  |
| Rozsah angulace doleva | minimálně 160° |  |
| Přístroj musí být plně propojitelný (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190). Kompatibilita musí být zajištěna i se stávající sušící skříní (EDC Plus) a s automatickými dezinfektory (ETD4, ETD3, miniETD2), které se nacházejí na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. | ANO |  |
| e) Gastroskopická věž | 2 ks |  |
| Videoprocesor včetně zdroje světla: | 2 ks |  |
| LED zdroj světla – endoskopická jednotka musí být vybavena světelným zdrojem s 5-LED technologií, osvětlení tak zajišťuje pět LED diod (fialová, modrá, zelená, okrová a červená) s životností minimálně 10.000 provozních hodin | ANO |  |
| Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu. | ANO |  |
| Automatické uložení předchozího nastavení. | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení. | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging). Jedná se o postprocesingové zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie TXI je zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí. | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat využití technologie EDOF (Extended Depth of Field). Technologie EDOF umožňuje pozorování s extrémní hloubkou ostrosti díky nepřetržitému širokému ostření, spolu s technologií duálního zaostření současně poskytuje vysoké zvětšení, které lze aktivovat stisknutím tlačítka. Světlo vstupující do objektivu endoskopu je pomocí optické technologie rozděleno do dvou samostatných paprsků s různými ohniskovými vzdálenostmi. Paprsky jsou pak promítnuty současně na obrazový snímač. Řídicí jednotka systému obrazy spojí a vytvoří jeden obraz s extrémně širokou hloubkou ostrosti. | ANO |  |
| Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 – 100 mm), Near (hloubka pole 2 – 6 mm). | ANO |  |
| Použití pro videoendoskopy s CCD čipem a CMOS (barevný, černobílý) čip s rozlišením SDTV nebo HDTV 1080i. | ANO |  |
| Automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu. | ANO |  |
| Obrazový výstup | 16:9 nebo 4:3 pro HDTV monitor |  |
| Nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Elektronický Zoom 1,2 a 1,5x. | ANO |  |
| Kontrast | minimálně 2 možnosti (H, L) High, Low |  |
| Nastavení barevného odstínu - R,B,Chroma minimálně 8 kroků. | ANO |  |
| Výstup: |  |  |
| Analogový VBS composite a Y/C | ANO |  |
| Digitální 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M) | ANO |  |
| Nastavení bílé – automaticky nebo ručně přes čelní dotykový panel. | ANO |  |
| Potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované. | ANO |  |
| Zmrazení obrazu – z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka dotykového panelu. | ANO |  |
| Funkce zajišťující výběr nejostřejšího obrazu pro archivaci za použití interního bufferu. | ANO |  |
| PIP/POP – možnost výběru mezi zobrazením POP nebo PIP. | ANO |  |
| Uživatelská nastavení – minimálně pro 20 různých uživatelů. | ANO |  |
| Identifikace používaného endoskopu - typ endoskopu,výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje, technické parametry endoskopu (úhel pohledu, šíře pracovního kanálu, průměr prac. tubusu a distálního konce). | ANO |  |
| Přístroj musí být plně propojitelný (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190), s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-H190L, CF-H185L, CF-Q165L), horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-H185, GIF-Q165) a i duodenoskopů (TJF-Q180V, TJF-145), tedy možnost převozu této věže (nebo jejich komponent) na kterékoliv pracoviště Gastroskopie, event. pracoviště ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie). | ANO |  |
| Endoskopický CAD systém: | 1 ks |  |
| Jednotka využívající umělou inteligenci pro asistovanou detekci polypů, lézí a maligních adenomů v reálném řase při vyšetření tlustého střeva. Jednotka musí být kompatibilní s poptávaným videoprocesorem. | ANO |  |
| Detekce – grafické označení přítomnosti polypů v tlustém střevě | ANO |  |
| Vstup: 1x SDI (1080p/4k), výstup: 2x SDI (1080i/1080p/4k) | ANO |  |
| 2 režimy zobrazení (normální nebo cílový) | ANO |  |
| slot pro přenosnou paměť | ANO |  |
| Medicínský LCD monitor: | 2 ks |  |
| HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s flexibilními endoskopy. Zajišťující barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu | ANO |  |
| Úhlopříčka | minimálně 31“ |  |
| HDTV rozlišení obrazu ve formátu 4K ultraHDTV 3840 x 2160 | ANO |  |
| Antireflexní úprava | ANO |  |
| Certifikace MDE | ANO |  |
| Odsávací pumpa: | 2 ks |  |
| Odsávací vakuové čerpadlo | ANO |  |
| Vakuometr | ANO |  |
| Mikrobiofiltr | ANO |  |
| Odsávací láhev | minimálně 2,5 l |  |
| Držák pro přenášení | ANO |  |
| Nominální vakuum | 85 kPa |  |
| Odsávací výkon | minimálně 40 l / min |  |
| Oplachová peristaltická pumpa: | 2 ks |  |
| Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu | ANO |  |
| Kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka. | ANO |  |
| Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem. | ANO |  |
| Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby. | ANO |  |
| Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.). | ANO |  |
| Průtok přes pracovní kanál. | maximálně 750 ml/min |  |
| Průtok přes přídavný oplachový kanál. | maximálně 230 ml/min |  |
| Nádoba na vodu autoklávovatelná, propojitelná s ETD systémy. | objem minimálně 2 l |  |
| Insuflační řídící jednotka: | 1 ks |  |
| Maximální tlak přiváděného plynu. | 45 kPa |  |
| Možnost nastavení časovače. | ANO |  |
| Indikace zdrojového tlaku. | prostřednictvím minimálně 5-ti kontrolek |  |
| Možnost připojení přiváděného plynu jak z tlakové nádoby CO2, tak i z centrálního rozvodu CO2. | ANO |  |
| Přístrojový vozík: | 2 ks |  |
| Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů. | ANO |  |
| Vybavený izolačním transformátorem. | ANO |  |
| Přepěťová ochrana elektrických zásuvek 230V | ANO |  |
| Minimálně dvě kolečka musí být bržděná. | ANO |  |
| Musí být vybaven příslušenstvím jako např. zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky, kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního monitoru, manipulační madla a příslušenství. | ANO |  |
| Musí být opatřen speciální antistatickou povrchovou úpravou laku | ANO |  |
| Min. pět polic, z toho min. jedna výsuvná. | ANO |  |
| Držák minimálně pro dva endoskopy. | ANO |  |
| Držák a připojovací hadici na tlakovou bombu CO2 | ANO |  |
| Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení. | ANO |  |
| Archivační a záznamové zařízení: | 2 ks |  |
| Systém musí sloužit k ukládání snímků a krátkých videosekvencí do centrálního archivu nemocnice PACS (NIS) v režimu DICOM 3.0, vč. tvorby worklistů. | ANO |  |
| Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě | min. 500 GB |  |
| Systém musí umožňovat export snímků a full HD videosekvencí ve vybraném formátu (např. jpg, avi apod.) na USB externí paměťové médium. | ANO |  |
| Spuštění záznamu pomocí nožního spínače nebo ručního spínače nebo tlačítkem na hlavě kamery | ANO |  |
| Softwarová licence s platností po dobu předpokládané životnosti věže | ANO |  |
| Umožňuje přímé zobrazování předoperačních vyšetření z PACS, NIS (např. CT, RTG). | ANO |  |
| Stanice musí umožňovat tisk snímků i pacientského reportu na libovolné PC i DICOM tiskárně. | ANO |  |
| Umístění pracovní stanice na laparoskopické věži. | ANO |  |
| Součástí dodávky kabeláž pro napojení k video sestavě a připojení do nemocniční sítě | ANO |  |
| f) Zkouška těsnosti | 1 ks |  |
| Jednotka pro provádění zkoušky těsnosti u flexibilních endoskopů s pomocí přídavného zařízení propojujícího vlastní endoskop s touto jednotkou, která umožňuje provést tlakovou zkoušku těsnosti a vysušení kanálu pro vzduch/vodu. Propojovací zařízení musí být kompatibilní s endoskopy specifikovanými v | ANO |  |
| Zařízení musí být plně propojitelné (vzájemně slučitelné, snášenlivé a spojitelné) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace. | ANO |  |
| napájení 220-240 V stř., 50/60 Hz | ANO |  |
| Funkce insuflace: výkon 2,84 × 104 Pa nebo méně | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..