| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Bronchoskopická věž | 1ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena Bronchoskopická věž pro TRN oddělení v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Bronchoskopická věž Skládající se z: a) Videoprocesor včetně zdroje světla – 1 ks b) Medicínský LCD monitor – 1 ks c) Odsávací pumpa – 1 ks d) Přístrojový endoskopický vozík – 1 ks e) Diagnostický videobronchoskop – 2 ks (1ks TRN, 1ks ARIM) f) Endoskopický transportní systém – 1 ks g) Ruční zkouška těsnosti – 1 ks h) Manuální dezinfektor – 1 ks |  |  |
| a) Videoprocesor včetně zdroje světla: | 1 ks |  |
| LED zdroj světla – endoskopická jednotka musí být vybavena světelným zdrojem s 5-LED technologií, osvětlení tak zajišťuje pět LED diod (fialová, modrá, zelená, okrová a červená) s průměrnou životností minimálně 10.000 provozních hodin | ANO |  |
| Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu. | ANO |  |
| Automatické uložení předchozího nastavení. | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení. | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging). Jedná se o postprocesingové zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie TXI je zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí. | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat využití technologie EDOF (Extended Depth of Field). Technologie EDOF umožňuje pozorování s extrémní hloubkou ostrosti díky nepřetržitému širokému ostření, spolu s technologií duálního zaostření současně poskytuje vysoké zvětšení, které lze aktivovat stisknutím tlačítka. Světlo vstupující do objektivu endoskopu je pomocí optické technologie rozděleno do dvou samostatných paprsků s různými ohniskovými vzdálenostmi. Paprsky jsou pak promítnuty současně na obrazový snímač. Řídicí jednotka systému obrazy spojí a vytvoří jeden obraz s extrémně širokou hloubkou ostrosti. | ANO |  |
| Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 – 100 mm), Near (hloubka pole 2 – 6 mm). | ANO |  |
| Použití pro videoendoskopy s CCD čipem a CMOS (barevný, černobílý) čip s rozlišením SDTV nebo HDTV 1080i. | ANO |  |
| Automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu. | ANO |  |
| Obrazový výstup | 16:9 nebo 4:3 pro HDTV monitor |  |
| Nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Elektronický Zoom 1,2 a 1,5x. | ANO |  |
| Kontrast | min. 2 možnosti (H, L) High, Low |  |
| Nastavení barevného odstínu - R,B,Chroma minimálně 8 kroků. | ANO |  |
| Výstup: |  |  |
| Analogový VBS composite a Y/C | ANO |  |
| Digitální 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M) | ANO |  |
| Nastavení bílé – automaticky nebo ručně přes čelní dotykový panel. | ANO |  |
| Potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované. | ANO |  |
| Zmrazení obrazu – z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka dotykového panelu. | ANO |  |
| Funkce zajišťující výběr nejostřejšího obrazu pro archivaci za použití interního bufferu. | ANO |  |
| PIP/POP – možnost výběru mezi zobrazením POP nebo PIP. | ANO |  |
| Uživatelská nastavení – minimálně pro 20 různých uživatelů. | ANO |  |
| Identifikace používaného endoskopu - typ endoskopu, výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje, technické parametry endoskopu (úhel pohledu, šíře pracovního kanálu, průměr prac. tubusu a distálního konce). | ANO |  |
| Přístroj musí být plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190), s přístroji pro vyšetřování horních cest dýchacích BF-1TQ180 na pracovišti TRN | ANO |  |
| Archivační a záznamové zařízení: | 1 ks |  |
| Systém musí sloužit k ukládání snímků a krátkých videosekvencí do centrálního archivu nemocnice PACS (NIS) v režimu DICOM 3.0, vč. tvorby worklistů. | ANO |  |
| Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě | min. 500 GB |  |
| Systém musí umožňovat export snímků a full HD videosekvencí ve vybraném formátu (např. jpg, avi apod.) na USB externí paměťové médium | ANO |  |
| Spuštění záznamu pomocí nožního spínače nebo ručního spínače nebo tlačítkem na hlavě kamery | ANO |  |
| Softwarová licence s platností po dobu předpokládané životnosti věže | ANO |  |
| Umožňuje přímé zobrazování předoperačních vyšetření z PACS, NIS (např. CT, RTG). | ANO |  |
| Stanice musí umožňovat tisk snímků i pacientského reportu na libovolné PC i DICOM tiskárně. | ANO |  |
| Umístění pracovní stanice na endoskopické věži. | ANO |  |
| Součástí dodávky kabeláž pro napojení k video sestavě a připojení do nemocniční sítě | ANO |  |
| b) Medicínský LCD monitor: | 1 ks |  |
| Medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s flexibilními endoskopy. Zajišťující barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu | ANO |  |
| Úhlopříčka | minimálně 31“ |  |
| HDTV rozlišení obrazu ve formátu 4K ultraHDTV 3840 x 2160 | ANO |  |
| Antireflexní úprava | ANO |  |
| Certifikace MDE | ANO |  |
| c) Odsávací pumpa: | 1 ks |  |
| Odsávací vakuové čerpadlo | ANO |  |
| Vakuometr | ANO |  |
| Mikrobiofiltr | ANO |  |
| Odsávací láhev | minimálně 2,5 l |  |
| Nominální vakuum | minimálně 90 kPa |  |
| Odsávací výkon | minimálně 40 l / min |  |
| d) Přístrojový vozík: | 1 ks |  |
| Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů | ANO |  |
| Vybavený izolačním transformátorem | ANO |  |
| Přepěťová ochrana elektrických zásuvek 230 V | ANO |  |
| Minimálně dvě kolečka musí být bržděná | ANO |  |
| Musí být vybaven příslušenstvím: vysouvací zásuvka pro klávesnici, kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního monitoru, manipulační madla | ANO |  |
| Musí být opatřen speciální antistatickou povrchovou úpravou laku | ANO |  |
| Min. pět polic, z toho min. jedna výsuvná | ANO |  |
| Držák minimálně pro dva endoskopy | ANO |  |
| Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení | ANO |  |
| e) Diagnostický videobronchoskop | 2 ks |  |
| Diagnostický videobronchoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při bronchoskopii. | ANO |  |
| Musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení; k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). | ANO |  |
| Musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení. | ANO |  |
| Musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging). Jedná se o postprocesingové zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie TXI je zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí. | ANO |  |
| Zobrazovací systém – barevný čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV minimálně 1080/50i (HighDefinitionTV). | ANO |  |
| Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů. | ANO |  |
| Optický systém: |  |  |
| Zorné pole | minimálně 120° |  |
| Směr pohledu | přímý pohled |  |
| Hloubka pole | 3,0 – 100,0 mm |  |
| Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce | 3,0 mm |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |
| Zevní průměr distálního konce | maximálně 5,0 mm |  |
| Zevní průměr tubusu | maximálně 5,0 mm |  |
| Pracovní délka | minimálně 600 mm |  |
| Celková délka | maximálně 1400 mm |  |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr | minimálně 2,2 mm |  |
| Ohybová část: |  |  |
| Rozsah angulace nahoru | minimálně 210° |  |
| Rozsah angulace dolu | minimálně 130° |  |
| Přístroj musí být plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190) a s automatickým dezinfektorem (miniETD2), který se nachází na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. | ANO |  |
| f) Endoskopický transportní systém | 1 ks |  |
| Musí být nabídnut vozík určený pro přepravu flexibilních endoskopů kontaminovaných nebo dezinfikovaných s kapacitou minimálně 6-ti různých typů endoskopů, samostatně uložených v zásuvkách vozíku a překrytých laminátovými průhlednými kryty. | ANO |  |
| Je požadována jednoduchá obsluha. Endoskopy budou v zásuvkách speciálně označeny k rozeznání kontaminovaných a vydezinfikovaných endoskopů, jako ochrana před potenciální záměnou endoskopů | ANO |  |
| Jednoduchá údržba a možnost čištění povrchovou dezinfekcí. | ANO |  |
| 4 volně otočná kola (minimálně dvě s brzdami). | ANO |  |
| Materiál zásuvek vozíku termostabilní do 93 °C a kompatibilní s většinou povrchových dezinfekcí užívaných v nemocnici. | ANO |  |
| Minimálně 6 ks transportních boxů s laminátovými kryty a barevným značením (čistého a kontaminovaného obsahu zásuvek). | ANO |  |
| Maximální rozměry: | šířka 650 mm, hloubka 700 mm a výška 1200 mm |  |
| Maximální hmotnost: | 30 kg |  |
| g) Ruční zkouška těsnosti | 1 ks |  |
| Pumpa pro zkoušku těsnosti endoskopů | ANO |  |
| h) Manuální dezinfektor | 1 ks |  |
| Pojízdný dezinfekční vozík pro tří fázovou dezinfekci flexibilních endoskopů. | ANO |  |
| Kompatibilita s endoskopy Olympus, Pentax, Fujinon. | ANO |  |
| Manuální tlaková pumpa pro čištění kanálů. | ANO |  |
| Zabudovaná časomíra. | ANO |  |
| Police pro nádoby na chemikálie. | ANO |  |
| Tři nádoby pro chemikálie s poklicí. | ANO |  |
| Průhledný kryt dezinfekční vany. | ANO |  |
| Objem vany: | minimálně 6 l |  |
| Maximální rozměry: | šířka 1000 mm, hloubka 500 mm a výška 900 mm |  |
| Maximální hmotnost: | 30 kg |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..