| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Mikrotomy | 3 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy 2 ks rotační mikrotom a 1 ks sáňkový mikrotom pro oddělení PATOLOGIE v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry pro sáňkový mikrotom 1ks |  |  |
| Rozsah krájení | 0,5-60 μm |  |
| Rozsah trimování | min. 5 - 500 μm |  |
| Aretace sáňkového posunu | ANO |  |
| Možnost volby mezi manuálním, či automatickým posuvem vzorku při řezání | min. 0,5-100 μm |  |
| Rozsah vertikálního posuvu vzorku | min. 40 mm |  |
| Rozsah vertikálního posuvu vzorku 40 mm | ANO |  |
| Rozsah horizontálního posuvu nože | min. 150 mm |  |
| Uložení aktuální pozice vzorku a možnost navrácení držáku do uložené pozice stiskem jediného tlačítka | ANO |  |
| Možnost nastavení délky tahu nože při automatickém režimu posuvu vzorku | ano |  |
| Údaje viditelné na LCD grafickém displej | ANO |  |
| Integrovaný bezpečnostní kryt nože | ANO |  |
| Integrovaný odnímatelný zásobník pro řezný odpad se sníženým předním okrajem pro snadnější manipulaci s uchyceným vzorkem | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: 1x držák na jednorázové žiletky i rychloupínací držák standartních histologických kazet | ANO |  |
| Požadované parametry pro rotační mikrotom 2ks |  |  |
| Retrakce vzorku s možností vypnutí | min. 40 μm |  |
| Rozsah vertikálního posunu vzorku | min. 70 mm |  |
| Rozsah zdvihu | min. 28 mm |  |
| Trojosé nastavení pozice vzorku X, Y ±8°, Z 360° | ANO |  |
| Možnost krájení kývavým pohybem namísto plně rotačního | ANO |  |
| Uložení aktuální pozice vzorku a možnost navrácení držáku do uložené pozice stiskem jediného tlačítka | ANO |  |
| Oddělitelný ovládací panel lze použít na obou stranách přístroje | ANO |  |
| Rozsah tloušťky řezu | min. 0,5 až 100 μm |  |
| Rozsah trimování | min. 5 - 500 μm |  |
| Mikrotom s rovným vrchem, s odnímatelnou pasivně chladící deskou | ANO |  |
| Integrovaný odnímatelný zásobník pro řezný odpad (antistatický) pokrývající celou pracovní plochu pod nožem | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: držák na jednorázové žiletky i rychloupínací držák standartních histologických kazet | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..