| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-1101 Plicní ventilátor pro děti a dospělé | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 2 ks plicních ventilátorů (1 ks vyšší třídy a 1 ks transportní) pro oddělení ARO, nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícími přístroji na oddělení ARO Cheb |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Požadované parametry: |  |
| Plicní ventilátor vyšší třídy 1 ks je určen pro zajištění ventilace u pacientů se závažnou dechovou nedostatečností. Tito pacienti vyžadují podporu nebo úplnou náhradu ventilační funkce přístrojem. Ventilátor pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu dospělých pacientů a dětských pacientů | Ano |  |
| Jednoduché ovládání pomocí přehledně uspořádané barevné LCD nebo TFT obrazovky a otočného ovladače | min. 15“ |  |
| Uchycení monitoru i mimo ventilační jednotku | Ano |  |
| Rozsáhlé alarmové zabezpečení (akustické, optické) | Ano |  |
| Alarmová hlášení senzorů (O2, flow) | Ano |  |
| Optický alarm viditelný ze všech stran - 360 ° |  |  |
| Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (MZ Liberec) | Ano |  |
| Záložní zdroj | min. 30 min |  |
| Součástí ventilátoru je mobilní stojan s brzditelnými kolečky, na kterém je ventilátor umístěn | Ano |  |
| Kompletní ovládání a komunikace v českém jazyce | Ano |  |
| Objemová i tlaková ventilace ve všech režimech včetně tlakové podpory, protektivní typy ventilací (PRVC, ventilace na dvou tlakových úrovních) | Ano |  |
| Neinvazivní ventilace ve všech ventilačních režimech včetně tlakové podpory (PSV) a grafické interpretace, nastavitelný inspirační a expirační Trigger | Ano |  |
| Odvykací ventilační režim | Ano |  |
| Apnea zálohová ventilace | Ano |  |
| Nastavení dechového objemu | min. v rozsahu 20-2000 ml |  |
| Nastavení PEEP | min. v rozsahu 0-35 cmH2O |  |
| Nastavení inspiračního tlaku | min. v rozsahu 5-90 cmH2O |  |
| Nastavení FiO2 | min. v rozsahu 21-100 % |  |
| Paramagnetické kyslíkové čidlo | Ano |  |
| Flow senzor součástí přístroje bez zařazení proximálního čidla v okruhu | Ano |  |
| Flow trigger | Ano |  |
| Manuální zastavení inspiračního i expiračního průtoku | Ano |  |
| Automatická kompenzace odporu endotracheální kanyly | Ano |  |
| Kompenzace úniků | Ano |  |
| Kompenzace poddajnosti okruhu | Ano |  |
| Nebulizace medikamentů | Ano |  |
| Rozšíření o plně automatický režim pro podporu weaningu se zpětnovazební kontrolou VT, f, etCO2. Diagnostika typu ventilace pacienta (normální ventilace, hypoventilace, tachypnoea, centrální hypoventilace, Insufficientní ventilace) a její trend | Ano |  |
| Součástí ventilátoru mikronebulizátor pro aplikaci léčiv zařaditelný do pacientského okruhu pro dávkování léčiv, systém mikropumpa nebo ultrazvuk | Ano |  |
| Použití univerzálních pacientských okruhů | Ano |  |
| Monitorace: |  |  |
| Velký barevný přehledný displej pro sledování nastavených parametrů, monitoring všech pacientských parametrů | Ano |  |
| Sledování křivek průtok – tlak – objem v reálném čase současně,minimálně 3 křivky najednou | Ano |  |
| Tlak – CPAP, PEEP, peak, mean | Ano |  |
| Objem – jednotlivý i minutový objem, únik při neinvazivní ventilaci | Ano |  |
| Volumetrická kapnometrie včetně kapno senzoru kompatibilní se stavajícími přístroji (Evita V500) | Ano |  |
| Dechová frekvence, průtok | Ano |  |
| Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu | Ano |  |
| Monitorace plicní mechaniky: rezistence, poddajnost, Auto PEEP (automatické měření) frekvence spontánních dechů | Ano |  |
| Trendy | min. 24 hod |  |
| Expirační ventil pro opakované použití – autoklávovatelný, kompatibilní se stávajícími přístroji (Evita V500) | Ano |  |
| Rameno, držák ventilačních hadic | Ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |
| Požadované parametry: transportní ventilátor 1 ks |  |
| Rozměry přístroje max. | 300 x 200 x 200mm |  |
| Váha přístroje max. | 6 kg |  |
| Princip řízení - mikroprocesorem, časově řízený, objemově konstantní | Ano |  |
| Dechová frekvence | 2 - 60 /min 12 – 60 /min pro Apnoickou ventilaci |  |
| Dechový objem | 50 – 2000 ml plynule nastavitelný |  |
| Časový poměr ventilace | 1:100 až 50:1 plynule nastavitelný |  |
| Inspirační čas Tinsp | 2 – 10 s |  |
| PEEP | 0-20 mbar |  |
| Omezení inspiračního tlaku | PEEP +3 - +55 mbar |  |
| Minutový objem | 1- 25 l/min |  |
| Koncentrace kyslíku | 40 – 100% |  |
| Flowtrigger | 1 – 15 L/min |  |
| interní baterie Lion ( 7hod.) | Ano |  |
| Ventilační režimy: VC-VCM VC-AC VC.-SIMV CPAP s tlakovou podporou PC-BIPAP Apnoická ventilace PS | Ano |  |
| NIV – neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností | Ano |  |  |
| Monitorace dechových křivek: | flow, tlak, etCO2 (volitelně) |  |
| Monitorace hodnot: | minutová ventilace MV, frekvence f, dechový objem Vte, etCO2, tlakových hodnot – PEEP, Pmean, Ppeak, Pplat, minutová ventilace Mvspont, frekvence fspont, koncentrace O2 |  |
| Nastavitelná citlivost flowtriggeru | Ano |  |
| Nízká spotřeba med. plynu pro vnitřní řízení, | Max. 0,5 l/min. |  |
| Dobrá čitelnost obrazovky i při přímém osvícení – monochromatický display s velkým kontrastem | úhlopříčka min 4,6“ |  |
| Ovládání pomocí pevných tlačítek a otočného ovladače | Ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		    Za uchazeče:	………………………..