| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-1206 elektrokauter (elektrokoagulace) | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy elektrokoagulace: 1ks pro Gastroenterologické oddělení v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Elektrochirurgická jednotka s automatickou regulací výstupního výkonu pro oblast gastroentorologie | ano, výkon – bipolární min.120 W, monopolární min.120 W |  |
| Generátor nejnovější generace, řízený procesorem | ano |  |
| Provoz v monopolárním i bipolárním režimu bez nutnosti přepínání generátoru | ano |  |
| Aktivní výstupní zdířky | min. 3 |  |
| Výstupy pro připojení pracovních nástrojů monopolárních | 2 |  |
| Výstupy pro připojení pracovních nástrojů bipolárních | 2 |  |
| Možnost připojení monopolárních a bipolárních kabelů s koncovkami různých výrobců (Erbe, Valleylab), případně řešeno dodáním příslušných adaptérů pro zajištění kompatibility | ano |  |
| Ovládání generátoru prostřednictvím dotykového displeje nebo hardwarových tlačítek | ano |  |
| Aktivace nástroje ručním nožním pedálem | ano |  |
| Nožní pedál pro ovládání řezu a koagulace | 1 ks |  |
| Automatická regulace výstupního výkonu | ano |  |
| Ovládání generátoru v českém a anglickém jazyce | ano |  |
| Autotest po zapnutí přístroje | ano |  |
| Indikace chybových stavů – optická a akustická | ano |  |
| Regulace hlasitosti indikačních signálů | ano |  |
| Připojení a kontrola neutrální elektrody | ano |  |
| Měření hustoty proudu na neutrální elektrodě | ano |  |
| Příslušenství pro monopolární řez a koagulaci: |  |  |
| Kabel propojovací | ano |  |
| Nožní pedál pro ovládání řezu a koagulace | 1 ks |  |

| Sada neutrálních elektrod: jednorázové | 50ks |  |
| --- | --- | --- |
| Požadované typy řezu a koagulace: |  |  |
| Monopolární řez: - Čistý řezací mód - Pulsní pomalý mód - Pulsní rychlý mód | ano |  |
| Monopolární koagulace: - Jemná koagulace - Silnější koagulace | ano |  |
| Bipolární řez | ano |  |
| Bipolární koagulace | ano |  |
| U všech typů řezu a koagulace možnost nastavení efektu (min. tři stupně) a omezení výkonu plynule po kroku | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..