| Požadované zařízení | Počet ks |  |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks mobilního 3D RTG přístroje s C ramenem pro oddělení centrálních operačních sálů, nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. | 1 ks |  |
| Specifikace dodávky |  |  |
| Obchodní název |  |  |
| Výrobce |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* |
| Požadujeme mobilní 3D RTG přístroj s: - C ramenem - velkým digitálním detektorem typu CMOS - výkonným generátorem a rentgenkou s kapalinovým chlazením - monitorovým vozíkem s dvojicí vysoce svítivých displejů - 3D akvizičním režimem umožňujícím skenování - i excentricky umístěných objektů - se zajištěnou návazností na chirurgickou 3D navigaci - veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu Určeno k peroperační kontrole ortopedických a traumatologických výkonů a k přesnému navádění instrumentária na operačních sálech Karlovarské krajské nemocnice |  |  |
| C rameno |  |  |
| Mobilní C rameno s motorizovanými pohyby ve všech osách, s variabilně izocentrickým motorizovaným pohybem pro 3D akviziční režim umožňujícím skenování i excentricky umístěných objektů (důležité např. při 3D vyšetření horních končetin) | Ano / Ne |  |
| Možnost ručního ovládání C ramene (po deaktivací motorizace uživatelem) v horizontální, orbitální rovině a angulace | Ano / Ne |  |
| Motorizované nastavení výšky C ramene | Ano / Ne |  |
| Motorizované nebo ruční nastavení C ramene v horizontální rovině (v příčném směru vůči dlouhé ose pacienta) | Ano / Ne |  |
| Motorizované nebo ruční nastavení C ramene v orbitální rovině | Ano / Ne |  |
| Motorizované nebo ruční nastavení angulace C ramene | Ano / Ne |  |
| Vertikální pohyb C ramene | min. v rozsahu 42 cm |  |
| Horizontální pohyb C ramene (v příčném směru vůči dlouhé ose pacienta) | min. v rozsahu 28 cm |  |
| Orbitální pohyb C ramene | min. v rozsahu -120°/+45° |  |
| Angulace C ramene | min. v rozsahu ±225° |  |
| Otáčení kolem svislé osy držáku C ramene (wig-wag pohyb) | min. v rozsahu ±10° |  |
| Variabilně izocentrický motorizovaný pohyb pro 3D akviziční režim umožňujícím skenování i excentricky umístěných objektů ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Hloubka oblouku C ramene | min. 68 cm |  |
| Vzdálenost mezi ohniskem RTG zářiče a flat panel detektorem | min. 105 cm |  |
| Antikolizní senzory na flat panel detektoru pro zabránění mechanické kolize okamžitým zastavením pohybu Parametr kvality PK01: Ano = 10 bodů, Ne = 0 bodů | Ano / Ne |  |
| Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič |  |  |
| Mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční RTG generátor o maximálním výkonu min. 25 kW ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | min. 25 kW |  |
| Pulzní skiaskopický režim | Ano / Ne |  |
| Vysokokapacitní články | Ano / Ne |  |
| Rozsah nastavení napětí pro skiaskopii i radiografii | nejvyšší hodnota min. 120 kV |  |
| Rozsah nastavení proudu pro skiaskopii | nejvyšší hodnota min. 200 mA |  |
| Rozsah nastavení proudu pro radiografii | nejvyšší hodnota min. 200 mA |  |
| Počty pulzů pro skiaskopický režim | 1, 2, 4, 8, 12,5 a 25/s |  |
| Dvouohnisková rentgenka s rotační anodou | Ano / Ne |  |
| Velikost malého ohniska | max. 0,3 mm |  |
| Velikost velkého ohniska | min. 0,6 mm |  |
| Tepelná kapacita systému s kapalinovým chlazením Parametr kvality PK02: <5 MHU cm = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 5–6,9 MHU = 1 bod; 7-7,9 MHU = 5 bodů; ≥ 8 MHU = 10 bodů | min. 5 MHU |  |
| Indikace ohřevu krytu rentgenky | Ano / Ne |  |
| Monitorování zátěže rentgenky | Ano / Ne |  |
| Virtuální primární clony kolimátoru (možnost nastavení primárních clon bez RTG záření) | Ano / Ne |  |
| Laserový zaměřovač kříž integrovaný v krytu RTG zářiče | Ano / Ne |  |
| Funkce 1/2 dávky automaticky po spuštění přístroje | Ano / Ne |  |
| Ruční spínač pro ovládání expozice | Ano / Ne |  |
| Dvojitý nožní spínač pro skiaskopii a uložení snímku do paměti | Ano / Ne |  |
| Možnost synchronního ovládání RTG přístroje na mobilním vozíku a monitoru C ramene | Ano / Ne |  |
| Kinematografická (CINE) smyčka | nejvyšší frekvence min. 8 obr./s |  |
| Automatický záznam obrazu a sekvencí | Ano / Ne |  |
| Flat panel detektor |  |  |
| Flat panel detektor technologie CMOS ABSOLUTNÍ PODMÍNKA ZADAVATELE | Ano / Ne |  |
| Detekční plocha detektoru | min. 30 cm x min. 30 cm |  |
| Velikost obrazového pixelu detektoru Parametr kvality PK03: > 160 µm = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 160 µm – 130 µm = 1 bod; 129 µm - 101 µm = 5 bodů; ≤ 100 µm = 10 bodů | max. 160 μm |  |
| Matrice detektoru | min. 1 900 pixelů x min. 1 900 pixelů |  |
| Možnost zvětšení v minimálně dvou krocích | Ano / Ne |  |
| Bitová hloubka zobrazení | min. 14 bitů |  |
| Zobrazení |  |  |
| Kvalitní obraz s dokonalým rozlišením a vysokou ostrostí | Ano / Ne |  |
| Automatické nastavení jasu podle vnějšího prostředí | Ano / Ne |  |
| Výstupní obraz čtvercového formátu | Ano / Ne |  |
| Režimy skiaskopie s možností volby anatomických režimů - Kosti končetin, páteř a pánev - Trup, cévní program - Měkké tkáně - Přizpůsobení kovovým materiálům | Ano / Ne |  |
| Postprocesing obrazu (optimální jas a kontrast, zvětšení, otáčení, redukce šumu, inverze) | Ano / Ne |  |
| Digitální rotace obrazu bez záření | Ano / Ne |  |
| LIH (Last image hold) možnost uchování posledního skiaskopickém obrazu na monitoru do použití následující skiaskopie nebo radiografie | Ano / Ne |  |
| Monitorový vozík s dvěma 19“ monitory, s rozlišením 1280 x 1024 pixelů | Ano / Ne |  |
| Monitory s antireflexní úpravou | Ano / Ne |  |
| Obrazová paměť | min. pro 100 000 snímků v rozlišení 1 024 x 1 024 pixelů |  |
| 3D HW a SW |  |  |
| Uzpůsobeno pro obory neurochirurgie, ortopedie, traumatologie, spinální chirurgie | Ano / Ne |  |
| Motorizovaná, dálkově ovládaná 3D akvizice | Ano / Ne |  |
| SW pro 3D akvizici nedílnou součástí RTG přístroje | Ano / Ne |  |
| 3D vizualizace na RTG přístroji | Ano / Ne |  |
| Multiplanární rekonstrukce MPR (v axiální, sagitální a koronární rovině) | Ano / Ne |  |
| Volume rendering | Ano / Ne |  |
| Iterativní rekonstrukční algoritmus | Ano / Ne |  |
| 3D rekonstrukční algoritmus v režimu nejvyššího rozlišení | min. 5123 voxelů |  |
| Velikost zobrazeného objektu v režimu maximálního objemu zachycené oblasti Parametr kvality PK04: <160 cm v jakékoli rovině = NESPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK; 160-169 cm v kterékoli rovině = 1 bod; 170-179 cm v kterékoli rovině = 5 bodů; ≥ 180 cm v kterékoli rovině = 10 bodů | min. 160 mm min. x 160 mm min. x 160 mm |  |
| Myš a klávesnice připojená k RTG přístroji | Ano / Ne |  |
| DAP metr poskytující údaje o plošné kermě a absorbované radiační dávce s možností zobrazení v průběhu výkonu a exportu na snímku a ve formě strukturovaného reportu (RDSR) do obrazového archivu nemocnice | Ano / Ne |  |
| Síťové rozhraní LAN | Ano / Ne |  |
| Bezdrátové síťové rozhraní Wifi | Ano / Ne |  |
| Komunikační protokol DICOM Storage a Send pro archivaci obrazových výstupů, Modality worklist a MPPS pro komunikaci s NIS (resp.RIS zadavatele), Query a Retrieve pro možnost zpětného získání obrazových dat do modality | Ano / Ne |  |
| Komunikační rozhraní pro přenos 3D obrazu do navigačního systému zadavatele od firmy Medtronic včetně navigačních reflexních bodů | Ano / Ne |  |
| Možnost exportu obrazové dokumentace na USB flash disk | Ano / Ne |  |
| Video výstupy FullHD SDI zvlášť pro každý monitor | Ano / Ne |  |

Za uchazeče:

V ………… dne  …………..							………………………