| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Odběrové váhy | 6 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy odběrové váhy 6 ks pro oddělení OTS nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Vysoká přesnost | odchylka méně než 1 % |  |
| Rozsah vážení | 10-950 g nebo ml |  |
| Rozměr podstavy | max. 25x45 cm |  |
| Ovládání v ČJ | ANO |  |
| Automatický přenos dat (LAN,a wifi) do LIS transfuzního oddělení (číslo odběru, obsluha, identifikace přístroje, datum, délka odběru, množství, případné chyby) | ANO |  |
| Obousměrná komunikace (ověření dárce na displeji přístroje) | ANO |  |
| Integrovaná čtečka čárových kódů | ANO |  |
| Zobrazování údajů o průtokové rychlosti krve a jejím množství na displeji | ANO |  |
| Po ukončení odběru uzavření odběrového systému automatickou svorkou | ANO |  |
| Akustický alarm se zobrazením na displeji s aktivací při překročení mezí (průtok, odebrané množství, délka trvání odběru) | ANO |  |
| Signalizace o ukončení odběru (optická + zvuková s volitelnou hlasitostí) | ANO |  |
| Nastavení parametrů odběru krve dle potřeb ZTS - možnost uložení do paměti a rychlé volby (objem, délka trvání odběru) | ANO |  |
| Automatické vynulování hmotnosti vaku po volbě programu | ANO |  |
| Homogenní míchání odebrané krve | ANO |  |
| Paměť protokolů o odběru min. 100 | min. 100 |  |

| Automatické uchycení hadičky odběrového setu v bezpečnostní svorce pro vyšší bezpečnost odběru | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita SW s Windows 10 a vyšší | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu, včetně instalace a propojení s LIS | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..