| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-6650 váha osobní včetně výškoměru | 7 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 7 ks T-6650 vah osobních včetně výškoměru pro lůžková oddělení (CHIR/INT/ORL), nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Sloupová váha včetně výškoměru | ANO |  |
| Profesionální lékařská váha, která splňuje veškeré legislativní požadavky kladené na používání ve zdravotnictví. Třída přesnosti měření III: Evropská směrnice 2014/31/EU (NAWI) nařizuje (Nařízení vlády č. 121/2016 Sb.), | ANO |  |
| Funkce pro výpočet BMI (index tělesné hmotnosti) a BSA (plocha povrchu těla). | ANO |  |
| Měřicí rozsah hmotnosti | min. 240 kg |  |
| Dělení stupnice 0,1 kg | ANO |  |
| Metrologicky ověřitelná váha, včetně metrologického ověření | ANO |  |
| Speciální funkce váhy HOLD, TARE, BMI, BSA, UNIT | ANO |  |
| Baterie, síťový adapter | ANO |  |
| Teleskopické měřidlo výšky namontované na váhu. Výškoměr s dělící stupnicí po 1 mm a rozsahem od 70 cm až 200 cm. | ANO |  |
| Zdravotnický prostředek váha i výškoměr | ANO |  |
| Stabilní vážící základna, LCD displej je upevněný ke sloupu pro přehledné zobrazení výsledků měření | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..