| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Monitorovací systém + centrála | 4+1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 4 ks monitorů vitálních funkcí 4 ks multiparametrických modulů a 1 ks centrálního monitoru pro oddělení OARIM v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Monitor vitálních funkcí 4 ks |  |  |
| Monitor vitálních funkcí s barevným displejem | min. XGA |  |
| Barevná obrazovka | min. 15" |  |
| Dotykový displej | ANO |  |
| Ovládání monitoru v českém jazyce | ANO |  |
| Současné zobrazení | min. 6 křivek |  |
| Trendy grafické i numerické min. 24 hodin | ANO |  |
| Měřené parametry EKG | 3,5,10 svody, min. analýza ST segment, arytmie (brady, tachy, ventrikulární fibrilace, atriální fibrilace, ventrikulární tachykardie) |  |
| Měření | min, Respirace, NIBP, SpO2, IBP |  |
| Hemodynamické kalkulace | ANO |  |
| Optické i akustické alarmy | ANO |  |
| Režim „Stand By“ – při odpojeném pacientovi bez alarmů | ANO |  |
| Přímý tisk na tiskárně u centrálního monitoru | ANO |  |
| Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv | ANO |  |
| Provoz na akumulátory | min. 2 hodiny |  |
| Modulový box pro min. 2 přídavné moduly | ANO |  |
| Hmotnost včetně akumulátoru (bez modulu) | max. 10 kg |  |
| Analogový výstup EKG | ANO |  |

| Multiparametrický modul | 4 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Měřené parametry | min. EKG (3,5, 10 svodů), respirace, NIBP, IBP, SpO2(MASIMO), teplota |  |
| Měřené parametry EKG | min. 3,5,10 svody, analýza ST segment, arytmie |  |
| Vzájemná propojitelnost s monitory vitálních funkcí (B650, výrobce GE Healthcare) na odd. OARIM, JiP, koronární jednotka a možnost použití i na OS u anesteziologických monitorů (B650, výrobce GE Healthcare) bez nutnosti přepojování kabeláže pacienta *Zadavatel tento parametr požaduje z důvodu ochrany investic z let minulých, tedy nákup monitorů vitálních funkcí B650, výrobce GE Healthcare , kterými zmíněné oddělení v Karlových Varech disponují | ANO |  |
| Centrální monitor | 1 ks |  |
| Připojení a přenos dat na centrálu se zobrazením pro | min. 8 monitorů |  |
| Obousměrná komunikace s připojenými lůžkovými monitory | ano |  |
| Možnost rozšíření až 16 lůžkových monitorů současně | ANO |  |
| Možnost sledování každého pacienta v reálném čase - minimálně 4 křivek u každého pacienta současně | ANO |  |
| Možnost zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrální stanici | ANO |  |
| Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, kontinuální záznam křivek | min. 24 hodin |  |
| Archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek | min. 24 hodin |  |
| Režim pro zobrazení vybraného monitoru, možnost ovládat monitory dálkově z centrálního monitoru | ANO |  |
| Uživatelské rozhraní v ČJ | ANO |  |
| 2 ks monitorů | min. 22“ |  |
| Laserová tiskárna | ANO |  |
| Záložní zdroj UPS na min. 30min | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: 4ks EKG 5 svod 4ks NIBP manžeta dospělá střední 4ks SPO2 senzor dospělý pro opakované použití 4ks teplotní čidlo kožní | ANO |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..