| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Transportní monitory | 6 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 6 ks transportních monitorů a 6 ks multiparametrických modulů pro oddělení OARIM v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Monitor vitálních funkcí s barevným displejem | min. XGA |  |
| Barevná obrazovka min. 12" | min. 12" |  |
| Dotykový displej | ANO |  |
| Ovládání monitoru v českém jazyce | ANO |  |
| Optické i akustické alarmy | ANO |  |
| Současné zobrazení min. 6 křivek | min. 6 křivek |  |
| Trendy grafické i numerické, s možností rozšíření | min. 24 hodin |  |
| Automatická detekce snímaných parametrů | ANO |  |
| Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce | ANO |  |
| Uložení monitorovaných hodnot do paměti s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě | min. 24 hodin |  |
| Možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru | ANO |  |
| Možnost použití zásuvného modulu měření hloubky anestezie ze signálu EEG (BIS,.) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru | ANO |  |
| Možnost použití zásuvného modulu PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru | ANO |  |
| Měření | min. respirace, NIBP, SpO2, IBP,EKG |  |

| Měřené parametry EKG | min. 3,5,10 svody, analýza ST segment, arytmie (brady, tachy, ventrikulární fibrilace, atriální fibrilace, ventrikulární tachykardie) |  |
| --- | --- | --- |
| Hemodynamické kalkulace | ANO |  |
| Režim „Stand By“ – při odpojeném pacientovi bez alarmů | ANO |  |
| Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv | ANO |  |
| Provoz na akumulátory min. 2 hodiny | ANO |  |
| Modulový box pro | min. 1 přídavný modul |  |
| Analogový výstup EKG | ANO |  |
| Výstup pro externí displej | ANO |  |
| Multiparametrický modul | 6ks |  |
| Měřené parametry | min. EKG (3,5, 10 svodů), respirace, NIBP, IBP, SpO2(MASIMO), teplota |  |
| Měřené parametry EKG | min. 3,5,10 svody, analýza ST segment, arytmie |  |
| Vzájemná propojitelnost s monitory vitálních funkcí (B650, výrobce GE Healthcare) na odd. OARIM, koronární jednotka, emergency a možnost použití i na OS u anesteziologických monitorů (B650, výrobce GE Healthcare) bez nutnosti přepojování kabeláže pacienta *Zadavatel tento parametr požaduje z důvodu ochrany investic z let minulých, tedy nákup monitorů vitálních funkcí B650, výrobce GE Healthcare, kterými zmíněné oddělení v Karlových Varech disponují | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: 3 ks EKG 5 svod 3 ks NIBP manžeta dospělá střední 3 ks SPO2 senzor dospělý pro opakované použití 3 ks teplotní čidlo kožní | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..					Za uchazeče:	………………………..