| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
|  | 25 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo chladicí a mrazicí zařízení pro oddělení transfuzní stanice nemocnice v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Mrazicí box pro skladování plazmy (-40 °C) 360 ks TU | 5 ks |  |
| Nastavení teploty v rozsahu | -10 °C až -40 °C |  |
| Homogenní rozložení teploty v celém boxu | ANO |  |
| Nucená ventilace vzduchu | ANO |  |
| Kapacita pro současně využívané koše o rozměrech (hloubka x výška x šířka) 600 x 180 x 180 mm | min. 15 košů |  |
| Plné dveře | ANO |  |
| Součástí police | min. 5 |  |
| Nerezové provedení interiéru | ANO |  |
| Součástí 4 ks koleček | ANO |  |
| Ergonomické madlo pro otevírání dveří po celé délce dveří | ANO |  |
| Digitální displej zobrazující aktuální a požadovanou teplotu | ANO |  |
| Digitální nastavení teploty | ANO |  |
| Akustický / optický alarm pro: - min / max teplotu - otevřené dveře - výpadek napětí - poruchu sondy | ANO |  |
| Bateriově zálohovaný displej s alarmy | ANO |  |
| Automatické odmrazování, teplota během odmrazovacího cyklu nevystoupá nad – 25 °C | ANO |  |
| Zámek dveří | ANO |  |
| Volitelně záměnné dveře levá / pravá | ANO |  |
| Možnost připojení čidla pro externí monitoring | ANO |  |
| Ekologické chladivo | ANO |  |
| Elektrické napájení | 230 V / 50 Hz |  |
| Provedení vstupní 9ti bodové teplotní mapy, 12hod, potvrzení, že teplota během odtávacího cyklu nepřekročí -25°C | ANO |  |
| Mrazicí box pro NAT (-25 °C) | 4 ks |  |
| Zajištění skladovací teploty v rozmezí | -15 °C až -30 °C |  |
| Vnitřní objem | min. 440 l |  |
| Homogenní rozložení teploty v celém prostoru mrazícího boxu | ANO |  |
| Plné izolační dveře | ANO |  |
| Samouzavíratelné dveře s možností aretace v otevřené poloze | ANO |  |
| Součástí police | min. 5 ks |  |
| Nucená cirkulace vnitřního prostoru | ANO |  |
| Automatické odmrazování s minimálními výkyvy teplot | ANO |  |
| LED osvětlení interiéru | ANO |  |
| Digitální řídící systém | ANO |  |
| Digitální nastavení teploty s přesností | 0,1 °C |  |
| Zobrazení aktuální a požadované teploty | ANO |  |
| Blokace tlačítek proti neoprávněnému použití | ANO |  |
| Uživatelské heslo | ANO |  |
| Akustický a optický alarm: - min / max teplota - alarm otevřených dveří | ANO |  |
| Možnost připojení čidla pro externí monitoring | ANO |  |
| Elektrické napájení | 230 V / 50 Hz |  |
| Vstupní validace – ověření teploty ve 3 bodech komory | ANO |  |
| Chladicí box pro vzorky (+2 až +6 °C) | 4 ks |  |
| Zajištění skladovací teploty v rozmezí | +2 °C až +6 °C |  |
| Vnitřní objem | min. 440 l |  |
| Homogenní rozložení teploty v celém prostoru chladničky | ANO |  |
| Prosklené izolační dveře, minimálně trojvrstvé sklo | ANO |  |
| Samouzavíratelné dveře s možností aretace v otevřené poloze | ANO |  |
| Součástí drátěné police | min. 5 ks |  |
| Nucená cirkulace vnitřního prostoru | ANO |  |
| Automatické odmrazování s minimálními výkyvy teplot, během odmrazování nesmí teplota překročit horní limit požadované teploty | ANO |  |
| LED osvětlení interiéru | ANO |  |
| Digitální řídící systém | ANO |  |
| Digitální nastavení teploty s přesností | 0,1 °C |  |
| Zobrazení aktuální a požadované teploty | ANO |  |
| Blokace tlačítek proti neoprávněnému použití | ANO |  |
| Uživatelské heslo | ANO |  |
| Akustický a optický alarm pro: - min / max teplotu - alarm otevřených dveří | ANO |  |
| Možnost připojení čidla pro externí monitoring | ANO |  |
| Elektrické napájení | 230 V / 50 Hz |  |
| Vstupní validace – ověření teploty ve 3 bodech komory | ANO |  |
| Chladicí box pro diagnostika (+2°C až +8°C) | 4 ks |  |
| Zajištění skladovací teploty v rozmezí | +2 °C až +8 °C |  |
| Vnitřní objem | min. 440 l |  |
| Homogenní rozložení teploty v celém prostoru chladničky | ANO |  |
| Prosklené izolační dveře, minimálně trojvrstvé sklo | ANO |  |
| Samouzavíratelné dveře s možností aretace v otevřené poloze | ANO |  |
| Součástí zásuvné police | min. 5 ks |  |
| Nucená cirkulace vnitřního prostoru | ANO |  |
| Automatické odmrazování s minimálními výkyvy teplot, během odmrazování nesmí teplota překročit horní limit požadované teploty | ANO |  |
| LED osvětlení interiéru | ANO |  |
| Digitální řídící systém | ANO |  |
| Digitální nastavení teploty s přesností | 0,1 °C |  |
| Zobrazení aktuální a požadované teploty | ANO |  |
| Blokace tlačítek proti neoprávněnému použití | ANO |  |
| Uživatelské heslo | ANO |  |
| Akustický a optický alarm: - min / max teplota - alarm otevřených dveří | ANO |  |
| Možnost připojení čidla pro externí monitoring | ANO |  |
| Elektrické napájení | 230 V / 50 Hz |  |
| Vstupní validace – ověření teploty ve 3 bodech komory | ANO |  |
| Chladicí box pro skladování transfuzních přípravků – krevní banka (+2°C až +6°C) 360 ks TU | 6 ks |  |
| Minimální počet skladovaných vaků 360 ks o objemu 450 ml | ANO |  |
| Zajištění skladovací teploty v rozmezí | +2 °C až +6 °C |  |
| Homogenní rozložení teploty v celém prostoru chladničky | ANO |  |
| Udržení požadované teploty i při velkém zatížení boxu, opakované vstupy při výdeji většího množství transf. přípravků | ANO |  |
| Prosklené izolační dveře, minimálně trojvrstvé sklo | ANO |  |
| Samouzavíratelné dveře s možností aretace v otevřené poloze | ANO |  |
| Součástí zásuvky | min. 7 ks |  |
| Zásuvky musí být plně výsuvné, s možností kompletního vyjmutí pro přenesení celé zásuvky | ANO |  |
| Zásuvky umožňující vizuální orientaci o obsahu zásuvky | ANO |  |
| Zásuvky bez fixně zabudovaných přepážek s možností rozdělení pomocí přenastavitelných přepážek | ANO |  |
| Nucená cirkulace vnitřního prostoru | ANO |  |
| Automatické odmrazování s minimálními výkyvy teplot, během odmrazování nesmí teplota překročit horní limit požadované teploty | ANO |  |
| LED osvětlení interiéru | ANO |  |
| Digitální řídící systém | ANO |  |
| Digitální nastavení teploty s přesností | 0,1 °C |  |
| Zobrazení aktuální a požadované teploty | ANO |  |
| Blokace tlačítek proti neoprávněnému použití | ANO |  |
| Uživatelské heslo | ANO |  |
| Akustický a optický alarm: - min / max teplota - alarm otevřených dveří | ANO |  |
| Možnost připojení čidla pro externí monitoring | ANO |  |
| Nerezový interiér a exteriér | ANO |  |
| Zdravotnický prostředek tř. II.a | ANO |  |
| Elektrické napájení | 230 V / 50 Hz |  |
| Provedení vstupní 9ti bodové teplotní mapy, 12hod, potvrzení teploty v požadovaném rozsahu +2 až +6°C | ANO |  |
| Chladicí box pro skladování transfuzních přípravků – krevní banka (+2°C až +6°C) 159 ks TU | 2 ks |  |
| Minimální počet skladovaných vaků 159 ks o objemu 450 ml | ANO |  |
| Zajištění skladovací teploty v rozmezí | +2 °C až +6 °C |  |
| Homogenní rozložení teploty v celém prostoru chladničky | ANO |  |
| Udržení požadované teploty i při velkém zatížení boxu, opakované vstupy při výdeji většího množství transf. přípravků | ANO |  |
| Prosklené izolační dveře, minimálně trojvrstvé sklo | ANO |  |
| Samouzavíratelné dveře s možností aretace v otevřené poloze | ANO |  |
| Možnost umístění vaků do zásuvek | ANO |  |
| Součástí zásuvky | min. 5 ks |  |
| Zásuvky musí být plně výsuvné, s možností kompletního vyjmutí pro přenesení celé zásuvky | ANO |  |
| Zásuvky bez fixně zabudovaných přepážek s možností rozdělení pomocí přenastavitelných přepážek | ANO |  |
| Nucená cirkulace vnitřního prostoru | ANO |  |
| Automatické odmrazování s minimálními výkyvy teplot, během odmrazování nesmí teplota překročit horní limit požadované teploty | ANO |  |
| LED osvětlení interiéru | ANO |  |
| Digitální řídící systém | ANO |  |
| Digitální nastavení teploty s přesnotí | 0,1°C |  |
| Zobrazení aktuální a požadované teploty | ANO |  |
| Blokace tlačítek proti neoprávněnému použití | ANO |  |
| Uživatelské heslo | ANO |  |
| Akustický a optický alarm: - min / max teplota - alarm otevřených dveří | ANO |  |
| Možnost připojení čidla pro externí monitoring | ANO |  |
| Nerezový interiér a exteriér | ANO |  |
| Zdravotnický prostředek tř. II.a | ANO |  |
| Elektrické napájení | 230 V / 50 Hz |  |
| Provedení vstupní 9ti bodové teplotní mapy, 12hod, potvrzení teploty v požadovaném rozsahu +2 až +6°C | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..					Za uchazeče:	………………………..