| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Svářečka sterilní | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena svářečka sterilní 1 ks pro oddělení OTS v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Svářečka, která sterilním způsobem spojí dvě hadičky krevních vaků a jiných komponent | ANO |  |
| Přístroj musí být schopen spojit hadičky různých rozměrů při dodržení souososti | ANO |  |
| Automatizované provedení spoje | ANO |  |
| Při běžné provozní manipulaci nesmí docházet ke kontaktu obsluhujícího personálu se spotřebním materiálem (obsluhující personál se nedotýká nožů, tj. potenciálně infekčního materiálu - automatický přesun použitého spotřebního materiálu do odpadní nádoby, nebo jiný mechanismus pro zabránění styku obsluhy s použitým spotřebním materiálem pomocí, kterého jsou hadičky svařovány)* * Zadavatel umožňuje, v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ, dodavateli nabídnout rovnocenné řešení. | ANO |  |
| Výrobcem garantovaná sterilita svárů (k přístroji požadován validační protokol nebo jiný doklad od výrobce zaručující písemnou záruku za sterilní sváry) | ANO |  |
| Svařování hadiček o průměru | 3,9 – 4,5 mm |  |
| Možnost svařování krátkých hadiček o délce | min. 8 cm |  |
| Bezpečnostní svorky zajišťující správnou polohu hadiček pro svařování | ANO |  |
| Váha kompletního setu | max. 22 kg |  |
| Ovládání v ČJ | ANO |  |
| Možnost nastavení parametrů dle požadavků ZTS | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..