## 397-Dom-spotř
Technická specifikace dodávky
NEMOCNICE CHEB |  | Aktualizace 01/2023
ROZPOČET - B (BEZ NÁBYTKU PEVNĚ SPOJENÉHO SE STAVBOU)
D2.51 - ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE
CENA BEZ DPH
ČÍSLO | NÁZEV | ROZMĚR | MN | KS | JEDNOTKOVÁ | CELKEM
CENA VÝROBKU JE VŽDY UVAŽOVÁNA VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE!
UVÁDĚNÉ ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, POKUD NENÍ UVEDENO MIN. NEBO MAX.
T-8001 | chladnička na léky, podstavná |  | 14 | ks |  | 0
| určeno pro skladování farmaceutických produktů dle DIN 58345, digitální ukazatel teploty, externí zvukový alarm 85 dB při výpadku el. proudu, samozavírací dveře, optický a akustický alarm, vnitřní osvětlení se samostatným spínačem, fixní nastavení teploty +5°C, objem cca 140 l brutto * automatické odmrazování * plné dveře * zámek dveří * nucená cirkulace * digitální displej * plášť bílý * průchodka pro kontr. teploměr * optoakustický alarm systém * paměť pro min./max. teplotu * RS 485 port, výstup pro externí alarm | výška max 820 mm
T-8016 | chladnička podstavná s mrazákem, objem cca 126 l |  | 35 | ks |  | 0
renomovaný výrobce; chladnička s plnými dveřmi jednodvéřová podstolová; objem chladničky cca 106 l + vestavný mrazák cca 20 l; automatické odmrazování; skleněné police energetická třída A - F
T-8019 | chladnička s mrazničkou objem cca 170 l |  | 4 | ks |  | 0
| renomovaný výrobce; chladnička s plnými dveřmi; objem chladničky cca 130 l + vestavný mrazák cca 35 l; automatické odmrazování; skleněné police energetická třída A - F | vnější rozměry cca (v x š x h): 1130x600x600 mm
T-8023 | chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitor. teploty |  | 1 | ks |  | 0
| renomovaný výrobce; chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty; DIN 13277; jednodvéřová s plnými dveřmi; bílé provedení; objem cca 410 l brutto; teplotní rozsah: +5 st.C; automatické odtávání; zobrazení aktuální teploty na LED displeji; digitální elektronická regulace; vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti, zámek; vnitřní osvětlení; nastavitelné police; možnost připojení teplotního čidla | šířka max. 620 mm
T-8054 | myčka nádobí vestavná |  | 3 | ks |  | 0
| vestavná plně integrovaná myčka (skrytý ovládací panel); kapacita myčky min. 12 sad nádobí; 2 úložné koše; spotřeba vody cca 10 l/cyklus; AQUA STOP proti přetečení; min. 6 programů, 1/2 program, ECO program, tablety 3v1, min. 4 nastavitelné teploty mytí; odložený start; nastavení horního koše; nastavení držáků talířů ve spodním koši; hlučnost cca 49 dB; spotřeba energie max. 60 kWh/100 cyklů; elektrické napětí 220 V; montáž čelního krycího panelu (krycí panel dodává objednatel) energetická třída A | předpokládané rozměry (v x š x h): 820x595x540 mm
T-9001 | trouba mikrovlnná |  | 14 | ks |  | 0
elektronické ovládání
objem trouby min 20 l, otočný talíř
mikrovlnný výkon 800 W
T-9003 | varná konvice |  | 14 | ks |  | 0
objem cca 1,7 l
středový konektor pro přístup ze všech stran
nerezová topná miska
integrovaný oboustranný vodoznak
světelná signalizace provozu
plastový filtr ve výlevce
naviják přívodního kabelu
T-9051 | výrobník horké vody 15 l - 30 l - čajovar |  | 3 | ks |  | 0
pro přípravu horké vody a nápojů
celonerezové varné zařízení včetně filtru
světelná kontrolka chodu,
hladinoměr, výpustný kohout
automatické přepnutí na udržovací teplotu nápoje
regulace teploty 50 - 90°C
výpustný kohout
objem 15 - 30 l
0