| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| PCR automat |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1 ks PCR automat pro OKM nemocnice v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Plně automatizovaný systém pro izolaci nukleové kyseliny (DNA/RNA), vlastní PCR reakci a vyhodnocení | ANO |  |
| Celková kapacita systému | min. 96 vyšetření |  |
| Všechny reagencie a kontroly musí být dodávány ve stavu „ready to use“, tj, není nutné rozpouštění, pipetování atd. | ANO |  |
| Možnost kontinuálního vkládání vzorků | ANO |  |
| Okamžité zahájení analýzy vzorků po vložení do přístroje | ANO |  |
| Zpracování STATIM vzorku | do 90 min. |  |
| Biologický materiál ke zpracování: sérum nebo plazma, v případě stanovení patogenů z respiračního traktu minimálně výtěr z dýchacích cest v transportním médiu |  |  |
| Možnost využití systému pro vlastní aplikace laboratoře (tzv. LDT – lab developed tests) | ANO |  |
| Kvantifikace přítomnosti HBV, HBC, EBV, CMV, BKV, HHV-6, HSV1/2 ve WHO jednotkách IU/ml | ANO |  |
| Kvantitativní vyšetření HBV a HCV musí splňovat platné požadavky České hepatologické společnosti (dolní limit detekce HCV: ≤ 15 IU/ml, HBV: 6 – 15 IU/ml) | ANO |  |
| Minimální objem vzorku u HBV, HCV | 550 μl |  |
| Kvalitativní vyšetření respiračních patogenů: singleplex SARS-CoV-2; multiplex: Flu A/B RSV SARS-CoV-2 | ANO |  |
| Minimálně 2 detekované cíle u SARS-CoV-2 | ANO |  |
| Přítomnost interní kontroly při zpracování konkrétního vzorku v reakci, možnost zařazení pozitivní a negativní kontroly dle doporučení výrobce | ANO |  |
| Možnost přímé kontroly vyhodnocení vzorku pomocí amplifikačních křivek | ANO |  |
| Otevřený systém ve smyslu možnosti rozšíření spektra analytických metod dle potřeb laboratoře s kompatibilním spotřebním materiálem | ANO |  |
| IVDR certifikace přístroje (splnění nařízení EU 2017/747 pro diagnostické přístroje) | ANO |  |
| Nabízené testy (kromě LDT varianty) splňují IVDR nebo jsou CE-IVD s potvrzením výrobce, že budou IVDR | ANO |  |
| Bezplatné zajištění licencí, tiskárny a dalšího hardwarového vybavení, pokud je nezbytné pro provoz nabízeného zařízení | ANO |  |
| Obousměrná komunikace s přenosem výsledků do LIS | ANO |  |
| Ochrana uložených dat pomocí UPS | ANO |  |
| Tiskárna | ANO |  |
| Rozměry přístroje (výška x šířka x hloubka) | max. 110 x 140 x 110 cm |  |
| Váha přístroje | max. 300 Kg |  |
| Napájení přístroje | 230 V / 50 Hz |  |
| Zákaznická podpora (hot-line) v českém jazyce | ANO |  |
| Potřebné příslušenství (systémové nádobky, vzorkové stojánky atd.) nutné k zahájení provozu musí být součástí dodávky | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..