| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Šokový zmrazovač plazmy | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 2 ks šokového zmrazovače plazmy pro odd. transfuzní stanice, nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Kontaktní zmrazování – horní a dolní mrazící platforma v nerezovém provedení | ANO |  |
| Rozměry přístroje: (v x š x h) | max. 1600x1500x800 |  |
| Horizontální vkládání plazmy | ANO |  |
| Systém regulace tlaku na vaky, ochrana, bezpečnost, optimalizace tvaru a maximalizace mrazícího účinku | ANO |  |
| Flexibilní pro různé plnění a tvary vaků do daného objemu 850 ml | ANO |  |
| Zmrazovací kapacita v jednom cyklu mražení | min. 21 vaků 500ml (obsah 350ml) nebo 14 vaků 1000ml (obsah 750ml) |  |
| Čas zmražení na požadovaných – 30 °C | max. 60 min |  |
| Elektrický posun chladící desky | ANO |  |
| Rychlost předmrazovací fáze (dosažení cílové provozní teploty na horní a dolní desce) | max. 15 min. |  |
| okamžitá připravenost mezi jednotlivými dávkami bez nutnosti odmrazování | ANO |  |
| Chlazení vzduchem | ANO |  |
| Alarmové systémy kontrolující správné teploty | ANO |  |
| Displej na přístroji pro nastavení a kontrolu nastavených údajů | ANO |  |
| Software v češtině pro monitoring procesu zamrazování vč. databáze cyklů | ANO |  |
| Čtečka čárových kódů | ANO |  |
| Vybavení funkcí zobrazení historie (grafy, teploty, stavy) i při výpadku PC na displeji zmrazovače, tzn. primární teplotní data jsou uložena v řídící jednotce přístroje pro případ výpadku PC | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu 2x testovací vak pro objem 350ml 2x testovací vak pro objem 850 ml | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..