| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lůžko 4 - dílné elektricky polohovatelné |  |  |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 25 ks Lůžko 4 - dílné elektricky polohovatelné, KKN a.s., nemocnice Karlovy Vary Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky: |  |  |  |  |
| Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění | ANO |  |  |  |
| Stabilní konstrukce lůžka v antibakteriální technologii | ANO |  |  |  |
| Vnější šířka lůžka (vnější šířkou lůžka je myšlena nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka bez uživatelsky odnímatelného příslušenství lůžka), lůžko s nesklopenými postranicemi musí projet dveřmi o šířce 100 cm | max. 99,5 cm |  |  |  |
| Rozměry ložné plochy minimálně délka 200 cm, šířka 85 cm v základním postavení (myšleno bez prodloužení) | ANO |  |  |  |
| Bezpečná pracovní zátěž lůžka (nosnost) | min. 240 kg s hmotností pacienta až 210 kg |  |  |  |
| Zdvih ložné plochy od plochy podlahy pomocí elektromotoru v rozsahu | min. 40 – 75 cm |  |  |  |
| Čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů či lamel, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | ANO |  |  |  |
| Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil (prevence dekubitů) | min. 16 cm (zádový díl min. 10 cm, stehenní díl min. 6cm) |  |  |  |
| Polohování lýtkové části mechanicky nebo elektricky | ANO |  |  |  |
| Prodloužení lůžka o minimálně 15 cm | o min. 15 cm |  |  |  |
| Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta | min. +15°/-15° |  |  |  |
| Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač pro CPR musí být volně přístupný v jakékoliv poloze lůžka a jeho částí se sklopenými a bez sklopených postranic z obou stran lůžka | ANO |  |  |  |
| Kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámky) proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů, povrch čel nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci | ANO |  |  |  |
| Plastová odnímatelná čela musí jít lehce a rychle odstranit z důvodu včasného přístupu k pacientovi. Při odnímání se plastová čela nesmí zadrhávat, zasekávat a nesmí být vynaložena příliš velká síla na jejich odstranění. | ANO |  |  |  |
| Kompaktní plastové dělené svisle sklopné postranice ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, sklopení musí být brzděné (tlumené) a musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení s přesáhnutím půdorysu lůžka, nepřipouští se překlopení postranic, možnost výběru barevných, povrch postranic nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci | ANO |  |  |  |
| Výška postranic musí být dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému o výšce 15 cm odpovídající normě a bezpečnosti pacienta (dostatečná k zajištění bezpečnosti pacienta) | ANO |  |  |  |
| Průměr koleček | min. 150 mm |  |  |  |
| Centrální ovládání brzd koleček minimálně dvěma nožními dvouramennými překlopnými brzdovými pákami v nožní části lůžka, brzditelná se směrovou aretací, kolečka nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka | ANO |  |  |  |
| Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (resuscitační poloha CRP, Trendelenburgova poloha, Kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha). Ovladač musí disponovat minimálně třemi barevně rozlišenými sekcemi s funkcemi pro rychlejší a snadnější orientaci. Symboly u ovládacích prvků na ovladačích musejí být jasné a zřejmé, co vyjadřují | ANO |  |  |  |
| Pacientský ovladač lůžka na kabelu, ovládající polohování hlavového dílu, nožního dílu a výšky lůžka bez sesterských funkcí | ANO |  |  |  |
| Oboustranně univerzální lišty nebo držáky na příslušenství na bocích lůžka | ANO |  |  |  |
| Ochrana proti nárazu (ochranná nárazová kolečka) v rozích lůžka | ANO |  |  |  |
| Zálohová baterie | ANO |  |  |  |
| Hrazda s plastovou hrazdičkou a popruhu s navijákem | ANO |  |  |  |
| Infúzní nerezový stojan výškově nastavitelný | ANO |  |  |  |
| Systém ochrany před opomenutím nezabrždění lůžka (alarm nezabrzděného lůžka) | ANO |  |  |  |
| Automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) | ANO |  |  |  |
| Svorka na vyrovnání el. potenciálu | ANO |  |  |  |
| Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V | ANO |  |  |  |
| Antidekubitní matrace pasivní | 25 ks |  |  |  |
| Jednostranná antidekubitní zdravotní matrace pro vyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až do IV. Stupně | ANO |  |  |  |
| Potah snadno snímatelný s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované, šité či lepené | ANO |  |  |  |
| Nosnost | min. 150 kg |  |  |  |
| Funkčně a rozměrově plně kompatibiliní s lůžkem | výška min. 14 cm |  |  |  |
| Matrace musí být pevná a trvalou stálostí zamezující nežádoucí deformaci, anatomické zóny zajišťující rovnoměrné rozložení hmotnosti, matrace je po obou stranách po celé délce vyztužena dodatečným pásem pěny pro zvýšení stability při vstávání a prodloužení trvanlivosti jádra matrace | ANO |  |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |  |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..