## část 2
Příloha č. 4
„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – vybavení domova“ – část 2 „Zdravotnické prostředky“
p. č. | označení | název | počet | jednotková cena bez DPH | celkem bez DPH | sazba DPH | DPH | celkem s DPH
1 | Z.9 | Hydraulické sprchové lůžko | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Z.10 | Sprchové multifunkční křeslo | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Z.32 | Desinfekční přístroj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
CENA CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0

## Z.09
Z.09 – Hydraulické sprchové lůžko
Specifikace:
sprchové lůžko představuje intuitivní ovládání přinášejí pečovateli i imobilním klientům jednoduché a účinné řešení hygienických potřeb
Elektricky ovládané nastavení výšky se zabudovanou funkcí “soft start”;
Elektricky ovládané nastavení zádového dílu se zabudovanou funkcí “soft start” a s rozsahem sklonu od 1° do 15°
Lamelový rošt pro lepší pohodlí klienta
Aretace předního kolečka – rovný pojezd
Maximální celková nosnost (SWL): 200 kg, v souladu s ustanovením normy EN10535;
Dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
Dvě výměnné dobíjecí baterie;
Nabíječka baterií;
Lůžko je poháněno 2,5Ah dobíjecí baterií NiMH (24 V);
Sloupový zdvih
Tři integrované ovládací panely – na obou stranách lůžka v přední části lůžka;
Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm;
Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy;
Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta;
Odvodňovací kanálky podél matrace, odpad se zátkou;
Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody;
“Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při
poloze na boku;
Použitý materiál vozíku: pevný, sklolaminátem vyztužený polyester;
Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování;
Integrovaný držák sprchy;
Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm);
Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu;
Měkký podhlavník;
Materiál použitý pro matraci: pěnová polyesterová výplň, povrch je z textilie potažené polyuretanem;
125 mm kolečka, všechna bržděná;
Funkce nouzového vypnutí;
Indikátor nízkého napětí baterie;
Odchylka od rozměrů nesmí činit více jak 5 %
Výška podvozku (nad kolečky): 210 mm
Výška – horní poloha od země: 960 mm
Výška – dolní poloha od země: 610 mm
Výškový rozsah: 350 mm
Šířka lůžka: 590 mm
Šířka podvozku: 700 mm
Celková šířka včetně postranic: 760 mm- 890 mm
Celková délka: 2010 mm
Délka podvozku (včetně podvozku): 1210 mm
Maximální nosnost: 200 kg
Maximální hmotnost klienta: 185 kg
Maximální hmotnost lůžka: 85 kg

## Z.10
Z.10 – Sprchové multifunkční křeslo
Specifikace:
Zádový polštář pro pohodlí klienta.
Opěra zad v plné velikosti se zahloubením ve spodní části.
Funkce otvírání/nadzvednutí sedáku umožňující nadzvednutí hýždí a dovolující svlékání/oblékání, zlepšení přístupu,
výměnu inkontinentních kalhotek atd.
Výšková nastavitelnost dovolující správnou pracování výšku pro dobrou ergonomii.
Sklopná pozice polohující klienta do lehu při sprchování.
Dálkový ovladač všech funkcí se snadno srozumitelnými symboly.
Zvukový signál nízkého nabití baterie.
2 sady 24V baterií s NiMH-technikou (nickel-metal hydride), nabíjitelné v každé úrovni.
Nouzové spouštění.
Nouzové zastavení.
Bezpečnostní pás.
Zvedací kapacita: min. 140 kg.
Možnost založení podložní mísy
Hygienický design

## Z.32
Z.32 – Desinfekční přístroj
Specifikace:
elektrická turbína: příkon 1,1 , rychlost otáčení 22 000 ot. Min.
bez externí pumpy na dávkování činidla
odchozí rychlost částic: 80 m.s
automatické vypnutí, zpožděný start
pro velikost prostor: 10-1000 m3
funkce časovače a USB tracking
Technické údaje
Řízení cyklu Dotykový panel
Velikost mlžných částic Přibližně 5 μm
Dekontaminační poměr Od 1 ml/m3
Ošetření velikosti/objemu místnosti 10 m3 až 1 000 m3
Napájení 220–240 V / 50 Hz – 1 000 W,resp. 230–240 V / 60 Hz – 1 000 W
Odchylka od rozměrů nesmí činit více jak 10 %
Rozměry (mm) 345 V x 495 Š x 300 H