| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Kryostat | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen kryostat pro patologické oddělení v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Kryostat na krájení peroperačních biopsií | ANO |  |
| Řezání manuální | ANO |  |
| Motorizovaný hrubý posun | ANO |  |
| Ovládání pomocí barevného dotykového LCD displeje | ANO |  |
| Rozsah krájení | 0,5-100 μm |  |
| Nastavení tloušťky řezu v krocích: | 0,5 – 5 μm v krocích po 0,5 μm |  |
|  | 5 – 10 μm v krocích po 1 μm |  |
|  | 10 – 20 μm v krocích po 2 μm |  |
|  | 20 – 50 μm v krocích po 5 μm |  |
|  | 50 – 100 μm v krocích po 10 μm |  |
| Rozsah trimování | 5-500 μm |  |
| Vertikální délka řezu | 64 mm |  |
| Rozsah posuvu vzorku | 48 mm |  |
| Orientace vzorku v osách X a Y | ± 8° a v ose Z 360° |  |
| Pozic pro ukládání zmrazených vzorků | 18 |  |
| Rychlomrazící pozice | 1 |  |
| Teplota rychlomrazící pozice | min. - 57 °C |  |
| Teplota v komoře | -25 ° C |  |
| Samostatné chlazení nože v rozmezí | -20 až - 25 °C |  |
| Samostatné uživatelsky definované chlazení držáku vzorku | -50 °C až +10 °C |  |
| Úchyt pro antirolovací destičku | ANO |  |
| Brzda ručního kola | ANO |  |
| Možnost retrakce | ANO |  |
| Systém programovatelného automatického nebo okamžitého odmrazování | ANO |  |
| Nastavitelné osvětlení kryokomory | ANO |  |
| Automatické přepnutí z provozního do úsporného režimu bez nutnosti vnějšího zásahu s rychlým nástupem do provozního režimu | ANO |  |
| Vakuová jednotka pro napínání řezů a odtah odpadu | ANO |  |
| Požadavky na napájení | 220-240V, 50/60Hz |  |
| Součástí přístroje držáky vzorků (tzv. terčíků) | min. 5 držáků |  |
| Antirolovací sklíčko | 1ks |  |
| Filtr pro odpad | 1ks |  |
| Držák pro vzorek | 1ks |  |
| Nízkoprofilové žiletky | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..