| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plánovací CT |  |  |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 1 ks plánovacího CT pro oddělení radioterapie a klinické onkologie pro nemocnici Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |  |  |
| CT simulátor pro radioterapeutické plánování | Ano |  |  |  |
| Gantry |  |  |  |  |
| Vnitřní centrovací laserový systém | Ano |  |  |  |
| průměr otvoru gantry min. 85 cm | Ano |  |  |  |
| Vyšetřovací stůl |  |  |  |  |
| Stůl s indexací pro fixační pomůcky, kompatibilní s indexací Varian a Elekta | Ano |  |  |  |
| Nouzové vyjetí stolu při výpadku el. napájení | Ano |  |  |  |
| Nízkodenzitní deska z karbonových vláken | Ano |  |  |  |
| Nosnost stolu minimálně 220 kg | Ano |  |  |  |
| Technologie 4D CT |  |  |  |  |
| SW pro technologii4D CT | Ano |  |  |  |
| Tvorba gatingu CT, včetně exportu CT vytvořeného pro vybranou část dýchacího cyklu do plánovacího systému | Ano |  |  |  |
| Retrospektivní gating | Ano |  |  |  |
| Nastavení dýchacího okna pro vymezení záření na lineárním urychlovači v určité fázi dechu | Ano |  |  |  |
| Generátor a rentgenka |  |  |  |  |
| Minimální volitelné napětí při klinickém použití ≤ 80kV | Ano |  |  |  |
| Maximální volitelné napětí při klinickém použití ≥ 130kV | Ano |  |  |  |
| Rozsah volby proudu minimálně 20 mA - 400 mA | Ano |  |  |  |
| Tepelná kapacita anody rentgenky≥ 6,5 MHU nebo ekvivalent k chladícímu výkonu minimálně 40 MHU | Ano |  |  |  |
| Výkon generátoru minimálně 70 kW | Ano |  |  |  |
| Skenovací a akviziční systém |  |  |  |  |
| Počet detektorových řad minimálně 32 | Ano |  |  |  |
| Počet rekonstruovaných vrstev z jedné 360° rotaci minimálně 64 | Ano |  |  |  |
| Minimální šířka rekonstruované vrstvy ≤ 0,6 mm | Ano |  |  |  |
| Minimální šířka kolimace ≤ 0,6 mm | Ano |  |  |  |
| Skenovací čas na otáčku 360° ≤ 0,6 s Skenovací čas na otáčku 360° ≤ 0,4 s HODNOCENÝ PARAMETR | Ano Ano / Ne |  |  |  |
| Cínový (Sn) filtr pro možnost odfiltrování nízkých energií HODNOCENÝ PARAMETR | Ano / Ne |  |  |  |
| Akviziční FOV ≥ 60 cm v diagnostické kvalitě | Ano |  |  |  |
| Rekonstrukční FOV ≥ 80 cm v kvalitě pro plánování | Ano |  |  |  |
| Maximální délka skenu ≥ 160 cm | Ano |  |  |  |
| Maximální doba nepřerušovaného snímání ≥ 100 s | Ano |  |  |  |
| Ovládací konzole |  |  |  |  |
| Vysokokontrastní barevný diagnostický LCD monitor min. 24“ | Ano |  |  |  |
| Archivační mechanika CD/DWD RW pro ukládání dat, včetně ukládání DICOM obrazových dat a studií, včetně SW | Ano |  |  |  |
| Předdefinovaný seznam protokolů skenování | Ano |  |  |  |
| Tvorba nových protokolu uživatelem | Ano |  |  |  |
| Úprava parametru skenování pro jednotlivého pacienta | Ano |  |  |  |
| Export zpracovaných dat včetně DICOM přes síť i na externí USB disk. | Ano |  |  |  |
| Záložní zdroj UPS s kapacitou min. 10 minut | Ano |  |  |  |
| Software a algoritmy |  |  |  |  |
| Propojení a integrace s nemocničním PACS | Ano |  |  |  |
| Propojení a integrace se stávajícím verifikačním a plánovacím systémem Elekta | Ano |  |  |  |
| Velikost rekonstrukční matice ≥ 512x512 pixelů | Ano |  |  |  |
| Iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat | Ano |  |  |  |
| DICOM 3.0: DICOM RT, Send/Receive, Basic Print, DicomPrint, Query/Retrive, StrorageCommitment, Modality worklist | Ano |  |  |  |
| Vyhodnocovací SW: MPR, MIP, minP, 3D objemová i povrchová rekonstrukce | Ano |  |  |  |
| Modulace mA v průběhu skenovaní na základě zeslabení v reálném čase | Ano |  |  |  |
| SW pro redukci kovových artefaktů | Ano |  |  |  |
| Real-time MPR rekonstrukce | Ano |  |  |  |
| SW pro optimalizaci sledovaní kontrastní látky | Ano |  |  |  |
| SW pro polo-automatické konturování struktur ve 2D, 3D | Ano |  |  |  |
| SW pro výpočet a zobrazení relativní elektronové hustoty bez nutnosti použití různých kV-specifických kalibračních křivek | Ano |  |  |  |
| Dozimetrický systém a QA |  |  |  |  |
| Originální QC CT fantom výrobce CT simulátoru server | Ano |  |  |  |
| Pomůcky pro provádění Zkoušek Provozní Stálosti laserového systému dle návodu výrobce | Ano |  |  |  |
| Příslušenství a další požadavky |  |  |  |  |
| Automatický injektor pro podávání kontrastní látky na CT: - pístový tlakový injektor nebo tlakový injektor s peristaltickým čerpadlem, s možností plně synchronizovaného provozu s CT simulátorem i samostatného ručního spouštění - ovládací konzole umístěná v ovladovně vedle akviziční pracovní stanice CT - pojízdný – stojanový - ohřev kontrastní látky - systém nesmí být vázán na odběr konkrétní kontrastní látky - válec o objemu 150 ml - objem vstřiku v rozsahu 1–150 ml - nastavitelná rychlost vstřiku v rozsahu min. 0,1 - 10 ml/s maximální tlak 300 psi - synchronizace injektoru s CT přístrojem s automatickým záznamem množství aplikované kontrastní látky do protokolu vyšetření | Ano |  |  |  |
| Ovládací konzole umístěná v ovladovně vedle akviziční pracovní stanice CT, s jejich vzájemnou komunikací | Ano |  |  |  |
| Audiovizuální systém sledování pacienta vyšetřovna/ovladovna včetně 2 ks kamer, 1 ks monitoru a vzájemného propojení | Ano |  |  |  |
| Elektrický rozvaděč včetně el. přívodu | Ano |  |  |  |
| Laserový systém pro přesné plánování a umístění pacienta při procedurách značení a během CT simulace (virtuální simulace) za účelem dosažení reprodukovatelného umístění pacienta při terapii na ozařovacím systému: - barva laserů: zelená nebo červená - 3 tubusy s lasery: - dva pohyblivé lasery pro koronální průměr linie paprsku - jeden pohyblivý laser pro sagitální průmět linie paprsku - tři fixní lasery pro transversální průmět linie paprsku (jeden na každém tubusu) - rozsah pohybu pohybujících se laserů minimálně 400 mm - přesnost pozicování ±0,1 mm - předpokládané možnosti instalace laserů: - způsob - 1 x na stropě, 2 x na stěně, případně sloupové - způsob – na speciálním rámu od dodavatele laserů - způsob – tubusy integrované na gantry simulačního CT HODNOCENÝ PARAMETR - prostředky pro ovládání a nastavování laserového simulačního systému: v ovladovně přímo z akvizičního systému, případně samostatného ovládacího počítače (panelu) ve vyšetřovně dálkovým ovladačem nebo tabletem | Ano |  |  |  |
| Dodání technologického projektu pro zajištění stavební připravenosti | Ano |  |  |  |
| Kotevní prvky, rámy, Rollboard pro přemístění pacienta z lůžka na vyšetřovací stůl | Ano |  |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..