| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Laminární box | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks stíněného laminárního boxu pro oddělení ONM Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Laminární box |  |  |
| integrovaný zásobník na generátory, které se automaticky vysouvají s možností vložení generátorů od různých výrobců | ano |  |
| 2 pozice generátorů s automatickým výjezdem, umístěné vlevo | ano |  |
| 1 pozice pro aktivní odpad, umístěná vpravo, přístup vně laminárního boxu | ano |  |
| stínění - Měřící komory min. 20 mm Pb, otvor a stínění musí být velikostně kompatibilní s ionizační komorou nabízeného měřiče aplikované aktivity - Odpadů min. 10 mm Pb - Komory generátorů min. 40 mm Pb - Min. 10 mm Pb opláštění pracovní plochy - Stěny laminárního boxu min. 10 mm Pb | ano |  |
| laminární proudění přes pracovní oblast s vysokou úrovní čistoty vzduchu GMP třídy A | ano |  |
| vyměnitelné HEPA filtry | ano |  |
| vertikálně posuvné čelní ochranné okno přes celou pracovní oblast | ano |  |
| horizontálně posuvné ochranné sklo se stínícím ekvivalentem min. 10 mm Pb o velikosti: šířka min. 340x výška min 520 mm. Držák skla (stínění min 20 mm Pb) s max. výškou 100 mm | ano |  |
| Studnový měřič aplikované aktivity s výsuvným držákem zkumavek a stříkaček umístěný v boxu | ano |  |

| max. rozměry boxu *Zadavatel tento parametr požaduje z důvodu omezených prostor pro izolátorový box | š. 2100 mm/h. 1010 mm/v. 2600 mm |  |
| --- | --- | --- |
| pracovní plocha ve výšce max. | 900 mm |  |
| vizuální a akustické alarmy při průtoku vzduchu mimo zvolený rozsah, při nesprávném umístění vertikálního okna (otevřeno/uzavřeno), při nutnosti výměny hlavního HEPA filtru | ano |  |
| prediktivní systém notifikace výměny HEPA filtrů | ano |  |
| monitoring teploty, tlakové ztráty na HEPA filtrech, rychlosti proudění vzduchu a teploty v pracovním prostoru, s funkcí exportu dat z monitoringu na USB, nebo emailem | ano |  |
| UV lampa s počitadlem provozních hodin | ano |  |
| možnost kompletního zobrazení stavových veličin a parametrů na hlavní obrazovce (rychlosti proudění, tlakové ztrátě na filtrech, validaci a alarmů) | ano |  |
| elektronický alarm - akustická a optická signalizace poruchových stavů | ano |  |
| tlačítkový nebo dotykový ovládací panel s displejem | ano |  |
| externí rameno pro umístění tabletu měřiče aplikované aktivity | ano |  |
| externí nožní spínač pro ovládání polohy výsuvu měřeného vzorku do měřící komory | ano |  |
| elektrický posun čelního skla s hlídáním správné polohy, aktivní kontinuální ochrannou (detekce vložených předmětů umístěných v prostoru pohybu čelního skla - ruce, prsty, kabely atd..), a funkce kompletního a bezpečného čištění skla (ze strany operátora i pracovního prostoru) bez nutnosti výklopu skla | ano |  |
| pracovní plocha z nerezové oceli se zvednutými okraji velikosti | min. 1800 x 580mm |  |
| otvor pro odpadní materiál o průměru 104mm umístěn v pravém horním rohu pracovní plochy, s prodlouženou rourou pro zavedení do nádoby na ostrý odpad | ano |  |
| možnost úpravy výšky podstavce pro odpadní nádobu *dodavatel navrhne řešení pomocí své technologie | řešení |  |
| otvor pro měřič aplikované aktivity umístěn 620 mm od pravé strany pracovní plochy a 400mm od přední hrany pracovního prostoru. otvor na aktivní odpad 230mm od pravé strany pracovní plochy a 400mm od přední hrany pracovního prostoru | ano |  |
| možnost vzdálené správy | ano |  |
| led osvětlení s plynulou regulací od 0 – 100 % | ano |  |
| osvětlení pracovní plochy | min. intenzita 2400 lx |  |
| hlučnost | max- 60dB při provozu rychlosti vzduchu 0,4m/s |  |
| konstrukce zařízení vhodná do čistých prostor dle ISO14644 a GMP | ano |  |
| těsná technická komora (Index čistitelnosti CI-C, sterilizovatelnosti SI-C a těsnosti LI-C) | ano |  |
| pracovní prostor s vysokým stupněm krytí | min. IP55 |  |
| certifikace CE, ČSN EN ISO 14644-1, ČSN EN 12469 | ano |  |
| UPS | ano |  |
| Měřič aplikované aktivity |  |  |
| měření radionuklidů | min. 99mTc, 99Mo, 111ln, 137Cs, 123l, 186Re, 201Tl, 90Y, 67Ga, 153Sm |  |
| ověření měřidla při dodávce | min. 99mTc, 137Cs, 123l, |  |
| ověření měřidla dle termínu ČMI | 111ln, 201Tl, 90Y, 67Ga, 153Sm, 186Re |  |
| možnost definovat min. 20 dalších radionuklidů | ano |  |
| možnost odečítání pozadí | ano |  |
| měřící rozsah | 40 kBq–50 GBq (99mTc) 60 kBq–70 GBq (18F |  |
| použití pro radiofarmaka ve stříkačkách o objemu min. 2-20ml. Ve vialkách o objemu min. 5-20ml | ano |  |
| min. dvokloubové rameno pro displej měřiče aktivity umístěné na pravé straně laminárního boxu | ano |  |
| spuštění měření externím nožním pedálem – spuštění výtahu a následné měření | ano |  |
| možnost vyjmutí sondy při případném znečistění | ano |  |
| ovládání pomoci dotykového tabletu/PC s OS Windows 11, klávesnice s touchpadem – obojí omyvatelné a dezinfikovatelné | ano |  |
| možnost tisku štítků kde bude uvedeno | min. izotop, aktivita, datum, čas, jméno, objem, ID pacienta |  |
| kompatibilní tiskárna štítků | ano |  |
| možnost samostatného použití | ano |  |
| certifikace MDD nebo MDR | ano |  |
| možnost vložení do sondy jak stříkačku i s jehlou nebo lahvičku | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |
| Dodávka a instalace bude spojena se stavebními úpravy a likvidací původního laminárního boxu – nutná prohlídka místa plnění | ano |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..