| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Artroskopická sestava | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks artroskopické sestavy pro oddělení COS Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Kombinovaný přístroj: |  |  |
| Systém obsahuje shaver, elektrokoagulaci a duální pumpu v jednom přístroji | ANO |  |
| Dotykový displej s kompletním ovládáním a nastavením hodnot | ANO |  |
| Autoklávovatelná motorová ručka (123 - 134 °C) s ovládáním 3 tlačítky + joystick, režimů shaveru, pálení a pumpy | 3 ks |  |
| Nožní 3 pedál s ovládáním režimů shaveru, pálení a pumpy | ANO |  |
| Automatická kalibrace tlaku po připojení trokaru a artroskopu | ANO |  |
| Kombinované nástavce 3-in-1 (shaver+řezání+elektroda) | ANO |  |
| Samostatná elektroda (plasmatické řezání) a standardní frézy | ANO |  |
| Hadicový set ve formě jednorázové kazety pro přítok a odtok | ANO |  |
| Možnost proplachu FLUSH nebo LAVAGE | ANO |  |
| Otáčky shaveru měkké frézy | 1000-6000 ot./min |  |
| Otáčky oscilace | 1500-5000 ot./min. |  |
| Otáčky kostní frézy | 3000-15000 ot./min. |  |
| Nastavení koagulace ve třech úrovních | 55, 75 a 95 W |  |
| Nastavení ablace a plasmatického pálení v deseti úrovních | 195 W do 400 W |  |
| Výstupní výkon ablace | max. 400 W, 225 kHz |  |
| Výstupní výkon koagulace | max. 95 W, 225 kHz |  |
| Nastavení sání | 10-100 %, krok po 10 % |  |
| Nastavení tlaku | 15-100 mmHg |  |
| Lavage tlaku | max. 150 mmHg |  |
| Doba trvání LAVAGE | 5, 30 a 120 s |  |
| Rozlišení použití nástroje a zvoleného programu zvukovým signálem | ANO |  |
| Přednastavené profily pro artroskopie kolene, ramene, kyčle a malých kloubů | ANO |  |
| Nastavení hodnot individuálně v průběhu operačního výkonu | ANO |  |
| Monitor: |  |  |
| Barevný monitor TFT | ANO |  |
| Úhlopříčka monitoru | 32 palců, 16:9 |  |
| 4K UHD nativní rozlišení | 3840 x 2160 bodů |  |
| Kontrast | min. 3000:1 |  |
| Nejvyšší jas | min. 300 cd/m² |  |
| Medicínský atest (MDE) | ANO |  |
| Pozorovací úhel ve všech směrech | min. 178° |  |
| Porty 1x DP – digital Port, 1x DVI-D | ANO |  |
| Kamerová jednotka, zdroj světla a záznamové zařízení: |  |  |
| 4K UHD technologie | ANO |  |
| Jednotka 3v1 – zdroj světla LED, připojení kamery, záznam na SSD (nebo DICOM PACS) | ANO |  |
| Medicínský atest | ANO |  |
| Nastavení jasu, kontrastu videojednotky | ANO |  |
| Uložení profilů s nastavením jména operátora a programové funkce tlačítek kamerové hlavy | min. 5 |  |
| Zadávání pacientských informací k záznamům (export ve formátu PDF) a k tomu potřebné příslušenství na 7ʺ dotykovém monitoru jednotky a 10ʺ tabletu | ANO |  |
| Ukládání záznamu do interní paměti | min. 256 GB SSD |  |
| Export dat na externí paměťové médium přes USB – FlashDisk, Externí disk | ANO |  |
| Ovládací prvky k zadávání údajů, 10ʺ dotykový tablet a dotyková 7ʺ obrazovka jednotky | ANO |  |
| Možnost odesílání záznamů v DICOM formátu do PACSu, worklist | ANO |  |
| Připojení do ethernet sítě přes standartní konektor RJ45 | ANO |  |
| Záznam foto i video, video formát H.264 MP4, foto formát 1080p JPEG | ANO |  |
| Video výstupy: Progresivní sken 2x Display Port (4K UHD) 3840x2160, 1x DVI (1080P) 1920x1080 progresivní sken | ANO |  |
| Data vstup/výstup: 2x Ethernet, 2x USB 3.0 zadní část, 4x USB 2.0 (1x přední, 3 zadní) | ANO |  |
| White Balance | 3 000 až 7 500 K |  |
| Kamerová hlava 4K UHD: |  |  |
| 3 čipová technologie CMOS, uchycení optik C-mount | ANO |  |

| 4K UHD rozlišení 3840 x 2160 bodů | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Programovatelná ovládací tlačítka (například pro záznam videa, uložení snímku, zoom, vyvážení bílé barvy) | min. 3 |  |
| Nastavení stisku, krátký, dlouhý, dvojitý stisk | ANO |  |
| Progresivní snímání obrazu | ANO |  |
| Kabel ke kamerové jednotce | min. 2,5 m |  |
| Manuální ostření obrazu, funkce přiblížení obrazu | min. 2x digitální zoom |  |
| Autoklávovatelná | při 132 °C |  |
| Zdroj světla: |  |  |
| Součástí kamerové jednotky | ANO |  |
| Lampa LED technologie, životnost | min. 30 000 hodin |  |
| Barevná teplota 5700 K, odpovídající 300 W XENON | ANO |  |
| Nastavení úrovně světla | ANO |  |
| Konektor pro použití se světlovodnými kabely s koncovkami ACMI, STORZ, WOLF, OLYMPUS | ANO |  |
| Artroskopické optiky 4K: | 3 ks |  |
| Úhel pohledu 30°, 4K, průměr 4 mm, pracovní délka 185 mm | ANO |  |
| Autoklávovatelná | při 134 °C |  |
| Sterilizační koš pro optiku a kabel | 3 ks |  |
| Světlovodný kabel 48 mm, délka 3 m | 3 ks |  |
| Trokary se dvěma ventily a obturátorem | 3 ks |  |
| Přístrojový vozík: |  |  |
| Konfigurace pro umístění přístrojů | ANO |  |
| Pojízdný, 4 kolečka s brzdou, madla pro snadnější manipulaci | ANO |  |
| Omyvatelný s antistatickým povrchem odolným vůči dezinfekčním prostředkům | ANO |  |
| Výsuvný šuplík | min. 2 |  |
| Výsuvná police na pumpu | ANO |  |
| Izolační transformátor s ochranou proti přepětí | ANO |  |
| Centrální tlačítko napájení | ANO |  |
| Uzemňovací kabely | ANO |  |
| Teleskopický držák se stojanem pro vaky s fyziologickým roztokem | ANO |  |
| Držák na kamerovou hlavu, pohyblivé rameno k uchycení monitoru | ANO |  |
| Držák pro tablet | ANO |  |
| Hlavní napájecí kabel délky | min. 5 m |  |
| Uzemňovací kabel | min. 5 m |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..