| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Imunohematologický analyzátor | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks imunohematologického analyzátoru pro oddělení transfúzní stanice v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Plně automatizovaný imunohematologický analyzátor včetně obslužného software pro správu dat | ANO |  |
| Metoda sloupcové aglutinace na gelových kartách | ANO |  |
| Prohlášení o shodě, splnění požadavků dle předpisů EU 98/79/EC a 2017/746 on in vitro diagnostika a přístrojovou techniku | ANO |  |
| Analyzátor musí umožňovat imunohematologická vyšetření krve dle platné legislativy a doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP (STL ČLS JEP) pro pacienty a dárce krve | ANO |  |
| Minimální kapacita pro vzorky je 50 pozic, pro gelové karty 150 ks a 34 chlazených pozic pro reagencie – diagnostické erytrocyty a diagnostická séra | ANO |  |
| Obslužný software musí mít jednu společnou databázi pro všechny provedené testy jak z analyzátoru, tak z manuálního provedení | ANO |  |
| Manuální záloha – minimální požadavek na 1x centrifugu pro 24 gelových karet a 1x inkubátor s kapacitou 30 gelových karet | ANO |  |
| Analyzátor musí zaručovat stabilitu diagnostik uložených v přístroji a musí aktivně monitorovat čas uložení jednotlivých diagnostik, tj. reagencií – erytrocyty, diagnostická séra, dále gelové karty, diluenty – ve svém vnitřním prostoru. Po vypršení stanovené doby musí být diagnostika z přístroje automaticky vyjmuta | ANO |  |
| Diagnostické erytrocyty a diagnostická séra musí být v analyzátoru uloženy v chlazeném prostoru minimálně po dobu 7 dní, a to bez nutnosti jejich vyjímání, u diagnostických erytrocytů musí být zajištěna homogenita bez přidávání míchacích pomůcek | ANO |  |
| Komunikace analyzátoru a obslužného software musí probíhat v českém jazyce | ANO |  |
| Analyzátor musí mít univerzální čtečku čárových kódů (interní) | ANO |  |

| Analyzátor i obslužný software musí mít jednoznačnou identifikaci obsluhy (přihlášení na login), každý obsluhující musí mít vlastní možnost přihlášení (heslo, čárový kód či podobně) | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Analyzátor musí kontrolovat hladinu vzorků, musí upozorňovat na přítomnost sraženin, kterou musí umožnit odstranit jednoduchou procedurou bez negativního dopadu na průběh ostatních testů | ANO |  |
| Analyzátor musí umět zpracovávat již částečně využité gelové karty a dále musí umět kombinovat několik testů na jednu kartu – např. zkouška kompatibility v NAT a screening protilátek v NAT, jedná se o efektivní využití gelové karty | ANO |  |
| Možnost vložení více typů odběrových zkumavek a různých objemů vzorků – běžné odběrové zkumavky – kulaté nebo rovné dno, nízko objemové zkumavky | ANO |  |
| Automatická detekce hladiny vzorků, víček zkumavek a sraženin u vzorků | ANO |  |
| Pipetování jednoho vzorku ze dvou samostatných zkumavek, vhodné pro vzorky SEKK | ANO |  |
| Interní kontroly kvality (IKK) musí být automaticky objednávány analyzátorem a jejich četnost musí být libovolně nastavitelná (denní frekvence – dle potřeby) | ANO |  |
| Možnost vyšetřování po vzorcích, ale i po metodách - tzn. možná optimalizace dle potřeb zadavatele | ANO |  |
| Možnost manuálního provedení všech testů v případě poruchy přístroje, a to bez nutnosti nákupu jiného typu diagnostického materiálu. | ANO |  |
| Automatická archivace dat – možnost zálohy jak na interní PC obslužného software, tak na nemocniční síť | ANO |  |
| Analyzátor musí mít systém automatického rozpoznání reagencií dle čárového kódu, sledování množství, šarže a doby exspirace jednotlivých diagnostik | ANO |  |
| Obslužný software musí mít systém archivace údajů o použitých reagencích a vyšetřených vzorcích | ANO |  |
| Obslužný software pro správu výsledků musí mít možnost manuální opravy výsledků obsluhou s jednoznačnou identifikací autora provádějící úpravu a čas provedené změny | ANO |  |
| Víceúrovňová funkce STATIM, tj. požadavek z TIS, ale i možná volba v analyzátoru či ovládacím software, eventuelně za pomocí speciálních stojanů | ANO |  |
| Všechny požadované testy prováděny na systému od jednoho výrobce, dodavatele | ANO |  |
| Připojení na TIS - obousměrná komunikace součástí dodávky | ANO |  |
| Česky mluvící servisní technik | ANO |  |
| Česky mluvící aplikační specialista s praxí v imunohematologii | min. 3 roky |  |
| Zabezpečení počítače v síti, minimální požadavek na PC je operační systém WIN10. | ANO |  |
| Možnost hlášení a následné opravy poruchy analyzátoru 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu – NONSTOP podpora | ANO |  |
| Ovládací PC s obslužným software součástí dodávky | ANO |  |
| Součástí přístroje UPS – výdrž UPS | min. 25 minut |  |
| On-line vzdálená správa | ANO |  |
| Veškeré příslušenství k zajištění plynulého provozu součástí dodávky (např. stojánky pro vzorky apod.) | ANO |  |
| Požadavky na testy prováděné v analyzátoru: | ANO |  |
| Možnost provedení všech imunohematologických testů bez nutnosti jakékoliv přípravy vzorku mimo analyzátor. Jedná se především o vyšetření krevní skupinu příjemce a dárce, screening protilátek příjemce a dárce, identifikaci či případnou titraci protilátek, PAT a jeho následná titrace, zkouška kompatibility, fenotyp, jednotlivé antigenní systémy | ANO |  |
| Diagnostika pro vyšetření RhD u pacientů / těhotných nesmí zachytávat variantu DVI | ANO |  |
| Diagnostika pro vyšetření RhD u dárců musí zachytávat variantu DVI ( alespoň jeden z dvou klonů ) | ANO |  |
| Požadavky na testy pro pacienty: | ANO |  |
| Krevní skupina – kompletní: Diagnostické karty obsahující: monokl. diag. séra anti-A a anti-B, diagnostické erytrocyty A1 a B, 2 x Anti-D-s různými monokl. diag. séry anti-D, kde oba klony nesmí detekovat variantu DVI | ANO |  |
| Krevní skupina – ověření: Diagnostické karty obsahující: monokl. diag. séra anti-A, anti-B, anti-D (Anti-D nesmí detekovat variantu DVI) | ANO |  |
| Screening protilátek v NAT: Využití diagnostických karet s polyspecifickým AGH + využití diagnostických erytrocytů za použití panelu min. 3 diagnostických erytrocytů s minimálním zastoupením následujících antigenů: C, Cw , c, D, E, e, K, k, Fya , Fyb , Jka , Jkb , S, s, M, N, Lea . Jedny screeningové diagnostické erytrocyty by měly mít fenotyp DCe/DCe (R1R1), a jedny fenotyp DcE/DcE (R2R2). V screenigovém panelu by měly být v homozygotním zastoupení antigeny Fya , Fyb , Jka , Jkb , S, s. Dle doporučení STL | ANO |  |

| Screening protilátek v enzymovém prostředí: Využití diagnostických karet s neutrální prostředí + využití diagnostických erytrocytů opracovaných enzymem papain za použití panelu min. 3 diagnostických erytrocytů s minimálním zastoupením následujících antigenů: C, Cw , c, D, E, e, K, k, Fya , Fyb , Jka , Jkb , S, s, M, N, Lea . Jedny screeningové diagnostické erytrocyty by měly mít fenotyp DCe/DCe (R1R1), a jedny fenotyp DcE/DcE (R2R2). V screenigovém panelu by měly být v homozygotním zastoupení antigeny Fya , Fyb , Jka , Jkb , S, s. Dle doporučení STL. | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Fenotyp: Anti-C,c,E,e,Kell a Cw: Diagnostické karty obsahující: monokl. diag. séra dané specifity | ANO |  |
| Zkouška kompatibility v NAT: Využití diagnostických karet s polyspecifickým AGH | ANO |  |
| Identifikace protilátek v NAT: Využití diagnostických karet s polyspecifickým AGH + využití komerčně vyráběných panelových krvinek dle doporučení STL | ANO |  |
| Identifikace protilátek v enzymovém prostředí: Využití diagnostických karet s neutrální prostředí + využití komerčně vyráběných panelových krvinek opracovaných enzymem Papain dle doporučení STL + Papain pro autokontrolu | ANO |  |
| Vyšetření PAT Využití diagnostických karet s polyspecifickým AGH | ANO |  |
| Vyšetření specifikace PAT Využití diagnostických karet s monospecifickým AGH – konkrétně IgG, dále C3d a negativní kontrola pro test | ANO |  |
| Vyšetření titrace PAT IgG1/IgG3 Využití diagnostických karet s monospecifickým AGH – titr kontrolního IgG 1:10, podtřída IgG1 titr 1:1 a 1:100, Podtřída IgG3 titr 1:1 a 1:100, negativní kontrola pro test | ANO |  |
| Požadavky na testy pro dárce krve: | ANO |  |
| A1,B, Screeningové či identifikační erytrocyty – stabilita v analyzátoru minimálně 7 dní bez nutnosti vyjmutí z analyzátoru, expirace min.7 týdnů a překryv jednotlivých šarží musí být minimálně 15 dní | ANO |  |
| Kontrolní materiál – plné krve vhodné pro automatizované zpracování | ANO |  |
| HW+SW požadavky: | ANO |  |
| Oboustranná on-line komunikace s LIS součástí dodávky bude zajištěna zdarma | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..