## část 3
Příloha č. 4
„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – vybavení domova“ – část 3 „Zdravotnické prostředky“
p. č. | označení | název | počet | jednotková cena bez DPH | celkem bez DPH | DPH | celkem s DPH
1 | Z.09 | Hydraulické sprchové lůžko | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Z.10 | Sprchové multifunkční křeslo | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Z.11 | Čistička podložních mís s dezinfekcí | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Z.12 | Držák podložních mís a močových lahví | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Z.18 | Aktivní stavěcí zvedák s pohonem a váhou | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Z.19 | Pasivní vakový zvedák s váhou | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Z.37 | Hygienická transportní židle s váhou | 2 |  | 0 | 0 | 0
CENA CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Z.09
Z.09 – Hydraulické sprchové lůžko
Specifikace:
sprchové lůžko představuje intuitivní ovládání přinášejí pečovateli i imobilním klientům jednoduché a účinné řešení hygienických potřeb
Elektricky ovládané nastavení výšky se zabudovanou funkcí “soft start”;
Elektricky ovládané nastavení zádového dílu se zabudovanou funkcí “soft start” a s rozsahem sklonu od 1° do 15°
Lamelový rošt pro lepší pohodlí klienta
Aretace předního kolečka – rovný pojezd
Maximální celková nosnost (SWL): 200 kg, v souladu s ustanovením normy EN10535;
Dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
Dvě výměnné dobíjecí baterie;
Nabíječka baterií;
Lůžko je poháněno 2,5Ah dobíjecí baterií NiMH (24 V);
Sloupový zdvih
Tři integrované ovládací panely – na obou stranách lůžka v přední části lůžka;
Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm;
Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy;
Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta;
Odvodňovací kanálky podél matrace, odpad se zátkou;
Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody;
“Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při
poloze na boku;
Použitý materiál vozíku: pevný, sklolaminátem vyztužený polyester;
Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování;
Integrovaný držák sprchy;
Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm);
Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu;
Měkký podhlavník;
Materiál použitý pro matraci: pěnová polyesterová výplň, povrch je z textilie potažené polyuretanem;
125 mm kolečka, všechna bržděná;
Funkce nouzového vypnutí;
Indikátor nízkého napětí baterie;
Odchylka od rozměrů nesmí činit více jak 5 %
Výška podvozku (nad kolečky): 210 mm
Výška – horní poloha od země: 960 mm
Výška – dolní poloha od země: 610 mm
Výškový rozsah: 350 mm
Šířka lůžka: 590 mm
Šířka podvozku: 700 mm
Celková šířka včetně postranic: 760 mm- 890 mm
Celková délka: 2010 mm
Délka podvozku (včetně podvozku): 1210 mm
Maximální nosnost: 200 kg
Maximální hmotnost klienta: 185 kg
Maximální hmotnost lůžka: 85 kg

## Z.10
Z.10 – Sprchové multifunkční křeslo
Specifikace:
Zádový polštář pro pohodlí klienta.
Opěra zad v plné velikosti se zahloubením ve spodní části.
Funkce otvírání/nadzvednutí sedáku umožňující nadzvednutí hýždí a dovolující svlékání/oblékání, zlepšení přístupu,
výměnu inkontinentních kalhotek atd.
Výšková nastavitelnost dovolující správnou pracování výšku pro dobrou ergonomii.
Sklopná pozice polohující klienta do lehu při sprchování.
Dálkový ovladač všech funkcí se snadno srozumitelnými symboly.
Zvukový signál nízkého nabití baterie.
2 sady 24V baterií s NiMH-technikou (nickel-metal hydride), nabíjitelné v každé úrovni.
Nouzové spouštění.
Nouzové zastavení.
Bezpečnostní pás.
Zvedací kapacita: min. 140 kg.
Možnost založení podložní mísy
Hygienický design

## Z.11
Z.11 – Čistička podložních mís s dezinfekcí
Specifikace:
Celkový rozměr (Š x V x H) 450 x 1250 x 580 mm
Napojení odpadu DN 100,
Připojení vody: studená voda 15 mm (G ½ ´´), teplá voda 45-60 °C 15 mm (G ½ ´´),
Elektrické připojení 230V/1N/50 HZ, 1x16A, 3kW
Hlavní spínač v souladu s DIN EN 60335-1/2
Splňuje požadavky prEN 15883 část 1 a 3,
SEMKO, DVGW, EMC ověřeno;
Odpovídá direktivě 93/42 EWG o zdravotnickém vybavení třídy IIa,
Úroveň hlučnosti 58 dB(A),
Max. povrchová teplota 38C°,
Mycí cyklus 3-7 minut,
Spotřeba elektřiny 0,16 kWh/cyklus,
Všechny viditelné polymerický materiál vysoké kvality
Pro běžné nádoby nutné pro ošetřovatelskou péči jako podložní toaletní mísy, močové lahve apod.
Volitelná tlačítka 2 programú:
Močové lahve: P1 12l/cyklus
Podložní toaletní mísy: P2 20l/cyklus
Další 3 vestavěné programy:
intensivní: P3 32l/- cyklus
Koller: P4 40l/- cyklus
Koller intensivní P3 56l/- cyklus
Optimální, konstantní výsledek mytí systémem 9+2 trysky:
9 fixních a 2 rotační trysky zajišťují optimální účinnost čištění veškerých povrchů.
v9+2: Devět pevných a dvě rotační trysky se postarají o oplach splňující nejnáročnější hygienické předpisy (EN ISO 15883
(CEN ISO / TS 15883-5: 2005).
Systém dezinfekce trysek (PSD), účinná dezinfekce všech pevných i rotačních trysek a celého potrubního systému v
každém cyklu
Plynule hladká nerezová hygienická komora - bez záhybů.
Horkou páru pro dezinfekci přivádí do komory kombinace pevných a rotačních vysokotlakých trysek, dezinfikováno je
rovněž přívodní potrubí.
Systém utěsnění dvířek zabraňujícví úniku páry a vody během probíhajícího programu.
Izolace zabraňující, že venkovní teplota dvířek v kterémkoliv místě nedosahuje více než 40º C. To je jistá ochrana proti
popálení.
Modifikace volně stojící myčky pro připojení běžného odpadu
Vyšší elektrická ochrana stupně IP24
Větrák pro sušení a chlazení - zajistí rychlé a maximálně hygienické vysušení a ochlazení obsahu komory pomocí vzduchu,
který je přefiltrován HEPA-filtrem (H13).
Nerezová komora je vyrobena tažením, bez svárů.
Display poskytující obsluze všechny potřebné informace o probíhajícím cyklu.
Indikace zbývajícího času do konce cyklu
Nastavení hodnoty Ao a její kontrola
Možnost zvolit vyšší stupeň dezinfekce (A0 600).
Tři programy: ekonomický, normální a intenzivní.
Automatického otevírání dvířek s infračerveným senzorem / a možnost nožního pedálu.
Během chodu myčky jsou dvířka komory uzamčena pro zvýšení bezpečnosti obsluhy a pro zajištění dokonalé dezinfekce.
Volitelná možnost zaznamenávání všech čisticích cyklů na USB nebo s výstupem na tiskárnu.
Šetrné k životnímu prostředí - nízká spotřeba vody i energie.
S univerzálním držákem
Uzamykatelný prostor pro umístění kanystrů s roztoky.
Snadná údržba a servis.
Samostatně stojící s automatickým otevíráním.
Příslušenství:
Anatomicky tvarovaná podložní mísa s víkem – sada 5 ks

## Z.12
Z.12 – Držák podložních mís a močových lahví
Specifikace:
Police na toaletní mísy a močové lahve
korpus nerez
viditelné části korpusu - zrnitost
s CNS držákem pro horizontální ukládání toaletních mís
s CNS držákem pro močové lahve
s odkapávací spodní deskou
pro 6 mís a 6 močových lahví
rozměry: Š/H/V 900 x 350x 770 mm
kompatibilní s dodávkou prvku Z.11

## Z.18
Z.18 – Aktivní stavěcí zvedák s pohonem a váhou
Specifikace:
Bezpečná pracovní zátěž: 200 kg Pohon otevírání a zavírání noh podvozku Duální ovládání zvedáku usnadňující provoz Ovladač s barevný displejem informující o váze klienta a stavu nabití baterie Integrovaná digitální váha Bezpečnostní spuštění Nouzový vypínač Nízko třecí kolečka, dvě zadní s brzdou Min. světlá výška podvozku 45 mm Nouzové stop a překonání selhání systému Flex zóna - Aktivní opěrka kolen s individuálním nastavením umožňující přirozený způsob vstávaní – posun kolen vpřed při vstávání Fixace lýtek pro vyšší bezpečnost Opěrka nohou zajišťuje stabilitu a bezpečnost Odnímatelná/externí 24V vysoko kapacitní baterie – 2 kusy Externí nabíječka včetně držáku baterie Indikátor vybití baterie, který ukazuje na displeji zbývající sílu a kdy potřebuje nabít Stavěcí pás a přepravní vak s hrudním jistícím pásem, vyrobený z neklouzavého materiálu – různé velikosti

## Z.19
Z.19 – Pasivní vakový zvedák s váhou
Specifikace:
Baterií poháněný výškově nastavitelný vakový zvedák. Bezpečná pracovní zátěž min.: 220 kg Integrovaná digitální váha Čtyř – bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem umožňující polohování klienta v závěsném vaku se sedu do lehu a zpět Možnost výměny ramen (2 – bodové rameno pro nácvik chůze, 8 – bodové rameno pro zvedání klienta v horizontální poloze (v lehu) Sloupový zdvih – maximální výška zvedáku při nejnižší poloze ramene - 1405 mm Pracovní rozsah – minimálně 1300 mm Maximální šířka zvedáku 770 mm Maximální délka ramen podvozku včetně koleček 1200 mm SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální (sloupový – ergonomický) zdvih, anti-houpání, zvedací rameno, otáčecí bod připevněného závěsného ramena a design vaku s klipovým úchytem Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky pro jednoduché zavěšení Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače Indikátor vybití baterie s barevným displejem ukazujícím zbývající napětí baterie Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie Dálkový ovladač s displejem, umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty (zdvih, rozevření podvozku, polohování 4 bodového ramene) Duální ovládání na sloupu zvedáku Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu 2 x externí baterie, 1x externí nabíječka + držák náhradní baterie Síťový/koupací vak s klipy Standartní transportní s klipy

## Z.37
Z.37 – Hygienická transportní židle s váhou
Specifikace:
Baterií poháněná hygienická transportní židle pro přesun klienta s váhou
Bezpečná pracovní zátěž min. 182 kg
Centrální elektrická brzda
Integrovaná digitální váha
Baterií poháněný zvedací systém se zabudovanou funkcí měkkého startu
Tvarovaný sedák z měkké PUR pěny s otvorem pro toaletu, snadno čistitelný a dezinfikovatelný
Odnímatelná zrcadlově konstruovaná opěrka zad
Duální ovládání - ruční ovladač a operační panel na sloupku pro všechny funkce se snadno srozumitelnými symboly
Vizuální indikátor zabrzdění
Dvojitá kolečka s nízkým třením pro lepší manipulaci
Dvě 24V vyměnitelné/externí baterie a nabíječka
Bezpečnostní pás