| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Analyzátor specifických proteinů | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks analyzátoru specifických proteinů pro oddělení klinické biochemie a hematologie v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Plně automatizovaný analyzátor určený pro kvantitativní stanovení specifických proteinů metodou imunoturbidimetrie včetně obslužného software pro správu dat | ANO |  |
| Analyzátor musí umožňovat kvantitativní stanovení širokého spektra specifických proteinů, včetně imunoglobulinů (včetně podtříd), volných lehkých řetězců, reaktantů akutní fáze, komplementových složek, apolipoproteinů, a dalších sérových proteinů. Přístroj by měl být schopen provádět testy relevantní pro oblasti imunologie, nefrologie, hematologie a klinické biochemie. | ANO |  |
| Výrobek musí splňovat požadavky nařízení (EU) 2017/746 (IVDR), být opatřen značkou CE. | ANO |  |
| Imunoturbidimetrická metoda, s možností měření absorbance při více vlnových délkách. | ANO |  |
| Schopnost měřit v séru, plazmě, moči a mozkomíšním moku. | ANO |  |
| 3 metody detekce nadbytku antigenu | reakční kinetika, přídavek vzorku, přídavek kontroly |  |
| Výkon analyzátoru | Minimálně 100 testů za hodinu |  |
| Automatické pipetování, ředění, inkubace a měření. Možnost STAT režimu | ANO |  |
| Automatické opakované ředění vzorků do konečného výsledku. | ANO |  |
| Minimálně 50 aktivních vzorkových pozic s možností nepřetržitého vkládání (tzv. random access). | ANO |  |
| Minimálně 30 aktivních pozic pro primární i sekundární reagencie, včetně chlazené reagenční jednotky. | ANO |  |
| Kontinuální vkládání a vyjmutí reagenčních lahviček | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat automatickou detekci hladiny, identifikaci čárovým kódem a sledování expirací reagencií. Výjimky jsou přípustné pouze pro specifické parametry, u nichž toto technicky není možné (např. stanovení lipoprotein A a ceruloplasmin). | ANO |  |
| Jednorázové reakční kyvety nebo jiný systém zajišťující prevenci křížové kontaminace. | ANO |  |
| Termostatované reakční místo s udržovanou teplotou 37 ± 0,1 °C | ANO |  |
| Vícevlnová detekce absorbance, minimálně 8 vlnových délek, xenonová nebo LED lampa. | ANO |  |
| Automatizované kalibrační a kontrolní procedury, možnost sledování QC dle Westgard a Levy-Jennings pravidel. | ANO |  |
| Přehledné ovládání, software v češtině nebo s českou lokalizací, barevný dotykový displej. | ANO |  |
| Analyzátor i obslužný software musí mít jednoznačnou identifikaci obsluhy (přihlášení na login), každý obsluhující musí mít vlastní možnost přihlášení (heslo, čárový kód či podobně) | ANO |  |
| Oboustranná on-line komunikace s LIS součástí dodávky bude zajištěna zdarma | ANO |  |
| Ovládací PC s obslužným software součástí dodávky | ANO |  |
| Součástí přístroje UPS – výdrž UPS | min. 25 minut |  |
| Nezávislý na externím připojení rozvodů vody a odpadů | ANO |  |
| Nádoby na odpad součástí analyzátoru | ANO |  |
| Veškeré příslušenství k zajištění plynulého provozu součástí dodávky (např. stojánky pro vzorky apod.) | ANO |  |
| Archivace dat – musí být zajištěna možnost zálohování dat jak na interní PC obslužného software, tak na nemocniční síť. Archivace může probíhat manuálně obsluhou systému | ANO |  |
| Obslužný software musí mít systém archivace údajů o použitých reagencích a vyšetřených vzorcích | ANO |  |
| Obslužný software pro správu výsledků musí umožnit obsluze u nerozhodných výsledků jejich přijetí nebo odmítnutí. Tyto zásahy musí být dohledatelné včetně identifikace uživatele a času provedené akce. | ANO |  |
| Zabezpečení počítače v síti, minimální požadavek na PC je operační systém WIN10. | ANO |  |
| Zadavatel požaduje možnost hlášení a řešení poruchy analyzátoru. Minimální požadovaný rozsah podpory je v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

| Požadavky na testy prováděné v analyzátoru: | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Imunoglobuliny a jejich podtřídy - IgG, IgA, IgM - IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 - IgD, IgE 2. Volné lehké řetězce imunoglobulinů - Volné kappa (FLC κ) – použití polyklonálních protilátek - Volné lambda (FLC λ) – použití polyklonálních protilátek - Poměr FLC κ/λ 3. Reaktanty akutní fáze a zánětlivé markery - C-reaktivní protein (CRP) - Haptoglobin - Alfa-1-antitrypsin - Alfa-1-kyselý glykoprotein (orosomukoid) - Ceruloplasmin - Alfa-2-makroglobulin 4. Komplementový systém - Komplement C3 - Komplement C45. Apolipoproteiny - Apolipoprotein A1 (Apo A1) - Apolipoprotein B (Apo B) 6. Další sérové proteiny - Transferrin - Prealbumin - Beta-2-mikroglobulin - Retinol vázající protein (RBP) - Lp (a) 7. Specifické imunologické testy - Antistreptolysin O (ASLO) - Rheumatoidní faktor (RF) 8. Speciální testy pro hematologii a nefrologii - Beta-2-mikroglobulin - Cystatin C - Solubilní transferrinový receptor (sTfR)b | ANO |  |
| Stanovení volných lehkých řetězců dle guidelines mezinárodní i české myelomové skupiny | ANO |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..