| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Anesteziologický přístroj | 1 |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen anesteziologický přístroj 1 ks pro oddělení anesteziologie v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. . |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Přístroj pro všechny věkové kategorie – novorozenci, děti a dospělí | ANO |  |
| Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce | ANO |  |
| Pojízdný přístroj s hlavní psací deskou, zásuvky na materiál, alespoň jedna zásuvka musí být uzamykatelná | min. 3 zásuvky |  |
| Záložní napájení celého přístroje | min. 60 minut |  |
| Aretace pohybu celé sestavy centrální brzdou | ANO |  |
| Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) | ANO |  |
| Pacientský okruh využívající systém stojatého měchu ve válci, umístěného v zorném poli obsluhy pro vizuální kontroly těsnosti systému | ANO |  |
| Pohon anesteziologického přístroje na hnací plyn vzduch | ANO |  |
| Integrované stmívatelné osvětlení pracovní plochy | ANO |  |
| Elektronicky řízené směšovače plynů O2, N2O a vzduch pro low-flow manimal-flow anestezii | ANO |  |
| Anesteziologický přístroj musí umožňovat připojení elektronicky řízených odpařovačů/zásobníků volatilních anestetik | ANO |  |
| Režim zpětnovazebního automatického řízení koncentrace anestetika a kyslíku FiO2 ve vdechované směsi dle nastavených hodnot koncentrace anestetika a kyslíku ve vydechované směsi | ANO |  |
| Elektronické snímání spotřeby anestetik, včetně možnosti zobrazení okamžité spotřeby anestetik | ANO |  |
| Zobrazení spotřeby anestetik po výkonu v ml a Kč | ANO |  |
| Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu | ANO |  |
| Samostatný výstup pro kyslíkovou masku (brýle) | ANO |  |
| Samostatný výstup čerstvých plynů s ovladačem jeho aktivace a přenosem této informace na displej ventilátoru jako hlášení pro obsluhu | ANO |  |
| Přepnutí ruční a řízené ventilace | ANO |  |
| Systém uchycení vaku pro manuální ventilaci tak, aby bylo možné jeho polohu nastavovat vertikálně i horizontálně | ANO |  |
| Možnost zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta formou procedury na přístroji | ANO |  |
| Elektrické zásuvky (220 – 240V, 50Hz), integrované na anesteziologickém přístroji | min.4 |  |
| Displej ventilátoru s úhlopříčkou | min.36 cm |  |
| Držák pro upevnění ovládací obrazovky anesteziologického přístroje na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek (ovládací obrazovka a obrazovka monitoru vitálních funkcí) nad sebou. Možnost natočení o 180 stupňů, možnost naklopení a možnost výškového nastavení bez použití nářadí | ANO |  |
| Integrovaná odsávačka a možností nastavení intenzity sání | ANO |  |
| Modul plynové analýzy pro inspirační a expirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, použitelný v anesteziologickém přístroji | ANO |  |
| Dechový objem | min. 20 – 150 ml |  |
| Dechová frekvence | min. 4 – 80 dechů/min |  |
| Elektronický nastavitelný PEEP | min. do 30 cmH2O |  |
| Měřený dechový objem | od 5 ml dechového objemu |  |
| Ventilační režimy: | ANO |  |
| Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná | ANO |  |
| Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná | ANO |  |
| Režim CPAP | ANO |  |
| Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou | ANO |  |
| Tlakově řízená ventilace a ventilace na dvou úrovních s garantovaným objemem | ANO |  |
| Měření spirometrie z tracheální rourky nebo bez (měření senzory ve ventilátoru) dle volby obsluhy se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy | ANO |  |
| Autoklávovatelná nádoba absorbéru CO2, odpojený absorbér nesmí způsobit rozpojení okruhu a přerušení provozu | ANO |  |
| Systém pro odtah přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému | ANO |  |
| Držák na záložní tlakovou láhev | ANO |  |
| Odpařovač/zásobník na Sevoflurane, plnění Quik Fill/Abbvie | ANO |  |
| Odpařovač/zásobník na Desfluran | ANO |  |
| Kompatibilita s moduly GE ENTROPY/NMT | ANO |  |
| Monitor vitálních funkcí |  |  |
| Display | min. 15“ |  |
| Měření min. EKG,NIBP,2X IBP(B,Braun), SPO2,RESPIRACE, TEPLOTA | ANO |  |
| Měření indexu SPI | ANO |  |
| Provoz na baterii | min. 1h provozu |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..