| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Anesteziologický přístroj | 1 |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen anesteziologický přístroj 1 ks pro oddělení kardiologie v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. . |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Anesteziologický přístroj pro všechny věkové skupiny | ANO |  |
| Ovládání v českém jazyce | ANO |  |
| Připojení na medicinální rozvody O2, NO2, vzduch | ANO |  |
| Podvozek s centrální brzdou | ANO |  |
| Zásuvky na materiál | min. 3 |  |
| Integrované elektrické zásuvky | min. 3 |  |
| Pracovní plocha pro anesteziologa a možností rozšíření pracovní plochy přídavnou plochou | ANO |  |
| Osvětlení pracovní plochy anesteziologa s možností regulace světelné intenzity | ANO |  |
| Ruční vak ventilace, jehož polohu může anesteziolog nastavit jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru | ANO |  |
| Pneumatický pohon ventilátoru na vzduch | ANO |  |
| Pozice pro 2 odpařovače | ANO |  |
| Kompletní test přístroje, pacientského okruhu včetně těsnosti odpařovačů | ANO |  |
| Baterie na nouzový provoz | min. 60 minut |  |
| Dotykový ovládací displej přístroje | min. 15“ |  |
| Monitorace ventilačních parametrů, zobrazení trendu compliance | ANO |  |
| Průtokoměry O2, NO2, AIR ovládané z obrazovky anesteziologického přístroje | ANO |  |
| Režim LOW FLOW a MINIMAL FLOW anestezie | ANO |  |
| Výstup pro jednocestný okruh | ANO |  |
| Nezávislý průtokoměr O2 pro inhalační terapii | ANO |  |
| Odsávačka bronchů ovladatelná z anesteziologického přístroje s možností nastavení intenzity sání | ANO |  |
| Držák s dvěma oky na nádoby pro odsávačku | ANO |  |
| Systém odtahu přebytečných plynů včetně hadice pro připojení do centrálního sání | ANO |  |
| Analýza inspiria i expiria pro anestetika (automatická detekce), O2, NO2, CO2 | ANO |  |
| Paramagnetické měření O2 | ANO |  |
| Návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu ventilátoru | ANO |  |
| Minimální alveolární koncentrace (MAC) vztažená na věk pacienta | ANO |  |
| Pauza ve ventilaci pacienta formou procedury (aby přístroj nealarmoval, ale vrátil se pak do ventilace daného pacienta – nejedná se o STAND BY režim) | ANO |  |
| Ventilační režimy: |  |  |
| Objemově řízená ventilace – plně řízená i synchronizovaná | ANO |  |
| Tlakově řízená ventilace – plně řízená i synchronizovaná | ANO |  |
| SIMV | ANO |  |
| Dechový objem | až min. 1500 ml |  |
| Dechová frekvence | až min. 85 dechů/min |  |
| Max. PEEP | min. 30 cm H2O |  |
| Kompenzace úniku a poddajnosti okruhu | ANO |  |
| Držák na 2 záložní tlakové lahve s plyny | ANO |  |
| Monitor vitálních funkcí: |  |  |
| Monitor modulární konstrukce | ANO |  |
| Barevný dotykový displej | min. 15“ |  |
| Měření EKG 3/5/12, SpO2, NIBP, 2X IBP(Edwards), respirace, 2x teplota | ANO |  |
| Automatická analýza a záznam základních arytmií ze 4 svodů | ANO |  |
| Grafické a číselné trendy 24 h | ANO |  |
| SpO2 senzor pro opakované použití na prst | ANO |  |
| Respirace impedanční metodou | ANO |  |
| Měření dvou teplot, čidlo pro opakované použití - kožní | ANO |  |
| Měření NIBP, 3 velikosti manžet pro dospělé (malá, střední, velká) | ANO |  |
| Možnost měření SPI | ANO |  |
| Možnost měření NMT mechanosenzorem a pomocí EMG dle volby anesteziologa, zobrazení na displeji monitoru vitálních funkcí | ANO |  |
| Možnost modulu měření hloubky anestezie na základě signálu EEG | ANO |  |
| Umístění monitoru na rameno současně s displejem anest. přístroje z důvodu snadného ovládání anesteziologem (jednou rukou) | ANO |  |
| Monitor vitálních funkcí umístěný nad ovládací obrazovkou anesteziologického přístroje | ANO |  |

| Rameno musí umožnit otočení displejů o 180 stupňů, možnost naklopení dvojice obrazovek podle polohy anesteziologa (v sedě x ve stoje) | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Rameno pro uchycení kabelů měřených parametrů ve vzdálenosti 40 – 70 cm od monitoru z důvodu zabránění prověšení kabelů a tím namáhání konektorů a připojení u pacienta | ANO |  |
| Základní příslušenství pro měření všech požadovaných parametrů | ANO |  |
| Kompatibilita s moduly GE ENTROPY/NMT | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..