## Specifikace
Příloha č. 4 - Technická specifikace a kalkulace ceny
Název přístroje/prostředku/výrobku | Počet kusů | Nabídka účastníka (Výrobce a typ) | Zadavatelem požadovaná minimální technická specifikace, parametry a požadavky na obsah nabídky | Splnění parametru | Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem | Cena za jednotku (v EUR bez DPH) | Cena za jednotku (v EUR včetně DPH)
1.- Mobilní monitorovací stanice – verze přívěs | 1 | [prodávající doplní výrobce, typ a rok výroby] | Dodavatel zajistí a dodá veškerá potřebná schválení a homologace potřebné pro použití měřicího přívěsu v běžném provozu na pozemních komunikacích, včetně osvědčení o registraci vozidla a registrační značky (státní poznávací značky). K užívání skupiny řidičského oprávnění B, dle Směrnice Evropského parlamentu 2006/126/ES. | ANO/NE
|  |  | Stanice musí disponovat klimatizací a vytápěním. | ANO/NE
|  |  | Přípojný kabel o délce min. 50 m na navíjecím bubnu se všemi běžnými koncovkami používanými v ČR pro připojení k síti 230 V a 400 V. Umístění kabelu uvnitř monitorovací stanice se zabezpečeným prostupem pro kabel. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  | Měřící přívěs musí být vybaven nepřerušitelným zdrojem napájení (UPS); s výstupním napětím: AC 230 V, 50 Hz; s minimálním zatížením 3000 VA pro zálohování systému. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  | Vnitřní elektroinstalace: rozvody včetně skříně jističů musí být umístěné uvnitř, rozvaděč 230/400 V, elektroměr na měření spotřeby elektrické energie, dostatečný počet zásuvkových okruhů. Elektrické rozvody i rozvody plynů musí být umístěny v lištách, které umožňují snadný přístup k těmto rozvodům. | ANO/NE
|  |  | Stanice musí disponovat průchodky skrze střechu pro odběrové sondy. | ANO/NE
|  |  | Hmotnost přívěsu maximálně 750 kg | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  | Stěny kontejneru a izolace musí být z inertních materiálů vůči měřeným parametrům | ANO/NE
|  |  | Umístění analyzátorů a další měřící techniky do 19˝racků pro pevné umístění analyzátorů. | ANO/NE
|  |  | Vybavení monitorovací stanice základním nábytkem (židle, stolek a polička pro umístění měřící dokumentace) | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  | Chlazení monitorovací stanice (výkon klimatizace) minimálně 2200 W | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  | Vytápění monitorovací stanice topným tělesem o výkonu minimálně 500 W | ANO/NE | [doplní prodávající]
2.- Odběrová sonda pro plynné znečišťující látky | 1 | [doplní prodávající] | Odběrová sonda je určena k odběru látek znečišťujících ovzduší a k jejich transportu do místa připojení jednotlivých analyzátorů pro měření plynných znečišťujících látek. Přívod vzduchu se skleněným manifoldem s min. 8 vyústky, nevyužité trasy musí být schopny zaslepení krytkou, všechny díly přicházející do kontaktu se vzorkem musí být zhotoveny pouze z borosilikátového skla, teflonu (PTFE), nebo nerezové oceli, vstupní část odběrové sondy musí být chráněn před vstupem srážek a hmyzu do měřícího systému, ventilátor nebo čerpadlo pro zajištění průtok vzorku v rozsahu 2 - 30 l/min, včetně měření a regulace průtoku vzorku. | ANO/NE | [doplní prodávající]
3.- Analyzátor NO, NOx, NO2 na principu Chemiluminiscence | 1 | [doplní prodávající] | Typové schválení: Certifikátem renomované evropské akreditované laboratoře, analyzátor plní odpovídá požadavkům normy ČSN EN 14211 pro NO-NO2-NOx (česká verze evropské normy EN 14211-2012). | ANO/NE
|  |  | Certifikát (type approval): Přiložit k nabídce. | ANO/NE
|  |  | Automatická kalibrace ve frekvenci odpovídající parametrům dodaného analyzátoru. | ANO/NE
|  |  | Spouštění: Automatické spuštění po výpadku napájecího napětí. | ANO/NE
4.- Prachový analyzátor na optickém principu | 1 | [doplní prodávající] | Současné kontinuální měření částic – frakce TSP, PM10, PM2.5 a PM1 a koncentraci částic (počet částic) na jednotku objemu. | ANO/NE
|  |  | Test ekvivalence: Certifikátem renomované evropské akreditované laboratoře, analyzátor plně odpovídá požadavkům norem ČSN EN 16450:2017, ČSN EN 15267-1:2009, ČSN EN 15267-2:2009. | ANO/NE
|  |  | Certifikát (type approval): Přiložit k nabídce. | ANO/NE
|  |  | Kalibrace: Proces kalibrace nesmí přerušit kontinuitu měření včetně hodinových průměrů po celou dobu sledovaného období, přístroj musí umožňovat manuální kalibraci v místě měření. | ANO/NE
5.- Automatický sekvenční středněobjemový vzorkovač | 1 | [doplní prodávající] | Provedení: indoor do 19˝ racku, v nerezovém boxu. | ANO/NE
|  |  | Požadavky na normy: certifikace dle ČSN EN 12341. | ANO/NE
|  |  | Automatický režim odběru: vzorkovač musí disponovat zásobníkem (měničem) filtrů, který umožní automatickou výměnu filtrů bez nutnosti zásahu obsluhy. | ANO/NE
|  |  | Připojení zařízení k systému sběru a zpracování dat: dodavatel zajistí připojení nového odběrového zařízení ke stávajícímu systému sběru a zpracování naměřených dat zadavatele, včetně připojení a konfigurace staničního softwaru a centrální stanice. | ANO/NE
6.- Kalibrační systém | 1 | [doplní prodávající] | Dodavatel systému zajistí první plnění tlakové láhve a dodá k ní příslušný dvoustupňový redukční ventil. Min. 10 l láhev se směsí kalibračních plynů NO + SO2 + CO v syntetickém vzduchu v koncentraci 2/3 rozsahu analyzátoru, dvoustupňový redukční ventil. Dodavatel zajistí také přísun nulového plynu pro každodenní automatickou kontrolu nuly. | ANO/NE | [doplní prodávající]
7.- Meteorologické komponenty | 1 | [doplní prodávající] | Meteorologický stožár: ke stožáru budou připevněna meteorologická čidla pomocí výsuvného ramena (délka min. 3,5 m při plném vysunutí). | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  | Rychlost a směr větru - ultrasonický anemometr. | ANO/NE
|  |  | Nekorodující provedení všech komponent. | ANO/NE
8.- Čidlo pro měření globálního záření- pyranometr | 1 | [doplní prodávající] | Kalibrační certifikát jako součást dodávky. | ANO/NE
9.- Automatický analyzátor pro měření ozónu (O3), včetně interního generátoru ozónu na principu ultrafiolové obsopční fotometrie | 1 | [doplní prodávající] | Měřící metoda: Ultrafialová absorpční fotometrie. | ANO/NE
|  |  | Typové schválení: certifikát renomované evropské akreditované laboratoře, analyzátor plní odpovídá požadavkům normy ČSN EN 14625 pro O3 (česká verze evropské normy EN 14625:2012). | ANO/NE
|  |  | Certifikát (type approval): Přiložit k nabídce. | ANO/NE
|  |  | Automatická kalibrace ve frekvenci odpovídající parametrům dodaného analyzátoru. | ANO/NE
|  |  | Další: Sada spotřebních dílů na 1 rok provozu. | ANO/NE
10.- Analyzátor SO2 na principu UV fluorescence | 1 | [doplní prodávající] | Měřící metoda: UV fluorescence. | ANO/NE
|  |  | Typové schválení: certifikát renomované evropské akreditované laboratoře, analyzátor plní odpovídá požadavkům normy ČSN EN 14212 pro SO2 (česká verze evropské normy EN 14212-2012). | ANO/NE
|  |  | Automatická kalibrace ve frekvenci odpovídající parametrům dodaného analyzátoru. | ANO/NE
|  |  | Certifikát (type approval): Přiložit k nabídce. | ANO/NE
11.- Analyzátor CO na principu nedisperzivní infračervená spektroskopie | 1 | [doplní prodávající] | Typové schválení: certifikát renomované evropské akreditované laboratoře, analyzátor plní odpovídá požadavkům normy ČSN EN 14626 pro CO (česká verze evropské normy EN 14626-2012). | ANO/NE
|  |  | Automatická kalibrace ve frekvenci odpovídající parametrům dodaného analyzátoru. | ANO/NE
|  |  | Certifikát (type approval): Přiložit k nabídce. | ANO/NE
12.- Nízkoobjemové sekvenční vzorkovací zařízení pro odběr vzorku na sorpční trubičky | 1 | [doplní prodávající] | Zařízení plně odpovídá požadavkům normy ČSN EN 14662-1:2005. | ANO/NE
|  |  | Vzorkovací zařízení, umožňující odběr plynů ve volném ovzduší pro analýzu VOC (včetně benzenu). | ANO/NE
13.- Datalogger – řídící jednotka stanice | 1 | [doplní prodávající] | Umožní snímání a uchovávání naměřených dat ze všech měřících zařízení – vstupy RS232, analogové a LAN. | ANO/NE
|  |  | Vzdálené ovládání a automatické i manuální spouštění kalibrace | ANO/NE
|  |  | Obousměrná komunikace s centrální stanicí pomocí GPRS modemu. | ANO/NE
14.- Centrální stanice | 1 | [doplní prodávající] | Kancelářské PC vč. příslušenství. | ANO/NE
|  |  | Operační systém vhodný pro dodávaný software vč. antivirového programu. | ANO/NE
|  |  | Software pro centrální stanici na správu a zobrazování dat. Naměřená data budou ve formátu ISO 7168. | ANO/NE
|  |  | Naměřená data by mělo být možné zobrazit jak v grafické, tak v tabelární podobě, včetně porovnání s imisními limity. | ANO/NE
|  |  | Budou zobrazovány minutové, min. 15-ti minutové, půlhodinové, hodinové a denní průměry naměřených dat. V případě ozónu také 8-hodinové klouzavé průměry. Centrální stanice bude graficky zobrazovat naměřené hodnoty směru větru pomocí větrné růžice. | ANO/NE
15. Projektová dokumentace, montáž, zaškolení obsluhy, laboratorní analýzy | 1 | [doplní prodávající] | Montáž všech systémů formou dodávky „na klíč“. | ANO/NE
|  |  | Zaškolení obsluhy v rozsahu alespoň 4 pracovních dní. | ANO/NE
|  |  | Zajištění kalibrace a servisu dodavatelem po dobu plnění smlouvy. | ANO/NE
|  |  | Projektová dokumentace všech instalovaných systémů. | ANO/NE
CELKOVÁ KUPNÍ CENA V EUR | [5 empty] | 0 | 0
Další požadavky |  |  | Specifikace požadavků zadavatele | Splnění požadavku | Poznámky
16.- Obecně - společné požadavky |  |  | Měřící přívěs a všechna jeho zařízení musí splňovat všechny hygienické, požární (vč. práškového hasicího přístroje) a bezpečnostní předpisy, včetně zvukové izolace a umístění tlakových lahví v držácích. | ANO/NE
|  |  | Celková maximální váha měřícího přívěsu včetně všech dodaných zařízení a příslušenství (prodávající doplní celkovou maximální váhu přívěsu (měřícího přívěsu včetně všech dodaných zařízení a příslušenství) v tunách) |  | [doplní prodávající]
|  |  | Pro body 3., 4., 9., 10. a 11. platí: - Displej: dotykový; v základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů, menu zobrazené v angličtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla. - Diagnostika: Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla, výpočet minutových průměrů, plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru, zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí. - Komunikace: Ethernet/LAN. Možnost ovládání přes vzdálený přístup, dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesené dat z paměti měřidla. | ANO/NE
|  |  | Dokumentace: Kompletní návody k údržbě a obsluze k předmětu dodávky v tištěné i elektronické podobě v českém jazyce vč. pneu i elektro schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů. | ANO/NE
|  |  | Ukládání dat do interní paměti: Minimálně měsíční kontinuální měření. | ANO/NE
|  |  | Automatická kalibrace analyzátorů ve frekvenci odpovídající parametrům dodaného analyzátoru. | ANO/NE
|  |  | Záruka a bezplatný záruční servis po dobu minimálně 24 měsíců ode dne dodání (převzetí předmětu koupě) | ANO/NE | [doplní prodávající délku záruky v měsících]
|  |  | Garance pozáručního servisu a dostupnosti náhradních dílů min. po dobu 5 let od skončení záruční doby | ANO/NE