| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Požadované parametry: STANDARDNÍ INFUZNÍ SET | Předpokládané množství odběru za 5 let 30.000 ks |  |
| Obchodní název a typové označení setu |  |  |
| Výrobce setu |  |  |
| Kompatibilní s nabízenými infuzními pumpami, viz příloha č. 2.1 (položka C) a příloha č. 2.2, které jsou přílohami č. 1.1 a 1.2 kupní smlouvy | ano |  |
| Napichovací hrot dle ISO normy | ano |  |
| DEHP free | ano |  |
| Zavzdušnění s hydrofobním membránovým bakteriálním filtrem | ano |  |
| Silikonová část | ano |  |
| Délka hadičky (celková délka setu je min. 250cm, délka od pumpy k pacientovi je min. 145cm) | min. 250/145 cm (uveďte Vaši hodnotu) |  |
| Kapkovač | ano |  |
| Luer-lock zakončení | ano |  |
| Doba pro použití setu | min. 72hod |  |
| Partikulární filtr | 15 μm (± 10%) |  |
| Kompatibilita setu s propojovacími hadičkami: Injectomat Line (výrobce: Fresenius Kabi, délka 150cm) GAMAPLUS 1,8x450 LL (výrobce: Gama Group, délka 45cm) Vair LGL 2,5x500 (výrobce: Cair LGL, délka 50cm) | ano |  |
| Požadované parametry: TRANSFUZNÍ SET | Předpokládané množství odběru za 5 let 7.500 ks |  |
| Obchodní název a typové označení setu |  |  |
| Výrobce setu |  |  |
| Kompatibilní s nabízenými infuzními pumpami, viz příloha č. 2.1 (položka C) a příloha č. 2.2, které jsou přílohami č. 1.1 a 1.2 kupní smlouvy | ano |  |
| Napichovací hrot dle ISO normy | ano |  |
| DEHP free | ano |  |
| Silikonová část | ano |  |
| Délka hadičky (celková délka setu je min.250cm, délka od pumpy k pacientovi je min.145cm) | min. 250/145 cm (uveďte Vaši hodnotu) |  |
| Kapkovač | ano |  |
| Luer-lock zakončení | ano |  |
| Plocha filtru | Min. 10cm2 (uveďte Vaši hodnotu) |  |
| Doba pro použití setu | min. 72hod |  |
| Kompatibilita setu s propojovacími hadičkami: Injectomat Line (výrobce: Fresenius Kabi, délka 150cm) GAMAPLUS 1,8x450 LL (výrobce: Gama Group, délka 45cm) Vair LGL 2,5x500 (výrobce: Cair LGL, délka 50cm) | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..