| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota * ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| ROP III_34 - Litotryptor | 1 ks |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Mobilní modulární extrakorporální litotryptor - urologické pracoviště pro drcení ledvinových kamenů, urologickou diagnostiku a intervence skládající se z generátoru rázové vlny, operačního stolu, zobrazovací jednotky, RTG C ramena a ultrazvukového přístroje pro lokalizaci a zaměření konkrementu. Systém plně kompatibilní s DICOM 3.0. Součástí dodávky bude i intrakorporální litotryptor | ano |  |

| Operační stůl: | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Multifunkční, plně motorizovaný, polohovací operační stůl. Snadno umyvatelný, desinfikovatelný. Stůl je dobře přístupný pro pacienta, endoskopistu i anesteziologa. | ano |  |
| Operační stůl s motorickými pohyby (výškové nastavení stolu, příčný a podélný pohyb desky stolu) | ano |  |
| trendelenburg/antitrendelenburg | ano |  |
| Umožňující endourologické výkony pod skiaskopickou kontrolou. | ano |  |
| Včetně základního příslušenství – polstrování, opěrky nohou, opěrky ramen a rukou pacienta, hrudní pás, shauty, endourologická miska apod. | ano |  |
| Nosnost | min. 180 kg |  |
| RTG transparentní deska stolu | ano |  |
| Na boku eurolišta pro umístění příslušenství | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

| Generátor rázové vlny: | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Výkonný přístroj pro neinvazivní odstranění kamenů (v ledvinách, močových cestách), bez celkové anestezie | ano |  |
| Technologie může být elektrohydraulická, elektrokonduktivní, elektromagnetická nebo piezoelektrická | ano |  |
| Tvar a rozměry ohniska aplikátoru rázové vlny zaručují minimální traumatizaci měkkých tkání | ano |  |
| Průměr otvoru | min. 125 mm |  |
| Úhel otvoru | min. 48° |  |
| Generátor rázové vlny s možností volby nastavení polohy terapeutické hlavice nad nebo pod deskou pracovního pacientského stolu a hloubkou penetrace rázové vlny, která nejvíce vyhovuje jednotlivým klinickým požadavkům. Generátor rázové vlny s širokoropásmovým rozsahem působení energie | ano |  |
| Penetrační hloubka | min. v rozsahu 0-140 mm |  |
| Frekvence rázové vlny | min. v rozsahu 1-2 Hz |  |
| Minimální hodnota dosažitelné energie | min. 0,4 mJ/mm2 |  |
| Lokalizace a zaměření konkrementu pomocí ultrazvuku s UZ sondou | ano |  |
| Jednoduché polohování rázové hlavice | ano |  |
| Možnost synchronizace rázové vlny s EKG pacienta | ano |  |

| RTG C rameno: | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Výkonné mobilní RTG C-rameno s obrazovým zesilovačem pro lokalizaci konkrementů včetně hardwarového a softwarového vybavení pro propojení s nabízeným litotryptorem | ano |  |
| Výkon generátoru | min. 2 kW |  |
| Plně vyvážené v každé poloze | ano |  |
| Motorický vertikální pohyb | min. 400 mm |  |
| Horizontální pohyb | min. 200 mm |  |
| Orbitální pohyb | min. -90/+25° |  |
| Boční naklápění v rozsahu | min. ±180° |  |
| Vzdálenost ohnisko-zesilovač | min. 95 cm |  |
| Vnitřní hloubka C ramene | min. 60 cm |  |
| Velmi dobrá mobilita | ano |  |
| Jednoduché a intuitivní ovládání přístroje | ano |  |
| Digitální rotace obrazu bez záření | ano |  |
| Efektivní systém pro snížení dávky na pacienta | ano |  |
| Vysokofrekvenční generátor řízený mikroprocesorem | ano |  |
| Pulzní fluoroskopie | ano |  |
| Nožní spínač (skiaskopie/uložení) | ano |  |
| Zesilovač obrazu |  |  |
| Velikost zesilovače min. 22cm, s přepínatelným zvětšením | ano |  |
| Obrazový řetězec CCD kamera, min. 1K2 / 12 bit | ano |  |
| Kvalitní obraz s dokonalým rozlišením a vysokou ostrostí | ano |  |
| Zaměřovací kříž | ano |  |
| Zobrazovací monitor |  |  |
| Monitorový vozík s 2 ks plochých monitorů min. 18“ nebo jedním monitorem umožňujícím zobrazení dvou snímků zároveň min. 24“ (reference) | ano |  |
| Další požadavky |  |  |
| Měřicí software (DAP metr) | ano |  |
| Záznam dávky s možností uložení a zobrazení na snímku | ano |  |
| Orgánové programy | min. 5 |  |
| Pracovní stanice |  |  |
| Plnohodnotná pracovní stanice na monitorovém vozíku s možností přenosu dat do PACS | ano |  |
| Digitální zpracování obrazu | ano |  |
| Digitální paměť | min. 100 obrazů |  |
| Zoom, rotace, redukce šumu, autokontrast, inverze, reverze | ano |  |
| Zápis pacientských dat k obrazu | ano |  |
| Archivace – DICOM 3.0 (Storage, Worklist, MPPS) | ano |  |
| USB výstup | ano |  |
| Možnost sterilního krytí přístroje | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

| Ultrazvukový přístroj: | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Multifunkční sonografický přístroj vyšší třídy | ano |  |
| Monitor typu LCD s vysokou rozlišovací schopností a úhlopříčkou | Min. 17“ |  |
| Hardwarové a softwarové vybavení pro nabízený extrakorporální litotryptor - pro ultrasonografickou lokalizaci kamene a jeho umístění do ohniska rázové vlny, pro kontrolu litotrypse v reálném čase | ano |  |
| Lokalizace ultrazvuku bude „inline“, „outline“ nebo „freeline“ | ano |  |
| Monitorování v reálném čase | ano |  |
| Požadovaná zobrazení: - 2D a M módy - PW – pulzní doppler - HPRF doppler - Power doppler - Color Flow a Color M módy - tkáňové harmonické zobrazení | ano |  |
| 3D modul | ano |  |
| Obrazová paměť více jak 1000 snímků 2D/CFM | ano |  |
| Archivace obrazových dat na interním harddisku, export na DVD-R, USB flash | ano |  |
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: - DICOM Print - DICOM Storage - DICOM Worklist | ano |  |
| Software: |  |  |
| Aplikační software pro obecné ultrazvukové aplikace, urologické aplikace | ano |  |
| Urologická a nefrologická měření a výpočty | ano |  |
| Dopplerovská měření a výpočty | ano |  |
| Software pro 3D modul | ano |  |
| Základní měření a kalkulace pro měření délek, měření úhlů a kalkulace obvodu, objemu a plochy | ano |  |
| Ultrazvukové sondy: |  |  |
| Biplanární rektální s bioptickým nástavcem (real time zobrazení), min. frekvenční rozsah 6-10MHz | 1 ks |  |
| Konvexní abdominální s bioptickým nástavcem, min. frekvenční rozsah 3-6 MHz | 1 ks |  |
| Vysokofrekvenční lineární - šíře 4-5 cm, min. frekvenční rozsah 6-12 MHz | 1 ks |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

| Intrakorporální litotryptor: | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Použití ultrazvukové litotrypsie | ano |  |
| Frekvence litotrypsie | min. 23kHz |  |
| Připojení odsávací pumpy | ano |  |
| Ovládací nožní pedál | ano |  |
| Sonda pro perkutání nefroskop | 1 ks |  |
| Sonda pro semirigidní ureterorenoskop | 1 ks |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..