| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| ROP III_33 - Trauma navigační systém s C ramenem skiaskopickým s 3D modem | 1 ks |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Specifikace dílčích položek dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| - Navigační systém pro traumatologii | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje: |  |  |
| Výrobce přístroje: |  |  |
| Požadované parametry navigačního systému pro traumatologii: |  |  |
| výkonný systém pro použití při traumatologických a ortopedických operacích, včetně spine | ano |  |
| lehce transportovatelný | ano |  |
| mobilní optický kamerový sledovací systém, propojený sdruženým napájecím a datovým kabelem | ano |  |
| navigační PC jednotka s dotykovým monitorem o vel. min. 17'' | ano |  |
| možnost ovládání operátorem a výstup na další monitor | ano |  |
| komunikace kamery s nástroji pomocí infračerveného signálu | ano |  |
| systém plně kompatibilní s dodávaným C-ramenem – doloženo CE certifikátem | ano |  |
| propojení navigačního systému s RTG analogově (video in) a digitálně (DICOM sety) | ano |  |
| systém umožnující screenshoty pro post-operativní dokumentaci a jejich ukládání na USB | ano |  |
| všechny nástroje sterilizovatelné | ano |  |
| záložní zdroj - UPS | ano |  |
| Požadavky na SW aplikaci: |  |  |
| Trauma, Spine a kompletní pánev | ano |  |
| načtení a zobrazení datasetů snímků pořízených intraoperativně pomocí C ramena | ano |  |
| kompatibilita s vybavením COS – využití C ramene s 3D (viz dílčí položka B) | ano |  |
| umožnující využití snímků pořízených ve 2D a jejich import v DICOM formátu | ano |  |
| registrace snímků pořízených ve 3D intraoperativním režimu musí být plně automatická bez nutnosti dalších (extra) registračních bodů | ano |  |
| umožňující načtení dříve pořízených 3D datasetů z C ramene a následně jejich jednoduchá registrace | ano |  |
| umožňující zobrazit pozici integrovaných nástrojů ve fluoro snímcích, zobrazených na obrazovce navigace | ano |  |
| Minimálně dodané nástroje: |  |  |
| reference pacienta pro fixaci do pánve a páteře | ano |  |
| standardní ukazovátko resp. registrační sonda | ano |  |
| adaptéry nástrojů | ano |  |
| sada pro zavedení vrtáku při miniinvazivních operacích | ano |  |
| základní sada předvrtávačů | ano |  |
| navigace šroubů integrací šroubováků nebo s použitím adaptérů | ano |  |
| CE certifikát na celý systém a na veškeré dodávané příslušenství (nástroje, kamera, C-rameno, atd.) | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

| Specifikace dílčích položek dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| - Mobilní RTG přístroj s C-ramenem s plochým detektorem a 3D zobrazením | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje: |  |  |
| Výrobce přístroje: |  |  |
| Požadované parametry mobilního RTG přístroje s C-ramenem: |  |  |
| Přístroj: |  |  |
| plně vyvážené v každé poloze | ano |  |
| isocentrický pohyb | ano |  |
| motorický vertikální pohyb | min. 420 mm |  |
| horizontální pohyb | min. 200 mm |  |
| orbitální pohyb | min. -90/+45° |  |
| rotace | min. +/-180° |  |
| vzdálenost fokus-detektor (SID) | min. 100 cm |  |
| vnitřní hloubka C ramene | min. 60 cm |  |
| DAP metr – zobrazení dávky a archivace v PACS | ano |  |
| Rentgenka: |  |  |
| ohnisko cca 0,6 mm | ano |  |
| indikace stavu polohy clon | ano |  |
| monitorování zátěže rentgenky | ano |  |
| tepelná kapacita anody | min. 45 kHU |  |
| aktivní kapalinové chlazení | ano |  |
| celková tepelná kapacita systému | min. 4 MHU |  |
| minimální nároky na servis, bezhlučná, odolná proti otřesům | ano |  |
| Generátor: |  |  |
| vysokofrekvenční | ano |  |
| výkon | min. 2,0 kW |  |
| Akvizice a zpracování obrazu: |  |  |
| plochý detektor | ano |  |
| typ: A-Si | ano |  |
| velikost pole cca 20x20 cm | ano |  |
| matrice | min. 1024x1024 pixelů |  |
| velikost pixelu | max. 200 µm |  |
| laserový zaměřovač na straně detektoru i generátoru | ano |  |
| pulsní fluoroskopie | min. 100 kV s rychlostí min. 25 pps |  |
| 1/2 dávka - možnost jednotlačítkové redukce dávky (záření) | ano |  |
| předdefinovaná orgánová automatika pro: - končetiny a děti - hlava, páteř, pánev - hrudník - eliminace kovů - pro zobrazení měkkých tkání | ano |  |
| minimalizace dávky RTG záření při optimalizaci obrazu | ano |  |
| ruční spínač pro ovládání expozice | ano |  |
| nožní spínač: dvojitý nožní spínač - skiaskopie/uložení | ano |  |
| dotykový ovládací TFT monitor | ano |  |
| LCD monitory zobrazovací - úhlopříčka min. 19“ - antiodrazové klouby - rozlišení min. 1280x1024 pixelů | ano – 2 ks |  |
| SW isocentrického pohybu, 3D vizualizace | ano |  |
| 3D pracovní stanice: (plnohodnotná PACS pracovní stanice na monitorovém vozíku) | ano |  |
| CD-ROM/CD-RW | ano |  |
| virtuální mechanika isocentrického pohybu | ano |  |
| možnost volby vstupních expozic pro 3D v libovolném rozsahu úhlů | ano |  |
| možnost volby počtu a úhlu expozic pro 3D | ano |  |
| manuální, semiautomatické nebo plně automatické exponování | ano |  |
| rozlišení | 5123 voxelů a 2563 voxelů |  |
| zobrazovaná velikost objektu | min. 1283 mm |  |
| v 2D i 3D možno měřit délku a úhly. Kalibrace dle známého předmětu (katetr, vodič, hřeb) je nutná | ano |  |
| zpracování obrazu v reálném čase – vyhlazení, zmrazení, zvýraznění, rotace | ano |  |
| post processing: zoom, rotace, inverze, redukce šumu | ano |  |
| digitální rotace obrazu - nezávislost polohy objektu vůči zesilovači | ano |  |
| Archivace: |  |  |
| pacientská databáze | ano |  |
| zápis pacientských dat k obrazu v ČJ | ano |  |
| výstup obrazu na USB | ano |  |
| CD/DVD mechanika pro archivaci | ano |  |
| DICOM 3.0 rozhraní | ano |  |
| funkce DICOM Worklist a Storage s možností přenosu dat do PACS, MPPS | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..