| Specifikace dodávky |  | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC_3.3 Transportní ventilátor |  | 1ks |  |  |  |
|  | Ventilátor bude využíván pro ventilaci pacientů s CMP na transportním lůžku při transportu mimo iktovou jednotku k diagnostickým a terapeutickým výkonům. |  |  |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |  |  |  |
| Transportní ventilátor pro děti a dospělé |  | ano |  |  |  |
| Široké spektrum ventilačních režimů: objemová ventilace / tlaková ventilace / SIMV CPAP / tlaková podpora |  | ano |  |  |  |
| Zálohová ventilace |  | ano |  |  |  |
| Neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností |  | ano |  |  |  |
| Nastavitelná citlivost flow triggeru |  | ano |  |  |  |
| Monitorace hodnot: minutová ventilace MV / frekvence f / dechový objem Vte tlakové hodnoty / hodnoty koncentrace O2 |  | ano |  |  |  |
| Dechový objem plynule nastavitelný |  | min. v rozsahu 50 – 2000 ml |  |  |  |
| Plynulé nastavení FiO2 přímo na přístroji |  | ano |  |  |  |
| Nezávislost na přívodu plynů – integrovaný držák O2 lahve |  | ano |  |  |  |
| Plynulé nastavení hodnoty PEEP přímo na přístroji |  | ano |  |  |  |
| Provoz na interní baterie |  | min. 4 hodiny |  |  |  |
| Zdroj napětí: střídavé 100-240 V nebo stejnosměrné 10-32 V |  | ano |  |  |  |
| Integrovaný držák na lištu nebo lůžko |  | ano |  |  |  |
| Nízká hmotnost pro transport |  | ano |  |  |  |
| Pacientský sterilizovatelný okruh |  | 1ks |  |  |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu |  | ano |  |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..