| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IC_4.1 Ventilátor pro neinvazivní i invazivní umělou plicní ventilaci (vhodný do prostředí magnetického pole 1,5 T) | 1ks |  |
| Přístroj je určený k výkonům s nutností tlumení nemocného v těžkém stavu v MRI - tedy nemocných neklidných, nespolupracujících, zmatených či klaustrofobiků, kde lze s výhodou využít invazivní ventilace bez nutnosti intubace. |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Transportní ventilátor MRI kompatibilní (do magnetického pole o výši 1,5 T) | ano |  |
| Vhodný pro ventilaci dospělých a dětí | ano |  |
| Ventilátor pro invazivní a neinvazivní ventilaci | ano |  |
| Ventilační režimy min. v rozsahu: - Objemově řízená ventilace (označovaná jako CMV či IPPV) - Asistovaná ventilace (CPAP) | ano |  |
| Nastavení minimálně těchto parametrů: dechový objem, dechová frekvence, max. pacientský tlak, PEEP | ano |  |
| Elektronický PEEP | min. v rozsahu 1-20 cmH2O |  |
| CPAP | min. v rozsahu 0-12 cmH2O |  |
| Hmotnost přístroje | max. 7 kg |  |
| Upevnění ventilátoru na stojan nebo eurolištu | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..