| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IC_9.1 Transkraniální ultrazvuk | 1ks |  |
| Ultrazvuk pro neinvazivní zobrazení mozkových tepen u pacientů s ischemickou CMP. Přístroj k rychlé diagnostice s možností amplifikace terapeutického účinku farmak (umožňuje lokalizovat místo cévního uzávěru a stupeň aterosklerotického postižení cév a zároveň při dlouhodobější aplikaci do postiženého místa přispívá k narušení krevní sraženiny a ke zlepšení krevního průtoku), s minimální zátěží nemocného, s možností rychlé a opakované kontroly. Zařízení pro mobilní užití. |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Multifunkční sonografický přístroj vyšší střední třídy | ano |  |
| Monitor typu LCD s vysokou rozlišovací schopností a úhlopříčkou | min. 17“ |  |
| Požadovaná zobrazení: - 2D a M módy - PW – pulzní doppler - HPRF doppler - CW – kontinuální doppler - Power doppler (angio mód) pro mapování extrémně pomalých nízko energetických průtoků - Color Flow a Color M módy - Zobrazení pomocí 2 harmonické - Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách - Úhlové (tzv. compound) zobrazení zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení - Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | ano |  |
| Digitální "true zoom" (zvětšení obrazu se zvýšením informační hustoty) | ano |  |
| min. 5 násobné adaptivní řízení TGC | ano |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné i dopplerovském zobrazení) | ano |  |
| Přístroj musí umožňovat současné zapojení | min. 3 sond |  |
| Obrazová paměť více jak 1000 snímků 2D/CFM | ano |  |
| Archivace obrazových dat na interním harddisku, export na DVD, USB flash | ano |  |
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: - DICOM Verification/Service - DICOM Print - DICOM Storage - DICOM Query - DICOM Worklist | ano |  |
| SW vybavení: - Aplikační software pro obecné ultrazvukové aplikace - pro radiologické, měkkotkáňové, vaskulární s TCD, abdominální vyšetření | ano |  |
| Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení | ano |  |
| Ultrazvukové sondy: |  |  |
| Sektorová sonda pro transkraniální (TCD) vyšetření | 1 ks |  |
| Lineární sonda pro vyšetření periferních cév a karotid | 1 ks |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..