| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IC_7.1 Biochemický analyzátor | 1ks |  |
| Vysoce přesný a rychlý analyzátor krevních plynů, elektrolytů a metabolitů, vhodný na oddělení Emergency. |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Analyzátor krevních plynů | ano |  |
| Požadované parametry: pH, pCO2, pO2, cNa+, cK+, cCl-, cCa2+, glukóza, laktát, saturace hemoglobinu kyslíkem sO2, celkový hemoglobin ctHb | ano |  |
| Vypočítávané parametry vč. plicních zkratů a kompenzace na FHbF | min. 40 |  |
| Možnost rozšíření spektra měřených parametrů o deriváty hemoglobinu | ano |  |
| Integrovaný oxymetr s měřením spojitých spekter, s automatickým potlačením interferencí hemoglobinu a korekcí na interferující látky | ano |  |
| Řízené zpracování vzorku o nestandardním objemu, objem vzorku pro všechny parametry vč. oxymetrie | max. 180 ul |  |
| Automatická aspirace vzorku s detekcí bublin, sraženin, homogenity, ucpání a množství | ano |  |
| Automatický systém měření kontrolních vzorků s libovolným programováním počtu kontrol a jednotlivých koncentračních úrovní | ano |  |
| Multiparametrové kontroly všech měřených parametrů na min. 3 koncentračních úrovních | ano |  |
| Stabilní elektrody bez interferencí s garantovanou zárukou min. 24 měsíců | ano |  |
| Interval dvoubodové kalibrace | min. 8 hodin |  |
| Napojení na současný LIS (OpenLIMS) | ano |  |
| Dálková správa v rámci nemocnice i ze servisního centra dodavatele | ano |  |
| Kompletní software v češtině | ano |  |
| Software na vizualizaci parametrů acidobazické rovnováhy s možností Siggaard-Andersonova grafu | ano |  |
| Servisní hot-line o víkendech a svátcích | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..