| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_03_CNAP monitor | 1ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen CNAP monitor 1ks pro oddělení kardiologie v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |
| Kontinuální neinvazivní monitorování arteriálního tlaku bez rizika pro pacienta | ano |  |
| Barevný širokoúhlý displej s vysokým rozlišením a snadnou čitelností umožňující okamžité sledování všech důležitých údajů i z větší vzdálenosti | ano |  |
| Možnost zvolit zobrazování trendů krevního tlak a tepové frekvence po dobu až 24 hodin v grafickém nebo číselném (tabulkovém) formátu nebo zobrazování historie alarmů | ano |  |
| Uhlopříčka obrazovky TFT-LCD | min. 21 cm |  |
| Rozsah měření CNAP – kontinuálního neinvazivního monitorování arteriálního tlaku: Systolický: Diastolický: Střední: Tepová frekvence: | V rozsahu min.: 40 – 250 mmHg 30 – 210 mmHg 35 – 230 mmHg 20 – 200 bpm |  |
| Rozsah měření NIBP – oscilometrického měření krevního tlaku: Systolický: Diastolický: | V rozsahu min.: Dospělí 40 – 260 mmHg Děti 40 – 160 mmHg Dospělí 20 – 200 mmHg Děti 20 – 120 mmHg |  |
| Přesnost | ± 5 mmHg |  |
| Ochrana proti elektrickému výboji BF | ano |  |
| Nulování systému pomocí referenčního oscilometrického měření na velké tepně horní končetiny | ano |  |
| Analogový výstup poskytující kontinuální křivku krevního tlaku | ano |  |
| Snadná a rychlá ovládání zajištěné otočným ovládačem a tlačítky rychlého přístupu | ano |  |

| Alarmy s vysokou a nízkou prioritou | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Vizuální a akustické poplachové indikátory, indikátory stavu baterie, tiskárny a diody napájení | ano |  |
| Hmotnost přístroje včetně příslušenství a kabelů | max. 8 kg |  |
| Provoz ze sítě i z vestavěného akumulátoru | ano |  |
| Provoz z akumulátoru | min. 2 hod. (úplně nabitá baterie) |  |
| Příkon přístroje | Max. 30 W |  |
| Napájení | 230V/50Hz (tolerance ± 5%) |  |
| Monitor obsahuje vestavěnou termotiskárnu | ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| V rámci dodávky 3ks prstové dvojmanžety: Prstové dvojmanžety pro opakované použití ve třech velikostech a to : L, M, S (po jednom ks) | ano (3ks) |  |
| V rámci dodávky 6ks pažní manžety: 2x velká dospělá, 2x standard, 1x malá dospělá, 1x dětská | ano (6ks) |  |
| Stojan na uchycení monitoru | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně prohlášení o shodě, bezpečnostní třídy a třídy ZP (zdravotnického prostředku) | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..