| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_47_UZV portabilní (emergency) | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen portabilní ultrazvuk 1ks pro oddělení emergency v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj: |  |
| Multifunkční sonografický přístroj typu „laptop“ - portabilní | ano |  |
| Váha „laptopu“ | Max.8,5kg (Uveďte Vaší hodnotu) |  |
| Přístroj musí mít alespoň jeden vstup pro zobrazovací sondu, na dokovací stanici nebo vozíku však musí být k dispozici nejméně dva vstupy pro UZV sondy s elektronickým přepínáním (SWITCH) | ano |  |
| Výdrž baterie s plnohodnotnou funkcí UZV bez síťového napájení | Min. 1hod. |  |
| Integrovaná „QWERTY“ klávesnice | ano |  |
| Součástí přístroje bezdrátového připojení (Wireless) na nemocniční síť | ano |  |
| Monitor typu LCD s vysokou rozlišovací schopností a úhlopříčkou | min. 15“ |  |
| Maximální doba pro start UZV přístroje | Max. 65s |  |
| Dynamika systému | min. 170 dB |  |
| Frekvenční rozsah | min. 2 – 13 MHz |  |
| Požadovaná zobrazení: 2D a M módy PW – pulzní doppler B-mode na základních frekvencích B-mode na harmonických frekvencích PW – pulzní doppler Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) THI - tkáňové harmonické zobrazení Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách HPRF doppler CW – kontinuální doppler Power doppler (angio mód) pro mapování extrémě pomalých nízkoenergetických průtoků Color Flow a Color M módy Zobrazení pomocí 2 harmonické Úhlové (tzv. compound) zobrazení zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | ano |  |
| EKG integrovaný vstup | ano |  |
| Digitální "true zoom" | ano |  |
| Min. 6 násobné adaptivní řízení TGC | ano |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné i dopplerovském zobrazení) | ano |  |
| Požadované porty: LAN (pro připojení DICOM), USB, VGA nebo HDMI, EKG port, konektor pro sondu | ano |  |
| Přístroj musí umožňovat současné zapojení | min. 3 sond |  |
| Obrazová paměť více jak 1000 snímků 2D/CFM | ano |  |
| Archivace obrazových dat na interním harddisku, USB flash Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | ano |  |
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie viz níže a to prostřednictvím Wireless nebo LAN pro připojení na nemocniční síť. Kategorie: DICOM Verification/Service DICOM Print DICOM Storage DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist | ano |  |
| SW vybavení: Aplikační software pro obecné ultrazvukové aplikace Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze Aplikační software kardiologický, vaskulární, abdominální Měření a kalkulace délek, ploch, objemů, uhlů a poměrů bez omezení počtu měření v obrazu Hodnocení stenóz M - mód měření délek, času, akcelerace Programy pro vyšetření levé/pravé komory, síní, aortálního traktu, mitrální chlopně atd. Dopplerovská měření rychlosti, tlak. gradientu, srdečního výdeje, podílová měření, pulsatilní a resistenční index, průtok včetně časového integrálu rychlosti, atd. Volumetrie levé komory, kalkulace objemů, stroke volume a ejekční frakce | ano |  |
| Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení | ano |  |
| Termoprinter | ano |  |
| Výstup pro přídavný monitor | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně: 1ks mobilního vozíku pro převoz „laptopu“ a všech tří sond | ano |  |
| Ultrazvukové sondy: |  |
| Sonda pro kardiologické vyšetření dospělých – 1ks | v rozsahu 1 - 5,4 MHz (uveďte nabízený frekvenční rozsah) |  |
| Konvexní širokopásmová sonda pro abdominální – 1ks vyšetření | v rozsahu 1 – 7 MHz (uveďte nabízený frekvenční rozsah) |  |
| Lineární sonda pro vyšetření periferních cév a karotid, šíře cca 4 cm – 1ks | v rozsahu 4 – 16 MHz (uveďte nabízený frekvenční rozsah) |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..