Příloha č. 4

TECHNICKÉ PODMÍNKY

dle § 45 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Veřejné zakázka:	Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci

Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení na dodávky podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

ČÁST A) – DODÁVKA TRANSPORTNÍCH DEFIBRILÁTORŮ/MONITORŮ/PACEMAKERŮ

Pozn: uchazeč o veřejnou zakázku vyplní sloupec „Nabídka uchazeče“, kam vepíše přesnou specifikaci nabízené dodávky k jednotlivým požadavkům zadavatele. Vyplněná tabulka bude součástí nabídky uchazeče.

| Specifikace transportního monitoru/defibrilátoru pro ZZS KVK |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specifikace přístroje a příslušenství |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| 1.1 | ovládání v českém jazyce |  |
| 1.2 | maximální hmotnost přístroje do 12 kg včetně provozních baterií a veškerého příslušenství potřebného pro provoz přístroje |  |
| 1.3 | provozní teplota přístroje vhodná pro venkovní i vnitřní použití v podmínkách poskytování přednemocniční neodkladné péče |  |
| 1.4 | ochrana před nárazem dle DIN EN 1789, ochrana proti prachu a vodě (min. IP 44) |  |
| 1.5 | minimálně 8“ barevný displej, podsvícený, s velmi dobrou viditelností i při slunečním osvitu |  |
| 1.6 | Li-ion baterie s minimální životností 2 roky a rychlým nabíjecím cyklem |  |
| 1.7 | informace o zbývající kapacitě a stavu baterie zobrazené na hlavní obrazovce |  |
| 1.8 | plná funkčnost baterií a přístroje mimo možnost dobíjení v délce trvání nejméně 6 hodin a s možností podání nejméně 100 výbojů o maximální energii |  |
| 1.9 | sada kompletního provozního příslušenství, kabeláže a snímačů |  |
| 1.10 | návod k použití v českém jazyce |  |
| 1.11 | ochranná transportní brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství |  |
| 1.12 | certifikovaný bezpečností držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou |  |

| 2. | Specifikace monitorace, defibrilace a kardiostimulace |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| 2.1 | monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor |  |
| 2.2 | monitorace pacientů všech věkových kategorií |  |
| 2.3 | neinvazivní měření krevního tlaku: manuální/automatické měření se zobrazením číselné hodnoty |  |
| 2.4 | měření srdeční frekvence/minutu |  |
| 2.5 | EKG 3/5/12 svodů, 12ti svodové klidové EKG |  |
| 2.6 | EKG analýza (interpretace) 12ti svodového EKG |  |
| 2.7 | SpO2 (pulzní oxymetrie) číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty |  |
| 2.8 | monitorace vydechovaného CO2 (EtCO2), číselná hodnota a křivka |  |
| 2.9 | viditelné světelné alarmy |  |
| 2.10 | zvuková signalizace alarmů |  |
| 2.11 | defibrilace: bifázický impulz, možnost volitelně regulovat energii, maximální energie výboje je minimálně 200J |  |
| 2.12 | bezpečnostní defibrilační přítlačné elektrody (pádla) s integrovanou možností ovládání velikosti výboje, nabíjení a podání defibrilačního výboje |  |
| 2.13 | automatický externí defibrilátor: poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines 2010 s možností snadné úpravy při změně ERC Guidelines |  |
| 2.14 | akustický metronom pro správnou frekvenci kompresí hrudníku, |  |
| 2.15 | transkutánní stimulace („pacer“) s minimálně dvěma módy provozu „on demand“ a „fix rate“ |  |
| 2.16 | kardiostimulace přes defibrilační/stimulační elektrody s volitelnou intenzitou (mA) a frekvencí za minutu |  |
| 2.17 | možnost použití multifunkčních elektrod, defibrilace/stimulace pro dospělé, děti a novorozence |  |
| 3. | Specifikace: tisk, trendy a přenosy dat |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| 3.1 | tiskárna s termotiskem, šířkou papíru minimálně 80 mm a bezúdržbovým provedením |  |
| 3.2 | možnost tisku 12ti svodového EKG, minimálně 3 křivky nad sebou |  |
| 3.3 | datový záznam provedených výkonů i naměřených hodnot („trendy“) s možností tisku z paměti či datové karty přístroje, |  |
| 3.4 | možnost následného externího zpracování pořízených dat |  |
| 3.5 | GSM modem pro datový přenos 12ti svodového EKG a ostatních naměřených hodnot, možnost zasílání či zobrazování EKG křivek a naměřených hodnot na definovaných cílových místech (zdravotnická zařízení) u EKG v diagnostické kvalitě |  |

| 4. | Specifikace: tisk, trendy a přenosy dat |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| 4.1 | Doprava do místa plnění |  |
| 4.2 | Instalace vyškolenými techniky |  |
| 4.3 | Uvedení do provozu s předvedením funkčnosti |  |
| 4.4 | Prohlášení o shodě v českém jazyce |  |

---------------------------------------------

Razítko a podpis uchazeče